Veřejná zakázka Telemetrie pro kardiologické oddělení

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Telemetrie pro kardiologické oddělení

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Dodány budou přístroje s následující základní identifikací:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telemetrická centrální stanice | 2 |  |  |  |
| Telemetrické přenosné zařízení | 48 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daný zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Tabulka – Parametry přístroje - slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Náklady životního cyklu“ – kritérium č. 1. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty předepsaných kontrol dle výrobce nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| Telemetrická centrální stanice - 2 kusy |  |  |
| 1 | Kompletní ovládání v českém jazyce |  |
| 2 | Ovládání a zobrazování pomocí dvou barevných dotykových obrazovek o min velikosti 22“, klávesnice a myši |  |
| 3 | Připojení a sledování až 24 telemetrů současně |  |
| 4 | Současné zobrazení na jeden displej až 16 stop |  |
| 5 | Identifikace pacienta na základě seznamu, který si centrální monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 |  |
| 6 | Možnost zobrazení pro 1 pacienta minimálně 4 vybrané křivky, nebo 2 křivky a 2 trendy |  |
| 7 | Možnost vkládání poznámek do tiskových sestav |  |
| 8 | Funkce „pravítko“ a měření v cm pro měření křivek |  |
| 9 | Nepřetržitá historie minimálně 72 hodin plných křivek u všech monitorovaných pacientů |  |
| 10 | Trendy s frekvencí záznamů 1/min až 1/den |  |
| 11 | Uchovávání dat (trendů) pacienta i po jeho odpojení s možností prohlédnutí dat za posledních 7 dní |  |
| 12 | Obousměrná komunikace centrální stanice – telemetr |  |
| 13 | Všechna data schémat a grafy mohou být ukládána a tištěna ve formátu .pdf |  |
| 14 | Export dat ve standardu HL7 |  |
| 15 | Telemetrický systém musí být kompatibilní se stávajícím Klinickým, Informačním a Archivačním systémem ICS Spacelabs Healthcare, kterým nemocnice disponuje a umožňovat tak kontinuitu práce s pacientskými daty, navázání na již schraňovaná data, vč. sdílení všech informací s monitory životních funkcí na koronární jednotce, z důvodů zaměnitelnosti, či možnosti přesouvání v rámci kardiologických oddělení, dle potřeb. |  |
|  | Příslušenství k 1 kusu centrální stanice |  |
| 16 | Laserová tiskárna pro tisk formátu A4 |  |
| 17 | UPS na dobu minimálně 30 min. |  |
| Telemetrické přenosné zařízení – 48 kusů |  |  |
| 18 | 100% přenos dat z celé plochy oddělení na vlastní frekvenci vlastním anténním systémem nerušitelným Wifi sítěmi |  |
| 19 | Maximální rozměr telemetrického vysílače 150x80x25 mm (v x š x h) |  |
| 20 | Minimální stupeň krytí telemetrického vysílače dle normy IPX7 |  |
| 21 | Hmotnost přístroje max. 200 g (bez baterie a kabelů) |  |
| 22 | Monitorování EKG a SpO2 |  |
| 23 | Pro monitoraci EKG možnost využití 3 nebo 5 svodového pacientského kabelu |  |
| 24 | Detekce stimulačních impulzů |  |
| 25 | Nastavitelné zesílení amplitudy EKG |  |
| 26 | Alarm odpojeného vodiče či špatného kontaktu |  |
| 27 | Napájení pomocí maximálně 2 alkalických baterií či dobíjecích baterií (velikost AA nebo AAA) |  |
| 28 | Doba provozu na alkalické baterie min. 100 hodin |  |
| 29 | Indikátor stavu baterií |  |
| 30 | Barevný LCD displej o uhlopříčce min 2“ |  |
| 31 | Brašna pro vysílač s možností fixace k tělu |  |
|  | Příslušenství k telemetrům |  |
| 32 | Příslušenství pro měření EKG |  |
| 33 | Příslušenství pro měření SpO2 |  |

Tabulka – Periodické bezpečnostně technické kontroly (PBTK) předmětu plnění - slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Náklady životního cyklu“ – kritérium č. 1. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní popis předepsaných kontrol dle výrobce nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (zejm. produktové nebo technické listy výrobce).

| P. č. | Periodické bezpečnostně technické kontroly (PBTK) | Konkrétní popis rozsahu nabízeného PBTK |
| --- | --- | --- |
| 34 | Poskytování periodických bezpečnostně technických kontrol předmětu plnění nařízené výrobcem po záruční době v rozsahu trvající min. 48 měsíců. |  |

Tabulka - Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění – nepovinné funkční vlastnosti, slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“ – kritérium č. 2. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| 35 | Možnost dalšího rozšíření o on-line nahlížení na jakýkoliv z pacientských monitorů vitálních funkcí v rámci klinické archivační stanice ICS, prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv. | ANO/NE |