TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Ventilátory pro invazivní i neinvazivní UPV

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				6 188 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota položky č. 1 (maximálně přípustná):			4 340 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota položky č. 2 (maximálně přípustná):			1 848 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Položka číslo: | Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventilátor pro invazivní i neinvazivní UPV | 5 |  |  |  |
| 2 | Transportní ventilátor | 4 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Ventilátor pro invazivní i neinvazivní UPV |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1. | Předmětem plnění je 5 ks ventilátorů pro invazivní i neinvazivní UPV včetně pojízdného stojanu a polohovatelného držáku okruhu |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 2. | Přístroj umožňující dlouhodobou plicní ventilaci dospělých i dětských pacientů (pro pacienty od 3 kg tělesné hmotnosti) |  |
| 3. | Ovládání přístroje pomocí dotykové obrazovky a pomocí mechanického ovládacího prvku (např. otočný ovladač), velikost obrazovky min. 17“ |  |
| 4. | Připojení přístroje na stávající rozvod medicinálních plynů |  |
| 5. | Napájení 230 V/50 Hz |  |
| 6. | Integrovaný rezervní zdroj napětí – bateriový provoz min. na 90 min. ventilačního provozu |  |
| 7. | Hmotnost kompletního předmětu plnění max. 50 kg |  |
| 8. | Integrovaná vzduchová turbína |  |
| 9. | Standby funkce |  |
| 10. | Ovládání a alarmy v českém jazyce |  |
| 11. | Modul automatické kontroly tlaku v manžetě ETC kanyly s automatickým i ručním nastavením hodnot tlakování |  |
| 12. | Vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podání léků s nastavitelnou dobou nebulizace v rozmezí min. 5 – 40 min. |  |
| 13. | Možnost rozšíření o aktivní tepelný zvlhčovač s automaticky plněnou komorou, uživatelem nastavitelným gradientem zvlhčení a ovládání přes dotykovou obrazovku ventilátoru |  |
| 14. | Možnost rozšíření o terapii kyslíkem „High Flow“ s nastavitelným minimálním rozsahem průtoku 2 - 80 l/min. |  |
| 15. | Apnea zálohová ventilace s automatickým návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity |  |
| 16. | Možnost rozšíření o připojení přístroje k informačnímu systému nemocnice (např. LAN, COM…) |  |
| 17. | Ventilační režimy minimálně: - CMV - SIMV - PCV - P-SIMV - APRV - ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou - spontánní ventilace s tlakovou podporou - neinvazivní ventilace - adaptivní ventilační režim (tj. automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta) |  |
| 18. | Nastavení PEEP v rozsahu min. 0 – 50 cm H2O |  |
| 19. | Nastavení inspiračního tlaku v rozsahu min. 3 – 100 cm H2O |  |
| 20. | Nastavení FiO2 v rozsahu min. 21 – 100 % |  |
| 21. | Nastavení Flow trigger v rozsahu min. 0,5 -20 l/min |  |
| 22. | Nastavení Pressure trigger v rozsahu min. 0,1 – 15 cm H2O |  |
| 23. | Nastavení citlivosti expiračního triggeru v rozsahu min. 5 – 80 % |  |
| 24. | Nastavení dechové frekvence v rozsahu min. 1 – 80 dechů/min |  |
| 25. | Dechový objem v rozsahu min. 20 – 2000 ml |  |
| 26. | Inspirační průtok min. 260 l/min |  |
| 27. | Stavitelný náběh tlaku v rozsahu min. 0 – 2 s |  |
| 28. | Nastavitelná hodnota kompenzace odporu kanyly/ventilačního okruhu |  |
| Monitorování |  |  |
| 29. | Monitorování tlaku a průtoku, měření přídatného jícnového a transpulmonálního tlaku |  |
| 30. | Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu |  |
| 31. | Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách |  |
| 32. | OBJEM – jednotlivý a minutový objem, únik |  |
| 33. | TLAK – PEEP/ CPAP, peak, mean |  |
| 34. | ČAS – poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence |  |
| 35. | PRŮTOK – inspirační a expirační špička |  |
| 36. | Integrovaný modul pro monitoraci volumetrického CO2 metodou minestream, pro použití CO2 čidel s monitorací minutového CO2 na konci výdechu, s eliminací velikosti mrtvého prostoru a hodnocení tvaru slope CO2 |  |
| 37. | Monitorace plicní mechaniky: - poddajnost, rezistence inspirační, expirační časová konstanta, RSB, AutoPEEP, P0.1, Driving Pressure (ΔP) - manévr pro měření inflekčních bodů, vykreslení statické P/V křivky inspirační i expirační se změřením statické compliance, nastavení endinspirační pauzy pro recruitment manévr, nastavení startovacího, max. i konečného tlaku |  |
| 38. | Akustické a optické alarmy chybových stavů |  |
| Příslušenství |  |  |
| 39. | Kompletní příslušenství k uvedení ventilátoru do provozu – min. (dodání ke každému ventilátoru): - tlakové hadice - O2 čidlo - exp.ventil - průtokové čidlo - ventilační okruh - filtry |  |
| 40. | Dodání v rámci celé dodávky – 1ks čidla CO2 |  |

| Transportní ventilátor |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1. | Předmětem plnění jsou 4 ks transportních ventilátorů pro nemocniční i mimonemocniční transport |  |
| 2. | Transportní ventilátory s certifikací pro transport ve vozech ZZS i letecké ZS dle EN 13718-1 |  |
| 3. | Přístroje pro invazivní i neinvazivní ventilační podporu |  |
| 4. | Určené pro dlouhodobou ventilaci dospělých i dětských pacientů na oddělení UP, JIP a ARO |  |
| 5. | Součástí dodávky jsou pojízdné stojany včetně polohovatelného držáku okruhu pro všechny přístroje, možnost odejmout ventilátor bez použití nástrojů |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 6. | Ovládání přístroje pomocí dotykové obrazovky a pomocí mechanického ovládacího prvku (např. otočný ovladač), velikost obrazovky min. 8“ |  |
| 7. | Standby funkce |  |
| 8. | Ovládání a alarmy v českém jazyce |  |
| 9. | Napájení 230 V/50 Hz |  |
| 10. | Integrovaný rezervní zdroj napětí – bateriový provoz min. na 4 hod. ventilačního provozu na jednu baterii |  |
| 11. | Hmotnost max. 7 kg – vč. 1 ks integrované baterie, bez podvozku |  |
| 12. | Procedury – min. podání 100 % O2, odsávání |  |
| 13. | Ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu s integrovanou elektricky poháněnou turbínou |  |
| 14. | Přístroj má 2 vstupy pro připojení kyslíku – HPO (vysokotlaké připojení O2) a LPO (nízkotlaké připojení kyslíku) |  |
| 15. | Připojení přístroje na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O2) |  |
| 16. | Vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podání léků |  |
| 17. | Možnost rozšíření o aktivní tepelný zvlhčovač s automaticky plněnou komorou, uživatelem nastavitelným gradientem zvlhčení a ovládání přes dotykovou obrazovku ventilátoru |  |
| 18. | Možnost rozšíření o terapii kyslíkem „High Flow“ s nastavitelným minimálním rozsahem průtoku 2 - 100 l/min |  |
| 19. | Dechová frekvence – nastavitelná min. v rozsahu 2 – 80 dechů/min |  |
| 20. | Dechový objem – nastavitelný min. v rozsahu 20 – 2000 ml |  |
| 21. | Koncentrace kyslíku – nastavitelná min. v rozsahu 21 – 100 % |  |
| 22. | PEEP – nastavitelný min. v rozsahu 0 – 35 cm H2O |  |
| 23. | Flow trigger – nastavitelný min. v rozsahu 0,5 – 18 l/min |  |
| 24. | Citlivost expiračního triggeru – nastavitelná min. v rozsahu 5 – 80 % |  |
| 25. | Inspirační čas – nastavitelný min. v rozsahu 0,1 – 12 s |  |
| 26. | Špičkový inspirační průtok – min. 260 l/min |  |
| 27. | Stavitelný náběh tlaku |  |
| 28. | Ventilační režimy minimálně: - CMV - SIMV - PCV - P-SIMV - APRV - spontánní ventilace s tlakovou podporou - ventilační režimy s garantovaným objemem - ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou - neinvazivní ventilace (NIV) - adaptivní ventilační režim (tj. automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta) |  |
| 29. | Možnost rozšíření o připojení přístroje k informačnímu systému nemocnice (např. LAN, COM…) |  |
| Monitorace |  |  |
| 30. | Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách |  |
| 31. | Sledování min. 3 křivek a 3 smyček v čase, min. 2 křivky současně |  |
| 32. | OBJEM – jednotlivý a minutový objem |  |
| 33. | TLAK – PEEP/ CPAP, plateau, mean |  |
| 34. | ČAS – poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence |  |
| 35. | Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu |  |
| 36. | Monitorace plicní mechaniky – min.: - poddajnost, rezistence inspirační, AutoPEEP, P0.1, RSB |  |
| 37. | Akustické a optické alarmy chybových stavů – min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnea interval, koncentrace O2, vadná čidla |  |
| Příslušenství |  |  |
|  | Kompletní příslušenství k uvedení ventilátoru do provozu – min. (dodání ke každému ventilátoru): - tlakové hadice - O2 čidlo - exp.ventil - průtokové čidlo - ventilační okruh - filtry |  |