Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Elektrokardiografické přístroje |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2023-011880 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 09/23/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků 28 ks elektrokardiografických přístrojů, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 ods.t 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz odst. 11.1.1 písm. a) ZD/

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| Elektrokardiografické přístroje - 28 ks |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 28 ks nových nerepasovaných elektrokardiografických přístrojů (dále také „EKG“) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | 12-svodý elektrokardiografický přístroj pro klidové EKG vyšetření | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | Dotykový displej velikosti min. 10’’ - zabudovaný do těla přístroje (ne „notebookové“ provedení) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | Plnohodnotná alfanumerická klávesnice zabudovaná do těla přístroje | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | Ovládací tlačítka a tlačítka rychlé volby zabudovaná do těla přístroje | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | Integrovaná termotiskárna s rozlišením při rychlosti posunu papíru 25 mm/s: - horizontální min. 8 bodů/min - vertikální min. 40 bodů/min | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | Tisk na termopapír velikosti A4 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | Vnitřní paměť pro uložení min. 500 EKG záznamů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | Min. 2 USB porty s podporou připojení externí tiskárny, USB disku, čtečky čárových kódů, myši a klávesnice | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | Port pro LAN připojení a zabudovaný Wi-fi modul | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | Kompletní ovládání v českém jazyce | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 12. | Režim automatický a režim manuální | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 13. | Nastavitelná rychlost posuvu papíru v rozsahu min. 5 – 50 mm/s, nastavitelná minimálně ve čtyřech krocích | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | Citlivost nastavitelná v rozsahu min. 5 – 40 mm/mV, nastavitelná minimálně ve čtyřech krocích | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | Automatické rozvržení elektrod pro náhled a tisk. Manuální volba rozvržení elektrod pro náhled a tisk min. 3x4, 3x4+1, 3x4+3, 6x2, 6x2+1 a 12x1 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 16. | 24 bitový A/D převodník | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 17. | Vzorkovací frekvence min. 32 000 Hz | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 18. | Frekvenční rozsah EKG signálu v rozsahu min. 0,05 – 350 Hz | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 19. | Napájení přístroje ze sítě 230V/50Hz a při nedostupnosti síťového napájení z baterie | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 20. | Kapacita baterie na min. 8 hodin nepřetržitého provozu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 21. | Detekce odpojení pro každou elektrodu zvlášť | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 22. | Ochrana proti defibrilaci | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 23. | Detekce kardiostimulátoru | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 24. | Automatická analýza a interpretace záznamu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 25. | Přímá komunikace a odesílání dat (bez nutnosti napojení na pracovní stanici) do NIS, EMS, PACS. DICOM 3.0 kompatibilita. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 26. | Manuální zadávání dat pacienta. Příjem žádanek z NIS (DICOM worklist) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 27. | Podpora datových formátu min.: PDF, PNG, XML, HL7, SCP, DICOM | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 28. | Napojení na metalickou ethernetovou síť 1000BASE-T (Gigabit Ethernet, konektor RJ45) a kompatibilita s wifi sítí na bázi přístupových bodů Aruba AP-515 (ARUBA AP-515 (RW) DUAL RADIO 4X4:4 + 2X2:2, 802.11AX, interní anténa) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 29. | Součástí dodávky každého přístroje: - kovový přístrojový vozík s kloubovým ramenem pro EKG kabely, bržděnými kolečky a min. jednou poličkou nebo košíkem pro odkládání - pacientský kabel pro 12-svodé EKG - sada elektrod (končetinové + hrudní) - 1 balení termocitliví papír - napájecí kabel - baterie - zemnící kabel | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky - viz požadavek na produktové materiály v čl. 11.1.1 písm. a) ZD).

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce k celému nabízenému plnění předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce.

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti k požadavkům jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.