TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1 – Monitorovací systém pro kardiologii

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:			3 100 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centrální monitorovací stanice | 1 |  |  |  |
| Pacientský monitor | 11 |  |  |  |
| Multiparametrový modul EKG | 11 |  |  |  |
| Capno modul | 3 |  |  |  |
| Transportní hemodynamický monitor | 1 |  |  |  |
| Modul kontinuálního měření analgezie | 1 |  |  |  |
| Telemetrické zařízení | 3 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Centrální monitorovací stanice (Kardiologie JIP – 1 kus) |  |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Centrální ovládací stanice pro komplexní připojení a komunikaci s dodávanými pacientskými monitory včetně transportních modulů, které jsou součástí předmětu plnění |  |
| 2 | Dvě ovládací dotykové obrazovky, včetně klávesnice a myši |  |
| 3 | Barevný displej s rozlišením min. 1920x1200, úhlopříčka min. 22“ |  |
| 4 | Ovládání a software kompletně v českém jazyce |  |
| 5 | Možnost detailního zobrazení vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitoringu ostatních pacientů |  |
| 6 | Možnost rozložení zobrazení na 2 displeje |  |
| 7 | Obousměrná komunikace – síť Ethernet |  |
| 8 | Zobrazení minimálně 16 stop současně |  |
| 9 | Zobrazení minimálně 4 vybraných křivek pro každého pacienta, nebo 2 křivek a 2 trendů |  |
| 10 | Zobrazení minimálně 4 sloupců na obrazovce |  |
| 11 | Funkce ADT (příjem – propouštění – překlad) |  |
| 12 | Nastavení alarmových hranic a utišení aktuálního zvukového alarmu z centrální stanice |  |
| 13 | Uchování plného záznamu minimálně 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě, za dobu posledních minimálně 72 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů |  |
| 14 | Možnost rozšíření o ovládání plného záznamu minimálně 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě za dobu posledních minimálně 72 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv |  |
| 15 | Trendy – možnost frekvence záznamů 1/min až 1/den |  |
| 16 | Uchovávání dat (trendů) pacienta i po jeho odpojení s možností prohlédnutí dat za posledních 7 dní |  |
| 17 | Možnost uspořádání životních funkcí pacienta do skupin |  |
| 18 | Možnost vkládání poznámek do tiskových sestav |  |
| 19 | Funkce „pravítko“ a měření v cm pro měření křivek |  |
| 20 | Možnost rozšíření o on-line nahlížení na jakýkoliv z pacientských monitorů vitálních funkcí, prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv |  |
| 21 | Systém musí být kompatibilní se stávajícím klinickým, informačním a archivačním systémem ICS (výrobce Spacelabs Healthcare), kterým nemocnice disponuje v rámci zachování schraňovaných dat a kontinuity pracovních postupů ve vyhodnocování a uchovávání pacientských dat |  |
| 22 | Operační systém ve verzi podporované výrobcem |  |
| 23 | Možnost exportu pacientských dat ve formátu HL7 |  |
| 24 | LAN, USB, RJ45, VGA/DVI, RS-232, audio výstup |  |
| Příslušenství |  |  |
| 25 | Laserová síťová tiskárna – 1 kus |  |
| 26 | Záložní zdroj UPS – 1 kus |  |
| 27 | Veškeré prvky a příslušenství (kabely, spojky, přípojky, snímače apod.), potřebné pro plný provoz požadovaného přístroje |  |
| Pacientský monitor (Kardiologie JIP – 11 kusů) |  |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 28 | Modulární monitor životních funkcí, určený k monitorování fyziologických parametrů pacientů na odděleních intenzivní péče |  |
| 29 | Monitor vhodný pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních |  |
| 30 | Barevný LCD displej o úhlopříčce minimálně 12“ |  |
| 31 | Ovládání pomocí dotykové obrazovky |  |
| 32 | Ovládání a SW v českém jazyce |  |
| 33 | Zobrazení minimálně 6 stop současně na obrazovce |  |
| 34 | Minimálně 5 konfiguračních profilů obrazovky a monitorovaných parametrů |  |
| 35 | Přenos dat z pacientského monitoru do modulu a mezi pacientskými monitory při přenosu modulů mezi monitory |  |
| 36 | Grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin včetně jejich tisku |  |
| 37 | Alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní |  |
| 38 | Monitor vybavený funkcí pro kontrolu alarmů v jednom místě, a to jak jejich aktuálního nastavení, tak i přehled posledních alarmových hlášení všech monitorovaných vitálních funkcí |  |
| 39 | Režim „stand-by“ (bez spuštění alarmů) |  |
| 40 | Automatické zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v shodné síti a plné zobrazení takových monitorů |  |
| 41 | Možnost připojení infuzní techniky, ventilátorů apod., zobrazení jejich dat na monitoru a přenos na centrální stanici |  |
| 42 | Možnost připojení čtečky čárových kódů |  |
| 43 | Odolnost proti defibrilačnímu výboji |  |
| 44 | Záložní baterie umožňující minimálně 3 hodiny provozu |  |
| 45 | Capno modul CO2 přenositelný mezi monitory – celkem 3 kusy společné pro všechny dodávané monitory |  |
| 46 | Součástí dodávky je základní příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů |  |
| Multiparametrový modul EKG – celkem 11 kusů, pro každý dodávaný monitor |  |  |
| 47 | Měřené parametry minimálně: - EKG 3-5, 12 svodů - zobrazení tepové frekvence - analýzy arytmií - analýza ST segmentu - NIBP sys/dias/střed tlak, měření auto/manuál - 2x IBP - SpO2 zobrazení pletysmografické křivky, automatické rozpoznání čidla - Resp; zobrazení křivky a frekvence - 2x teplota - měření CO2 přenositelným modulem |  |
| 48 | Možnost dalšího rozšíření přenositelných modulů (EEG, BIS, SvO2, C.O., atd.) |  |
| 49 | Možnost volby uchycení modulu, dle potřeb oddělení – na vertikální tyč, na polici, aj. |  |
| Transportní hemodynamický monitor – celkem 1 kus, společný pro všechny dodávané monitory |  |  |
| 50 | Přenosný a 100% neinvazivní hemodynamický modul/monitor pro sledování srdečního výdeje a dalších parametrů |  |
| 51 | Barevná dotyková obrazovka o úhlopříčce minimálně 10“ |  |
| 52 | Ovládání a SW v českém jazyce |  |
| 53 | Kontinuální měření |  |
| 54 | Možnost výběru zobrazených parametrů na obrazovce |  |
| 55 | Zobrazení hemodynamických parametrů pacienta do 2 minut (do maximálně 3 minut) od zahájení monitorace |  |
| 56 | Zobrazení trendů minimálně 7 dní (možnost změny měřítka) |  |
| 57 | Uložení dat minimálně 7 měsíců |  |
| 58 | Zobrazení numerické, grafické a dynamické hodnocení |  |
| 59 | Měřené parametry minimálně: - CO; CI; SV; SVI; SVV; HR; VET; MAP; SBP; DBP; SpO2; TPR; TPRI; CP; CPI; DO2I; Z0; TFC; TFCd; TFCd0 - možnost i ručního zadaní těchto parametrů – hemoglobin (Hgb), okysličení krve (SpO2) a střední arteriální tlak (MAP) |  |
| 60 | Prohlížení událostí |  |
| 61 | Modul měření SpO2 |  |
| 62 | Modul měření NIBP |  |
| 63 | USB (pro export dat), sériový port, Ethernet |  |
| 64 | Zabudovaný Wi-fi modul pro komunikaci |  |
| 65 | Integrovaná baterie minimálně na 4 hodiny provozu |  |
| 66 | Transportní brašna na přístroj a veškeré příslušenství |  |
| Modul kontinuálního měření analgezie – celkem 1 kus, společný pro všechny dodávané monitory |  |  |
| 67 | Přenosný modul/monitor měření bolesti metodou analýzy variability srdečního rytmu HRV (Heart rate variability) |  |
| 68 | Provoz bez nutnosti použití dodatečného spotřebního materiálu |  |
| 69 | Barevná dotyková obrazovka o úhlopříčce minimálně 8“ |  |
| 70 | Ovládání a SW v českém jazyce |  |
| 71 | Funkční připojení k dodávaným monitorům vitálních funkcí pro získání EKG |  |
| 72 | Možnost exportu dat z modulu do MS Excel |  |
| 73 | Data export – USB interface |  |
| 74 | Možnost uchycení modulu na infuzní stojan |  |
| Telemetrické zařízení s EKG (Kardiologie JIP - 3 kusy) |  |  |
| 75 | Telemetrický vysílač EKG s kvalitním přenosem dat do výše specifikované centrály |  |
| 76 | Vlastní frekvence |  |
| 77 | Vlastní anténní systém – nerušený přenos dat ostatními, místními Wifi sítěmi |  |
| 78 | Hmotnost telemetru ≤ 200 g (bez baterií a kabelů) |  |
| 79 | Monitorace EKG |  |
| 80 | Alarm odpojeného vodiče, či špatného kontaktu |  |
| 81 | Voděodolný, odolnost IPX7 |  |
| 82 | Praktický ergonomický design, umožňující pohodlné nošení a používání pro pacienta |  |
| 83 | Provoz na standardní alkalické nebo dobíjecí NiMH baterie |  |