Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Operační svítidla |
| druh zadávacího řízení: | podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2023-011876 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 08/23/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků 7 ks operačních svítidel pro použití na centrálních operačních sálech zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a dále také demontáže stávajících operačních svítidel včetně jejich ekologické likvidace.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 ods.t 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz odst. 11.1.1 písm. a) ZD/

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického požadavku | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| Operační světla I. typu |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 5 ks nových nerepasovaných trojramenných stropních systémů operačních světel (určených pro 5 operačních sálů) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 2. | Dvě ramena (každého stropního systému) vybavená satelity s LED operačními světly se stejnými parametry | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 3. | Třetí rameno (každého stropního systému) vybavené LCD medicínským monitorem specifikovaným níže v požadavku č. 24 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| 4. | 3 stropní systémy operačních světel s přípravou na Full HD kameru zabudovaná do těla jednoho ze satelitů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 5. | 2 stropní systémy operačních světel s Full HD kamerou zabudovanou do těla jednoho ze satelitů. Kamera je blíže specifikovaná v bodě 23 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 6. | Ramena pro světla plně otočná o 360° | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| 7. | Výškově nastavitelná poloha satelitů svítidla | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 8. | Kotvení na stávající stropní konstrukci bez nutnosti stavebních zásahů či úprav stropu/podhledu (fotodokumentace stávajícího uchycení viz příloha č. 6 ZD) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 9. | Světelný zdroj LED – bíle diody | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| 10. | Životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ……hod.. | ……… |
| 11. | Ovládání světla přímo na svítidlech minimálně: on/off, intenzita, fokus, změna barevné teploty pro jednotlivé satelity samostatně i synchronně | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 12. | Ovládání světla z ovládacího panelu na stěně minimálně: on/off, intenzita, fokus, změna barevné teploty pro jednotlivé satelity samostatně i synchronně | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| 13. | Ovládání světla sterilně minimálně: fokus, regulace intenzity, změna barevné teploty, prosvětlení do hloubky | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 14. | Regulace intenzity osvětlení samostatně pro každý satelit v rozsahu min. 50 – 100 % plynule nebo min. v 5 krocích | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 15. | Intenzita osvětlení min. 160.000 lx (ve vzdálenosti 1 m) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| 16. | Teplota chromatičnosti v rozmezí min. 3800 - 4700 K, nastavitelná min. v 5 4 krocích | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 17. | Nastavení velikosti světelného pole (ve vzdálenosti 1 m) v rozsahu min. 180 - 340 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 18. | Hloubka osvětlení min. 950 mm při 60% | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| 19. | Index podání barev Ra min. 98; 96 Index podání barev R9 min. 99 97 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 20. | Nízký nárůst teploty v operačním poli a v oblasti hlavy operatéra | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 21. | Výškově nastavitelná poloha satelitů svítidla – pracovní vzdálenost v rozsahu min. 70 – 160 cm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| 22. | Povrch omyvatelný dezinfekcí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 23. | Full HD kamera: - video výstup: min. 1x HDMI nebo 1x HD-SDI - min. 12 ti násobný optický zoom - min. 10 ti násobný digitální zoom - ovládání pomocí dálkového ovladače nebo nástěnného panelu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 24. | Medicínský LCD monitor: - úhlopříčka min. 27“ - Full HD rozlišení min. 1920 x 1080 px - kontrastní poměr 1000:1 - úhel pohledu 178° - vstupy min. DVI, HDMI, 3G/HD-SDI - funkce zobrazení PIP (picture in picture) a POP (picture on picture) - přepnutí zdroje vstupního signálu pomocí tlačítka na monitoru | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 25. | Součástí dodávky každého systému: - min. 3 ks resterilizovatelných rukojetí pro manipulaci se svítidlem pro každý satelit - demontáž stávajících světel a instalace nového systému včetně nezbytných úprav - propojení obrazu ze stávající laparoskopické věže s dodaným monitorem včetně kabeláže - přenos obrazu z dodané kamery na dodaný monitor včetně kabeláže - ekvipotenciální pospojování sestavy | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| Operační světlo II. typu |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 1 ks nový nerepasovaný dvojramenný stropní systém operačních světel | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 27. | Ramena vybavená satelity s LED operačními světly se stejnými parametry | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 29. | Výškově nastavitelná poloha satelitů svítidla | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 30. | Kotvení na stávající stropní konstrukci bez nutnosti stavebních zásahů či úprav stropu/podhledu (fotodokumentace stávajícího uchycení viz příloha č. 6 ZD) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 31. | Světelný zdroj LED – bílé diody | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 32. | Životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 33. | Ovládání světla přímo na svítidlech minimálně on/off a intenzita | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 34. | Ovládání světla z ovládacího panelu na stěně minimálně on/off a intenzita pro jednotlivé satelity samostatně i synchronně | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 35. | Ovládání fokusu světla sterilně pomocí rukojeti | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 36. | Regulace intenzity osvětlení samostatně pro každý satelit v rozsahu min. 50 – 100 % plynule nebo min. v 5 krocích | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 37. | Intenzita osvětlení min. 160.000 lx (ve vzdálenosti 1 m) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 38. | Teplota chromatičnosti v rozmezí 4300 - 4500 K | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 39. | Nastavení velikosti světelného pole v rozsahu min. 170 200 - 240 mm (ve vzdálenosti 1 m) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 40. | Hloubka osvětlení min. 600 mm při 60% | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 41. | Index podání barev Ra min. 95 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 42. | Nízký nárůst teploty v operačním poli a v oblasti hlavy operatéra | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 43. | Výškově nastavitelná poloha satelitů svítidla – pracovní vzdálenost v rozsahu min. 70 – 140 cm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 44. | Povrch omyvatelný dezinfekcí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 45. | Součástí dodávky systému: - min. 3 ks resterilizovatelných rukojetí pro manipulaci se svítidlem pro každý satelit - demontáž stávajících světel a instalace nových světel včetně nezbytných úprav - ekvipotenciální pospojování sestavy | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| Operační světlo III. typu |  |  |  |  |  |  |
| 46. | 1 ks nový nerepasovaný jednoramenný stropní systém operačního světla | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 47. | Rameno vybavené LED operačním světlem | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 48. | Ramena plně otočná o 360° | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 49. | Výškově nastavitelná poloha satelitů svítidla | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ………… |
| 50. | Kotvení na stávající stropní konstrukci bez nutnosti stavebních zásahů či úprav stropu/podhledu (fotodokumentace stávajícího uchycení viz příloha č. 6 ZD) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 51. | Světelný zdroj LED – bílé diody | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 52. | Životnost světelného zdroje min. 60.000 hodin | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 53. | Ovládání světla přímo na svítidle minimálně on/off a intenzita | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 54. | Regulace intenzity osvětlení samostatně pro každý satelit v rozmezí 50 – 100 % plynule nebo mi. v 5 krocích | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 55. | Intenzita osvětlení min. 130.000 lx (ve vzdálenosti 1 m) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 56. | Teplota chromatičnosti v rozmezí 4300 - 4500 K | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 57. | Nastavení velikosti světelného pole (ve vzdálenosti 1 m) v rozsahu min. 170 - 240 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 58. | Hloubka osvětlení min. 800 600 mm při 60% | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 59. | Index podání barev Ra min. 95 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 60. | Nízký nárůst teploty v operačním poli a v oblasti hlavy operatéra | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 61. | Výškově nastavitelná poloha satelitů svítidla – pracovní vzdálenost v rozsahu min. 70 – 140 cm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 62. | Povrch omyvatelný dezinfekcí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |
| 63. | Součástí dodávky systému: - min. 3 ks resterilizovatelných rukojetí pro manipulaci se svítidlem pro každý satelit - demontáž stávajících světel a instalace nových světel včetně nezbytných úprav - ekvipotenciální pospojování sestavy | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | ……… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky (viz požadavek na produktové materiály v čl. 11.1.1 písm. a) ZD).

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Požadavky související s instalací a zapojením předmětu veřejné zakázky

Vybraný dodavatel předmětu zakázky na vlastní náklady zajistí:

- zaměření, výrobu a dodání kotvících konstrukcí potřebných pro řádné uchycení a instalaci operačních svítidel na jednotlivých operačních sálech;

- osazení nového ovládacího panelu včetně příslušného silového připojení na stávající elektroinstalaci;

- slaboproudé vedení pro kameru a LCD monitor (ve vhodných případech)

- zapravení stěn a stropů do původního stavu.

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce k celému nabízenému plnění předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce.

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti k požadavkům jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.