Mobilní RTG přístroj

Předmětem části 1 veřejné zakázky je:

- dodávka 1 ks mobilního RTG přístroje s přímou digitalizací, včetně jeho součástí a příslušenství, a to dle níže uvedené specifikace, vč. jeho instalace a uvedení do provozu,

- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (cca 10 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,

- poskytování záručního servisu dodaného přístroje, jeho součástí a příslušenství po celou záruční dobu ode dne jejich převzetí zadavatelem,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Mobilní RTG přístroj s přímou digitalizací (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Motorizovaný pojezd vpřed i vzad |  |
| Bateriový provoz |  |
| Teleskopický sloup |  |
| Teleskopické rameno rentgenky (ne kloubové) |  |
| Otočné rameno rentgenky |  |
| Určeno pro snímkování na lůžku |  |
| Součástí přístroje je DAP metr |  |
| Výkon vysokofrekvenčního generátoru min. 30 kW |  |
| Rozsah napětí na rentgence min. 40 až 133 kV s možností volby po 1 kV |  |
| Rozsah proudu min. 400 mA |  |
| Programovatelná orgánová automatika |  |
| Možnost manuálního nastavení expozičních parametrů |  |
| Tepelná kapacita anody min. 300 kHU |  |
| Dvě ohniska o rozměru – malého max. 0,7 mm a velkého max. 1,5 mm |  |
| Pracovní stanice integrovaná v těle přístroje |  |
| Barevný dotykový LCD display min. 19“ |  |
| Možnost post-processingu |  |
| Možnost manuálního zadávání pacientských dat |  |
| Náhled snímku do max. 3 sec. po expozici |  |
| Paměť přístroje min. 3 000 snímků |  |
| Plná podpora DICOM (Storage, Modality worklist, Dose report, Print) |  |
| Přídavná filtrace využitelná pro dětské pacienty s ekvivalentem min. 0,2 Cu |  |
| Ovládání pojezdu přístroje z panelu primární clony |  |
| Expoziční tlačítko s možností dálkového ovládání – bezdrátově či na kabelu |  |
| Přípustná výška rentgenu při transportu max. 1 300 mm |  |
| Přípustná výška sloupu max. 2 030 mm |  |
| Délka teleskopického ramene min. od 640 do 1 200 mm |  |
| Rotace rentgenky min. +180° kolem vlastní osy, + 90° a - 30° ve směru vpřed a vzad |  |
| Rotace sloupu min. +/-270° |  |
| Šířka RTG max. 58 cm |  |
| Hmotnost RTG max. 450 kg |  |
| Velikost obrazové plochy prvního detektoru min. 42x41 cm, min. 2800 x 3408 pixelu |  |
| Velikost obrazové plochy druhého detektoru min. 27x35 cm, min. 2100 x 2800 pixelu |  |
| Velikost obrazového bodu max. 125 µm |  |
| Hmotnost detektoru vč. baterie max. do 3 kg |  |
| Nosnost detektoru min. 300 kg |  |
| Paměť detektoru min. 50 snímků |  |
| Automatické posílání snímků do PACS |  |
| Konverzní materiál: CSI |  |
| A/D konverze 16 bit |  |
| Odolnost proti vniknutí tekutiny min. IPX 6 |  |
| Kompatibilita detektorů se stávajícím zařízením Canon používaným na RTG pracovišti Nemocnice Pelhřimov (detektory CANON CXDI 410 C Wireless 42,6 x 41,5 cm a CANON CXDI 810 C Wireless 27,4 x 35 cm) |  |
| Napájení detektorů výměnnými akumulátory, součástí dodávky min. 2 ks akumulátorů vč. nabíječky |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.