Ultrazvukový přístroj pro urologickou diagnostiku

Předmětem části 3 veřejné zakázky je:

- dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje vyšší třídy, vč. jeho součástí a příslušenství, a to dle níže uvedené specifikace, vč. jeho instalace a uvedení do provozu,

- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (cca 4 osoby) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,

- poskytování záručního servisu dodaného přístroje, jeho součástí a příslušenství po celou záruční dobu ode dne jeho převzetí zadavatelem,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj vyšší třídy (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj pro urologickou diagnostiku se specializovaným vybavením zejména pro intervenční diagnostiku, vyšetření ledvin, orgánů skróta, penisu a vyšetření náhlých urologických příhod |  |
| Zobrazení |  |
| Základní snímací módy – B (B-mode), THI (Tissue Harmonic Imaging) – tkáňové harmonické zobrazení, evertovaný puls, CFM (Color Flow Mapping: Velocity, Variance and Velocity + Variance), P (Power Dopple), D (D-mode, PW, Pulsed Wave Doppler) |  |
| Kombinace módů – B + C, B + D(PW) (Duplex), B + P, B + C + D(PW) (Triplex), B + P + D(PW) (Triplex) |  |
| Simultánní módy (rozdělený obraz) - B + B, B + THI, B + (B + C), B + (B + P) |  |
| Přístroj musí být vybaven volitelnými programy s nastavením pro ledvinu, močový měchýř i malé části; stejně tak i pro různé velikosti prostaty |  |
| Zpracování obrazu – digitální beamformer, redukce spektlí, compound imaging (složené zobrazení), dynamická fokusace, multibeam processing, automatická optimalizace obrazu |  |
| Zvýšení vizualizace bioptické jehly pomocí softwarového nastavení |  |
| Technické vlastnosti |  |
| Přístroj musí mít plochou vodotěsnou dotykovou klávesnici pro intuitivní ovládání i v rukavicích |  |
| Nástavní výšky klávesnice monitoru minimálně v rozsahu 25 cm pro práci v sedě i vestoje |  |
| Výklopný monitor min. 19“, s možností změny formátu otočením monitoru: |  |
| s polohou obrazu typu „portrét“ (na výšku) pro optimální zobrazení dvou rovin řezu prostaty v reálném čase |  |
| s polohou obrazu typu „pohlednice“ pro zobrazení ledviny a dalších orgánů |  |
| Minimálně 3 aktivní konektory pro připojení sond |  |
| Maximální rozměr podvozku 60 cm |  |
| Maximální hmotnost 70 kg |  |
| Sondy dodané spolu s přístrojem |  |
| Abdominální ultrazvuková sonda vč. resterilizovatelných punkčních vodičů z kovu, autoklávovatelných (2 ks) |  |
| Frekvenční rozhraní minimálně 1-5 MHz, pro vyšetření s vysokým rozlišením možnost punkcí. Programovatelné integrované tlačítko pro rychlé ukládání snímků a freezování obrazů |  |
| Transrektální biplanární sonda vč. resterilizovatelných punkčních nástavců pro biopsie (2 ks) |  |
| Sonda pro transrektální biopsie, frekvence minimálně 3-11 MHz, vkládaný punkční nástavec do těla snímače, optimalizovaný úhel vpichu pro laterární biopsii prostaty. Biplanární sagitální a transversální roviny snímání (simultánně v reálném čase) |  |
| Lineární sonda (1 ks) |  |
| Sonda s vysokým rozlišením (testicles, penile doppler). Frekvenční rozhraní minimálně 3-14 MHz. Programovatelné integrované tlačítko pro rychlé ukládání snímků |  |
| Postprocessing |  |
| Vestavěný HDD minimálně 500 GB pro cca 100.000 obrazů s integrovanou pacientskou databází a snadným exportem obrazů do DICOM a na externí média (USB externí HDD, SDD, Flash disk) |  |
| Standardní USB periferie, minimálně 6 vstupů USB, z toho minimálně 3 vstupy ve verzi 3 |  |
| Formát výstupu v plné kvalitě obrazu (bmp), videovýstup (cine loop) nejméně do 30 sekund ve formátu AVI |  |
| Ukládání obrazů ve formátu DICOM 3.0 do nemocniční sítě PACS |  |
| DICOM (Store, Print, WorklistMPPS) |  |
| Rozšíření přístroje |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o elastografii, kompresní metodu optimalizovanou pro vyšetření prostaty |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o hlubší integraci – digitální propojení s dalšími urologickými systémy včetně software pro jejich připojení |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.