Ultrazvukové přístroje pro dětské a novorozenecké oddělení

Předmětem části 4 veřejné zakázky je:

- dodávka 2 ks ultrazvukových přístrojů, včetně jejich součástí a příslušenství, tj.:

  - dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje nejvyšší třídy pro dětské oddělení,

  - dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje vyšší třídy pro novorozenecké oddělení,

a to dle níže uvedené specifikace, vč. jejich instalace a uvedení do provozu,

- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (cca 6 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,

- poskytování záručního servisu dodaného přístroje, jeho součástí a příslušenství po celou záruční dobu ode dne jejich převzetí zadavatelem,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

- Ultrazvukový přístroj pro dětské oddělení

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| UZ diagnostický přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie, který pokryje celé spektrum požadavků dětského oddělení – kompletní diagnostika orgánů dutiny břišní a retroperitonea novorozenců i novorozenců se sníženou porodní hmotností, kojenců a dětí do 18 let věku, včetně korpulentních, vyšetřování štítné žlázy, dopplerovské vyšetření cév, vyšetřování srdce od novorozenců až do dospělého věku, apod. Přístroj musí umožnit vyšetřování orgánů metodou Shear wave elastografie, Strain elastografie a vyšetřování orgánů s pomocí UZ kontrastní látky – CEUS |  |
| Zobrazení |  |
| B-mode na základních frekvencích na všech nabídnutých sondách |  |
| B-mode na harmonických frekvencích na všech nabídnutých sondách |  |
| M-mode |  |
| Anatomický M-mode – s libovolně měnitelnou rovinou řezu v reálném čase – minimálně 3 roviny řezu |  |
| PW – pulzní doppler a panoramatické zobrazení |  |
| Kontinuální CW Doppler |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku – POWER doppler (ANGIO doppler) |  |
| Software pro tkáňový Doppler – TDI |  |
| ECG křivka – modul fyziologického signálu (k detekci arytmií a ke zpřesnění měření a diagnostiky) |  |
| Dual Gate Doppler – simultánní zobrazení 2 spekter (PW Doppler) v reálném čase v režimech PW/PW, TDI/TDI a PW/TDI (současné zobrazení krevního toku na chlopni a tkáňového dopplera komorového septa či stěny komory) |  |
| Současné prohlížení B obrazu v reálném čase a zpomaleného obrazu (např. Dynamic Slow-motion Display) |  |
| Automatické okamžité měření srdečního výdeje, ejekční frakce a GLS (Global Longitudinal Strain) v reálném čase |  |
| Přístroj musí umožňovat měření průtoku v cévě (zejména objemu) bez použití dopplerovské křivky (pouze z B-obrazu a Flow), např. FLOW Profile |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách alespoň 30 stupňů |  |
| Možnost steerování výseče barevného dopplera u lineární sondy v rozsahu min. až +/-30 stupňů |  |
| Úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení |  |
| Simultánní duální zobrazení – B-mode a B-mode + CFM v reálném čase |  |
| Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |
| Redukce speklí – nastavení ve více krocích |  |
| Přístroj musí umožňovat zobrazení, mapování a hodnocení elasticity tkáně (Strain elastografie) včetně Strain Histogramu (kvantifikace) |  |
| Přístroj musí umožňovat Shear Wave elastografii včetně zobrazení indexu kvality vyšetření (poměr úspěšných a neúspěšných měření), musí umožňovat měření jak v kPa, tak v m/s |  |
| Automatické měření parametru Atenuace (pro zpřesnění hepatální diagnostiky – měření steatozy jaterního parenchymu) |  |
| Současné měření Shearwave, Strain histogramu a Atenuace pomocí jediného tlačítka a následné zobrazení všech výsledků v jednom reportu |  |
| Panoramatické zobrazení na konvexní a lineární sondě (Panoramic View) bude plně funkční nejen pro B mod, ale i při použití modu B/FLOW, B/POWER FLOW, B/eFLOW (Fine Flow) |  |
| Nabízený přístroj musí mít software pro nedopplerovské zobrazení krevního toku (např. DFI – Detective Flow Imaging) s vysokou citlivostí rozlišení i velmi drobných cév (např. prokrvení uzlíků štítné žlázy, prokrvení ledvin apod.) |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice |  |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) |  |
| Na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr – pro lepší přehlednost a orientaci lékaře |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji |  |
| Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) |  |
| Technické vlastnosti |  |
| Poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu |  |
| Obslužný pult musí umožňovat výběr či změnu přiřazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu |  |
| Tiskárna a záznamová zařízení budou ovládány z ovládacího panelu přístroje |  |
| Minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod., plně programovatelný |  |
| Přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu |  |
| Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení |  |
| Dynamický rozsah systému min. 320 dB |  |
| Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 3–22 MHz |  |
| Přístroj musí mít novou technologii vysílání a přijímání UZ paprsků (např. eFocusing), která umožňuje získání vysoce ostrého obrazu již od blízkého až do vzdáleného pole bez jakéhokoliv dalšího manuálního zaostřování (fokusace) |  |
| Manuální STC gain s pomocí mechanických jezdců (nikoliv jen grafický) |  |
| Držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem |  |
| Držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje |  |
| Přístroj musí být vybaven integrovaným ohřívačem sonogelu |  |
| Minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy |  |
| Minimálně 2 parkovací konektory |  |
| Minimálně 1 konektor pro nezávislou tužkovou sondu |  |
| Hmotnost přístroje max. 150 kg |  |
| Startovací doba přístroje max. do 100 sekund |  |
| LCD monitor o velikosti min. 23“ s čistým a jasným zobrazením a širokými pozorovacími úhly s rozlišením FHD (1920 x 1080) |  |
| Sondy dodané spolu s přístrojem |  |
| 1 ks konvexní sondy s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea, frekvenční rozsah min. 1–6 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů, hloubka 2D zobrazení min. 40 cm |  |
| 1 ks konvexní sondy s vysokým rozlišením s technologií např. lepených vrstev, monokrystalu, matrix apod. pro vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea u dětí, frekvenční rozsah min. 2-8 MHz, pozorovací úhel min. 70 stupňů |  |
| 1 ks konvexsektorové sondy s vyšším zakřivením, frekvenční rozsah min. 4-8 MHz, 21mmR, 80 deg. pro vyšetřování hlaviček přes VF, kojeneckých ledvin, měchýře močového apod. |  |
| 1 ks lineární sondy k vyšetřování malých částí, střevních kliček, hlubokého i povrchového cévního systému adolescentů a pubescentů, apod., frekvenční rozsah min. 2 – 12 MHz, velikost zobrazovací plochy do 40 mm. Trapezoideální režim, možnost steerování výseče barevného dopplera v rozsahu min. až +/-30 stupňů, kontinuální CW doppler na lineární sondě ke komfortnímu vyšetřování velmi rychlých toků s využitím celé šíře sondy, zejména k vyšetřování stenoz, píštělí a AV malformací. Sonda bude umožnovat provádění RTE elastografie |  |
| 1 ks lineární multifrekvenční triplexní sondy s frekvenčním rozsahem min. 5–18 MHz (B mód) pro vyšetření malých částí, břicha novorozenců a kojenců, cév apod., kontinuální CW doppler na lineární sondě k vyšetřování velmi rychlých toků s využitím celé šíře sondy k vyšetřování stenóz, píštělí a malformací. Sonda bude umožnovat provádění RTE elastografie i Shear Wave elastografie, vč. elastografie postižených střevních kliček u M. Crohn |  |
| 1 ks fázové transthorakální pediatrické kardiologické sondy s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, pozorovací úhel min. 100 st. Sonda musí kvalitně umožňovat vyšetřování dětí v širokém rozsahu – od batolat až do 18 let věku |  |
| 1 ks fázové transthorakální kardiologické sondy s frekvenční rozsahem min. 1-5 MHz se skenovacím úhlem min. 120 stupňů. Sonda bude využitelná i pro vyšetřování břicha z interkostálního přístupu, k vyšetřování renálních tepen, dále k vyšetřování Willisova okruhu (TCD doppler) |  |
| 1 ks fázové transthorakální neonatologické kardiologické sondy s frekvenčním rozsahem min. 3-14 MHz, úhel min. 100 st. Sonda musí umožňovat vyšetřování novorozenců i novorozenců se sníženou porodní hmotností |  |
| Výše uvedené sondy musí mít nové typy zmenšených (tzv. smart) konektorů, pro snadnou manipulaci a nižší hladinu šumu |  |
| Postprocessing |  |
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC (např. v JPEG, AVI) i DICOM formátu |  |
| HDD velikosti min. 1 TB |  |
| Přístroj musí být vybaven na hlavní jednotce minimálně 5 USB porty sloužícími pro připojení externích záznamových zařízení – ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod. |  |
| Přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM 3.0 |  |
| Připojení do PACS pomocí LAN konektoru |  |
| Monochromatická videotiskárna |  |
| Rozšíření přístroje |  |
| Přístroj umožňuje připojení lineární mikrokondenzátorové (bezkrystalové) sondy, frekvenční rozsah min. 2-22 MHz, délky aktivní plošky max. 38 mm, k vyšetřování malých částí, cévního řečiště, dětských kyčlí novorozenců a kojenců apod. |  |
| Přístroj umožňuje připojení punkční (bioptické) elektronické mikrokonvexní sondy, frekvenční rozsah min. 1-5 MHz, s úhlem min. 74 stupňů, včetně punkčního adaptéru |  |
| Přístroj umožňuje připojení elektronické radiální (360°) rektální sondy pro staging tumorů rekta, frekvenční rozsah min. 5-10 MHz. |  |
| Přístroj umožňuje připojení jícnové TEE sondy, frekvenční rozsah min. 2-8 MHz, 90 st. |  |
| Přístroj umožňuje připojení nezávislé tužkové sondy, frekvenční rozsah min. 2 MHz pro vyšetřování aortálního oblouku |  |

- Ultrazvukový přístroj pro novorozenecké oddělení

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj vyšší třídy (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| UZ diagnostický přístroj vyšší výkonnostní kategorie, který pokryje celé spektrum požadavků novorozeneckého oddělení pro kompletní diagnostiku orgánů dutiny břišní a retroperitonea novorozenců i novorozenců se sníženou porodní hmotností, kojenců, dopplerovské vyšetření cév, vyšetřování srdce u novorozenců |  |
| Zobrazení |  |
| B-mode na základních frekvencích na všech nabídnutých sondách |  |
| B-mode na harmonických frekvencích na všech nabídnutých sondách |  |
| Panoramatické zobrazení na konvexní a lineární sondě |  |
| PW – pulzní doppler s HPRF, zobrazení rychlostí min. + 8 m/s až – 8 m/s |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku – POWER doppler (ANGIO doppler) |  |
| Nedoplerovské zobrazení krevního toku (B-FLOW, DFI apod.) |  |
| Vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW Doppler, zobrazení rychlostí + 16 m/s až – 16 m/s |  |
| Software pro tkáňový Doppler – TDI |  |
| ECG křivka – modul fyziologického signálu (k detekci arytmií a ke zpřesnění měření a diagnostiky) – možnost dokoupení (option) |  |
| Dual Gate Doppler – simultánní zobrazení 2 spekter (PW Doppler) v reálném čase v režimech PW/PW, TDI/TDI a PW/TDI (současné zobrazení krevního toku na chlopni a tkáňového dopplera komorového septa či stěny komory) |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách |  |
| Úhlové (compound) zobrazení na všech požadovaných sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu, duplexním i triplexním barevném dopplerovském zobrazení |  |
| Simultánní duální zobrazení – B-mode a B-mode + CFM v reálném čase |  |
| Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |
| Redukce speklí – nastavení ve více krocích |  |
| Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v sonografické diagnostice |  |
| Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) |  |
| Na LCD displeji se musí přehledně zobrazovat počet již provedených měření pro každý použitý parametr – pro lepší přehlednost a orientaci lékaře |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost plynulého zvětšování zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu |  |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou a přepínání mezi těmito mody jedním tlačítkem na pomocném LCD displeji |  |
| Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení 2D snímků i pro uložení dopplerovského záznamu (min. 900 sekund), v případě vyšetření pomocí kontrastních látek nastavitelná délka smyčky minim. 180 sec |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení) |  |
| Technické vlastnosti |  |
| Poloha monitoru je nastavitelná ve všech směrech, současně zcela nezávisle musí být výškově a stranově stavitelná poloha obslužného pultu |  |
| Obslužný pult musí umožňovat výběr či změnu přiřazení funkcí ovládacích prvků obslužného panelu |  |
| Minimálně 10“ barevný dotykový ovládací panel pro úpravu jednotlivých zobrazovacích módů, kalkulace, měření apod., plně programovatelný |  |
| Přístroj musí mít současně jak klasickou výsuvnou alfanumerickou klávesnici, tak i virtuální klávesnici na dotykovém panelu |  |
| Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním (tzv. broadband) signálu pro 2D zobrazení |  |
| Dynamický rozsah systému min. 314 dB |  |
| Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu min. 3–18 MHz |  |
| Maximální dosažitelná obrazová frekvence (frame rate) min. 882 f/s |  |
| Maximální dosažitelná hloubka 2D zobrazení min. 40 cm |  |
| Manuální STC Gain (pomocí jezdců), nikoliv jen grafický na dotykovém displeji |  |
| Držák kabelů sond na obou stranách přístroje, aby nedocházelo k prověšování kabelů sond na zem |  |
| Držáky hlavic sond musí být po obou stranách přístroje |  |
| Přístroj musí být vybaven integrovaným ohřívačem sonogelu |  |
| Minimálně 4 aktivní elektronické konektorové vstupy pro 2D zobrazovací sondy |  |
| Minimálně 2 parkovací konektory |  |
| Hmotnost přístroje max. 140 kg |  |
| Nožní spínač pro mražení obrazu a nahrávání obrázků a smyček |  |
| FULL HD LCD monitor o velikosti min. 23“ |  |
| Sondy dodané spolu s přístrojem |  |
| 1 ks mikrokonvexní sondy (konvexsektorová sonda s vyšším zakřivením), min. 4-8 MHz, 21mmR, 80 deg. pro vyšetřování hlaviček přes VF, novorozeneckých ledvin, močového měchýře apod. |  |
| 1 ks fázové transthorakální neonatologické kardiologické sondy min. 3-14 MHz, úhel min. 100 st. Sonda musí umožňovat vyšetřování novorozenců i novorozenců s velmi sníženou porodní hmotností |  |
| 1 ks lineární multifrekvenční triplexní sondy s frekvenčním rozsahem min. 5-18 MHz (B mód) pro vyšetření malých částí, břicha novorozenců a kojenců, cév apod., kontinuální CW doppler na lineární sondě k vyšetřování velmi rychlých toků s využitím celé šíře sondy k vyšetřování stenóz, píštělí a AV malformací |  |
| Výše uvedené sondy musí mít nové typy zmenšených (tzv. smart) konektorů, pro snadnou manipulaci a nižší hladinu šumu |  |
| Postprocessing |  |
| Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat na interním HDD. Systém musí umožnit archivaci snímků v PC (např. v JPEG, AVI) i DICOM formátu |  |
| HDD velikosti min. 1 TB |  |
| Systém musí umožnit archivaci snímků v PC (např. v JPEG, AVI) i DICOM formátu |  |
| Přístroj musí být vybaven minimálně 5 USB porty typu 2.0 na hlavní jednotce a operačním panelu sloužícími pro připojení externích záznamových zařízení (ext. HDD, ext. flash paměť, ext. tiskárna apod.) a jedním USB portem typu 3.0 na hlavní jednotce přístroje |  |
| Přístroj bude obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM 3.0 |  |
| Připojení do PACS pomocí LAN konektoru |  |
| Monochromatická videotiskárna |  |
| Rozšíření přístroje |  |
| Přístroj umožňuje připojení nezávislé tužkové sondy, frekvenční rozsah min. 2 MHz pro vyšetřování aortálního oblouku |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.