Ultrazvukové přístroje pro oddělení gynekologie a porodnice

Předmětem části 6 veřejné zakázky je:

- dodávka 3 ks ultrazvukových přístrojů, vč. jejich součástí a příslušenství, tj.:

  - dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje vyšší střední třídy pro oddělení gynekologie,

  - dodávka 2 ks ultrazvukových přístrojů střední třídy pro oddělení porodnice,

a to dle níže uvedené specifikace, vč. jejich instalace a uvedení do provozu,

- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (cca 6 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,

- poskytování záručního servisu dodaných přístrojů, jejich součástí a příslušenství po celou záruční dobu ode dne jejich převzetí zadavatelem,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

- Ultrazvukový přístroj pro oddělení gynekologie

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj vyšší střední třídy (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| UZ diagnostický přístroj vyšší střední výkonnostní kategorie, který pokryje celé spektrum požadavků gynekologicko-porodnických aplikací |  |
| Zobrazení |  |
| B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou |  |
| M-mód vč. anatomického M-módu |  |
| Pulsní Doppler (PW) (steering v rozsahu min. 0-30° - optimálně pomocí tlačítka krajní polohy tj. -30/0/+30° s další úpravou nastavení úhlu pomocí otočného tlačítka, ne opakovaným stlačováním tlačítka), korekce dopplerovského úhlového zkreslení |  |
| Barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD) |  |
| Duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler |  |
| Triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler |  |
| Dual Live mód - současné zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM |  |
| Trapezoidní zobrazení u lineární sondy – rozšíření úhlu zobrazení s možností měření rozměrů |  |
| Zobrazení na základní frekvenci ve více stupních, min. na 3 frekvencích |  |
| THI – harmonické zobrazení tkání |  |
| Dostatečné zesílení signálu a možnost jeho nastavení pro 2D i Dopplerovské zobrazení |  |
| Automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních |  |
| Optimalizace Dopplera (low, high) |  |
| Zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu min. 1-35cm), fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky |  |
| Automatické zvětšení okolí kurzoru při měření |  |
| Automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR |  |
| Automatické měření základních porodnických parametrů (BPD, HC, AC, FL) |  |
| Měření a kalkulace v radiodiagnostice, gynekologii a porodnictví, kardiologická měření a kalkulace |  |
| Vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě, musí aktivní také při barevném dopplerovském módu |  |
| Anatomický M-mód |  |
| Systém odrušení speklí nastavitelný v několika krocích (ne jen on/off) |  |
| Obrazová frekvence min. 1 000 obr./s |  |
| Technické vlastnosti |  |
| Digitální ultrazvukový přístroj s dynamikou systému – min. 250 dB |  |
| Širokopásmové zpracování signálu s nastavením rozsahu snímané frekvence min. 1-18 MHz umožňující připojení širokopásmových sond |  |
| Plochý barevný LCD monitor – min. 21“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, Full HD, nastavitelný vertikálně i horizontálně |  |
| Nastavení ovládacího panelu ve vertikálním směru (zvýšení, snížení) a možnost natáčení ovládacího panelu |  |
| Min. 3 vstupy pro UZ sondy s možností rozšíření pro 4 UZ sondy |  |
| Výsuvná mechanická QWERTY klávesnice umístěná v ovládacím panelu |  |
| Tlačítkový ovládací panel |  |
| Ovládaní pomocí trackballu nikoliv touchpadu |  |
| Velkokapacitní vnitřní paměť (min. 1 000 vyš.), CD/DVD mechanika, min. 2 USB porty na ovládacím panelu |  |
| Mobilní přístroj (nikoliv přenosný ani přenosný s přídavným podvozkem) s váhou do max. 80 kg |  |
| Pomocný dotykový displej o velikosti min. 10“ |  |
| Digitální TGC (ne klasické mechanické jezdce) s pamětí pro uživatelská nastavení |  |
| Uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání |  |
| Start systému z úplného vypnutí max. do 70 s |  |
| Sleep mód pro rychlý start max. do 30 s |  |
| Sondy dodané spolu s přístrojem |  |
| 1 ks 2D konvexní abdominální sondy s frekvenčním rozsahem min. 1-7 MHz |  |
| 1 ks 2D intrakavitární sondy s frekvenčním rozsahem min. 2-11 MHz |  |
| Postprocessing |  |
| Vlastní databáze pacientských a obrazových dat |  |
| Možnost zadání dočasného ID pacienta a jeho následná změna po ukončení vyšetření |  |
| HDD velikosti min. 500 GB |  |
| Záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze |  |
| Export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření |  |
| Černobílá termotiskárna |  |
| Volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na USB flash mediích (DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI) |  |
| Komunikace s PACS a NIS zadavatele pomocí DICOM 3.0 |  |
| Rozšíření přístroje |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o kontinuální Doppler (CW) na kardiologické sondě |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření na 3D a 4D zobrazení |  |
| Přístroj umožňuje připojení TEE sondy |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o bateriový provoz |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o SW zvýraznění jehly, panoramatické zobrazení, automatické měření IMT, elastografii, EKG modul, nožní spínač, pokročilou kardiologickou analýzu na principu speckle crackingu, automatický výpočet NT ve 2D i 3D, pokročilé renderovací funkce ve 3D – nastavení světelného zdroje, STIC, automatický výpočet folikul |  |

- Ultrazvukové přístroje pro oddělení porodnice

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvukový přístroj střední třídy (2 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| UZ diagnostický přístroj střední výkonnostní kategorie, který pokryje celé spektrum požadavků gynekologicko-porodnických aplikací |  |
| Zobrazení |  |
| B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu |  |
| M-mód včetně anatomického M-módu |  |
| Barevný M-mód |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení se zvýšenou citlivostí včetně zobrazení energie krevního toku |  |
| Energetický doppler s rozlišením směru toku |  |
| Spektrální PW doppler s možností automatické optimalizace PW křivky, korekčního úhlu a base line |  |
| Tissue Doppler Imaging – běžné označení tkáňového doppleru (lza vypustit mají všechna sona) |  |
| Harmonické zobrazení s možností změny min. v 3 frekvenčních krocích |  |
| Zoom na živém i na zmraženém obraze a HD zoom |  |
| Automatické trasování dopplerovské křivky v reálném čase s výpočtem PI a RI indexů |  |
| Automatické nastavení steeringu a korekčního úhlu u Dopplerovských měření |  |
| Dual Live zobrazovací mód – současné živé zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM |  |
| Trapezoidní mód jako standard u lineárních sond |  |
| Duplexní zobrazení v reálném čase |  |
| Triplexní zobrazení v reálném čase |  |
| Součástí přístroje je černobílá termotiskárna |  |
| Integrovaný gelový ohřívač |  |
| Technické vlastnosti |  |
| Výškově a stranově nastavitelný barevný monitor s min. Full HD rozlišením |  |
| Úhlopříčka obrazovky monitoru min. 21“ |  |
| Rozlišeni obrazovky monitoru min. 1920 x 1080 |  |
| Jas obrazovky monitoru min. 300cd/m2 |  |
| Nastavitelný pult obsluhy výškově |  |
| Dynamický rozsah min. 256 dB |  |
| Frekvenční rozsah min. 2-16 MHz |  |
| Maximální zobrazovací hloubka min. 380 mm |  |
| Ovládání pomocí trackballu, nikoliv touchpadu |  |
| Ovládaní prostřednictvím pomocného dotykového displeje |  |
| Úhlopříčka zobrazovací plochy pomocného dotykového displeje min. 10“ |  |
| Virtuální klávesnice na dotykovém displeji |  |
| Min. 4 USB porty |  |
| Počet aktivních portů pro zapojení sond min. 3 |  |
| Výsuvná mechanická alfanumerická klávesnice jako integrální součást přístroje umožňující zadávání dat |  |
| Digitální nastavení TGC na dotykovém panelu s možností uložení do uživatelské předvolby, nikoliv mechanické jezdce |  |
| Provoz na záložní baterii v délce min. 30 minut |  |
| Hmotnost zařízení max. 60 kg |  |
| Délka startu přístroje max. 80 s |  |
| Volba vyšetřovací sondy a presetu jedním dotykem |  |
| Černobílá termotiskárna |  |
| Integrovaný gelový ohřívač |  |
| Sondy dodané spolu s přístrojem |  |
| 1 ks 2D vaginální multifrekvenční endokavitární sondy s frekvenčním rozsahem min. 4-9 MHz |  |
| 1 ks 2D konvexní sondy s frekvenčním rozsahem min. 2-5 MHz |  |
| 1 ks bioptického nástavce pro vaginální sondu průměr jehly G18 |  |
| Postprocessing |  |
| Software pro měření délek, ploch, objemu, úhlu, rychlosti, % stenózy |  |
| Radiologické a gynekologické kalkulace |  |
| Automatické zvětšení měřicího bodu v podobě lupy |  |
| Automatické měření parametrů dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, S/D) |  |
| Ukládání obrázků a smyček ve formátu surových dat s možností exportu a následných úprav obraz. parametrů |  |
| Export obrázků a smyček ve formátu *.jpg, *.jpeg, *.avi, DICOM 3.0 |  |
| HDD velikosti min. 500 GB |  |
| Programovatelné výpočty |  |
| Snadné vytváření a úprava předvoleb (presetů) |  |
| Technologie skládání obrazu aktivní také v barevném Doppleru |  |
| Software pro redukci ultrazvukových speklů |  |
| Automatické měření základních biometrických parametrů (BPD ,HC, AC, FL) |  |
| Rozšíření přístroje |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření na 3D a 4D zobrazení |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o automatické měření NT pomocí 3D/4D sondy ze 3D nasnímaných dat |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o 3D/4D renderování s možností nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev (struktur) |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o CW doppler |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o komunikaci s nemocničním PACS prostřednictvím odesílání dat ve formátu DICOM 3.0 |  |
| Přístroj umožňuje rozšíření o automatické měření NT pomocí 2D sondy z 2D obrazu |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.