Vyhřívaná resuscitační lůžka pro péči o nezralé novorozence

Předmětem části 7 veřejné zakázky je:

- dodávka 3 ks vyhřívaných resuscitačních lůžek pro péči o nezralé novorozence, vč. jejich součástí a příslušenství, tj.:

  - dodávka 2 ks vyhřívaných resuscitačních lůžek pro péči o nezralé novorozence pro porodní boxy,

  - dodávka 1 ks vyhřívaného resuscitačního lůžka pro péči o nezralé novorozence pro novorozenecké oddělení,

a to dle níže uvedené specifikace, vč. jejich instalace a uvedení do provozu,

- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (cca 6 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,

- poskytování záručního servisu na dodaných přístrojích, jejich součástí a příslušenství po celou záruční dobu ode dne jejich převzetí zadavatelem,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

- Vyhřívaná resuscitační lůžka pro péči o nezralé novorozence pro porodní boxy

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Vyhřívané resuscitační lůžko pro péči o nezralé novorozence (2 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj |  |
| Vyhřívané lůžko určené pro novorozence |  |
| Kompaktní vnější rozměry, maximálně 800x1200 mm pro snadnou manipulaci v omezených prostorech |  |
| Rozměry ložné plochy: min. šířka 450 mm, min. délka 730 mm |  |
| Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg min. 10° |  |
| Polohování lůžka (zdvih) v rozsahu min. 20 cm |  |
| Mobilní výškově polohovatelný podvozek na 4 kolečkách, z toho min. 2 bržděná kolečka |  |
| Boční panely lůžka musí být otevíratelné pro snadný přístup k novorozenci |  |
| Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření s možností naklápění |  |
| Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty |  |
| Provozní režim řízení teploty – manuální, nastavitelný výkon 0–100 % |  |
| Provozní režim řízení teploty – teplotou novorozence, včetně 1 ks kožní sondy |  |
| Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy |  |
| Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje) |  |
| Minimálně 2 nezávislé uzavíratelné zásuvky v dolní části lůžka pro odkládání spotřebního materiálu |  |
| Minimálně 2 elektrické zásuvky 230 V pro připojení dalších přístrojů. Elektrické zásuvky musí být standardní (typ E) a kompatibilní s běžnými vidlicemi přístrojových kabelů, nebo s dodanými přechodkami, které umožní připojení standardních vidlic kabelů přístrojů (např. infuzní techniky) |  |
| Centrální ovládací panel s min. 9“ barevným LCD displejem, ovládání pomocí piktogramů nebo v ČJ, možnost polohování centrálního ovládacího panelu ve všech úhlech |  |
| Apgar časomíra integrovaná na centrálním ovládacím panelu |  |
| Integrované světlo s možností plynulého nastavení intenzity svícení |  |
| Integrované vážící zařízení s rozsahem vážení min. do 6 000 g |  |
| Grafické a numerické trendy měřených hodnot na centrálním ovládacím panelu |  |
| Prostor - zásuvka pro RTG kazetu |  |
| Police na příslušenství |  |
| Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví |  |
| Požadované součásti a příslušenství přístroje |  |
| Resuscitační přístroj integrovaný, nebo jako samostatné příslušenství: |  |
| Resuscitátor pro řízenou resuscitaci novorozenců |  |
| Vhodný pro ventilaci maskou |  |
| Nastavitelný inspirační tlak |  |
| Nastavitelný PEEP (expirační tlak) na resuscitačním přístroji |  |
| Manometr pro sledování ventilačního tlaku |  |
| Integrovaný směšovač směsi kyslíku a vzduchu s možností nastavení požadované koncentrace |  |
| Odsávačka typu ventury – integrovaná součást resuscitačního přístroje nebo lůžka, nebo jako samostatné příslušenství |  |
| Samostatný směšovač směsi kyslíku a vzduchu, s možností plynulého nastavení požadované koncentrace výstupní směsi, připojený na novorozenecký okruh s ambuvakem |  |
| Vyhřívaná podložka – systém pro ohřev novorozence (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 ks elektricky vyhřívané matrace (podložky) určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, splňující podmínky zdravotnického prostředku |  |
| Uvedení lůžka do plného provozu, tj. dodávka zahrnuje jakékoliv další příslušenství, které je k takovému zprovoznění nezbytné |  |

- Vyhřívané resuscitační lůžko pro péči o nezralé novorozence pro novorozenecké oddělení

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Vyhřívané resuscitační lůžko pro péči o nezralé novorozence (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Přístroj |  |
| Vyhřívané lůžko určené pro novorozence |  |
| Kompaktní vnější rozměry, maximálně 800x1200 mm pro snadnou manipulaci v omezených prostorech |  |
| Rozměry ložné plochy: min. šířka 450 mm, min. délka 730 mm |  |
| Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg min. 10° |  |
| Polohování lůžka (zdvih) v rozsahu min. 20 cm |  |
| Mobilní výškově polohovatelný podvozek na 4 kolečkách, z toho min. 2 bržděná kolečka |  |
| Boční panely lůžka musí být otevíratelné pro snadný přístup k novorozenci |  |
| Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření s možností naklápění |  |
| Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty |  |
| Provozní režim řízení teploty – manuální, nastavitelný výkon 0–100 % |  |
| Provozní režim řízení teploty – teplotou novorozence, včetně 1 ks kožní sondy |  |
| Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy |  |
| Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje) |  |
| Minimálně 2 nezávislé uzavíratelné zásuvky v dolní části lůžka pro odkládání spotřebního materiálu |  |
| Minimálně 2 elektrické zásuvky 230 V pro připojení dalších přístrojů. Elektrické zásuvky musí být standardní (typ E) a kompatibilní s běžnými vidlicemi přístrojových kabelů, nebo s dodanými přechodkami, které umožní připojení standardních vidlic kabelů přístrojů (např. infuzní techniky) |  |
| Centrální ovládací panel s min. 9“ barevným LCD displejem, ovládání pomocí piktogramů nebo v ČJ, možnost polohování centrálního ovládacího panelu ve všech úhlech |  |
| Apgar časomíra integrovaná na centrálním ovládacím panelu |  |
| Integrované světlo s možností plynulého nastavení intenzity svícení |  |
| Integrované vážící zařízení s rozsahem vážení min. do 6 000 g |  |
| Grafické a numerické trendy měřených hodnot na centrálním ovládacím panelu |  |
| Prostor - zásuvka pro RTG kazetu |  |
| Police na příslušenství |  |
| Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví |  |
| Požadované součásti a příslušenství přístroje |  |
| LED fototerapeutický modul s držákem |  |
| Odsávačka typu ventury – integrovaná součást resuscitačního přístroje nebo lůžka, nebo jako samostatné příslušenství |  |
| Vyhřívaná podložka – systém pro ohřev novorozence (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 ks elektricky vyhřívané matrace (podložky) určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, splňující podmínky zdravotnického prostředku |  |
| Uvedení lůžka do plného provozu, tj. dodávka zahrnuje jakékoliv další příslušenství, které je k takovému zprovoznění nezbytné |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.