Operační stoly

Předmětem části 10 veřejné zakázky je:

- dodávka 3 ks operačních stolů, tj.:

  - 2 ks mobilních systémových stolů pro sekční a operační sál,

  - 1 ks operačního stolu s plovoucí deskou pro urologický endoskopický sálek,

vč. jejich součástí a příslušenství, a to dle níže uvedené specifikace, vč. jejich instalace a uvedení do provozu,

- zaškolení obsluhy v rámci instalace dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, a zaškolení obsluhy všech zadavatelem určených pracovníků (cca 10 osob) na dodaném a nainstalovaném zařízení v Nemocnici Pelhřimov, přičemž veškerá zaškolení budou provedena česky mluvícím aplikačním specialistou,

- poskytování záručního servisu dodaných přístrojů, jejich součástí a příslušenství po celou záruční dobu ode dne jejich převzetí zadavatelem,

a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu.

- Operační stoly pro sekční a operační sál

Dodány budou přístroje s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Mobilní systémový elektromechanický operační stůl s výměnnou pracovní deskou (2 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| 2 ks mobilního systémového elektromechanického operačního stolu s výměnnou pracovní deskou a 1 ks transportéru pracovních desek |  |
| Systém obsahuje 2x mobilní základnu, 2x pracovní desku a 1x výškově stavitelný transportér pracovních desek |  |
| Elektromechanické polohování pracovní desky |  |
| Všechny elektrické pohyby ovládány prostřednictvím jednoho ručního ovládače |  |
| Signalizace stavu akumulátorů operačního stolu |  |
| Dostupná přednastavená Nulová poloha elektricky ovládaných pohybů |  |
| Dovolené provozní zatížení operačního stolu min. 220 kg |  |
| Mobilní základna (2 ks) |  |
| Základna stolu umožňující pohyb pomocí vlastních integrovaných koleček bez nutnosti použití transportéru pracovních desek, nebo jiného přídavného zařízení. Kolečka chráněná krytem před znečištěním |  |
| Elektricky ovládané pohyby: |  |
| Zdvih pracovní desky v rozsahu min. 400 mm |  |
| Vyklápění Trendelenburg-/ Antitrendelenburg 25° |  |
| Laterální vyklápění 20° |  |
| Nerezový kryt základny operačního stolu |  |
| Pracovní deska (2 ks) |  |
| Šesti segmentová pracovní deska (hlavový, dělený odnímatelný zádový, pánevní a dělený nožní segment) |  |
| Plně odnímatelné nožní segmenty a hlavový segment |  |
| Po stranách obou nožních, středového a zádového segmentu umístěny eurolišty pro uchycení příslušenství |  |
| Pracovní plocha pokryta odnímatelným antidekubitním čalouněním tloušťky min. 7 cm. Vícevrstvá (sendvičová) výplň čalounění zahrnující viskoelastickou pěnu v tloušťce min. 2 cm |  |
| Elektricky ovládané pohyby pracovní desky: - vyklápění zádového segmentu +60° až -25° |  |
| Manuálně ovládané pohyby pracovní desky: - hlavový segment – vyklápění +/- 30°, laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (podle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem, - nožní segmenty – polohování nožního segmentu kolem horizontální osy +30° až -90°, vyklápění do stran (kolem vertikální osy) 0° až 90° |  |
| Transportér pracovních desek (1 ks) |  |
| Elektricky výškově stavitelný transportér pracovních desek s centrálně bržděnými kolečky |  |
| Zdvih transportního vozíku min. 200 mm |  |
| Napájení z akumulátorů s integrovanou nabíječkou |  |
| Ovládání zdvihu kabelovým ručním ovládačem |  |
| Příslušenství |  |
| 2x závěs ruky včetně pásu pro uchycení ruky |  |
| 2x úchyt ruky na lištu |  |
| 2x opěrka ruky infuzní |  |
| 2x opěrka ruky infuzní polohovatelná |  |
| 2x infuzní stojan |  |
| 2x kurt na fixaci těla |  |
| 2x poutací pás dlouhý |  |
| 8x poutací pás pro opěrku ruky |  |
| 1x stojan na příslušenství |  |
| 2x (2 páry) gynekologická opěrka nohy |  |
| 4x poutací pás pro gynekologickou opěrku nohy |  |
| 2x nerezová miska s držákem |  |
| 1x urologické prodloužení středového segmentu |  |
| 1x (1 pár) polohovatelné opěrky nohou „americké botičky“ s nosností min. 220 kg |  |
| Veškeré příslušenství včetně svěrek na uchycení k operačnímu stolu |  |

- Operační stůl pro urologický endoskopický sálek

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| Operační stůl s plovoucí deskou (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| 1 ks operačního stolu s plovoucí deskou |  |
| Mobilní endoskopicko-rentgenologický stůl s RTG transparentní plovoucí pracovní deskou |  |
| Stůl vybavený elektromotorickými hnacími jednotkami pro ovládání následujících pohybů: |  |
| zdvih pracovní desky v rozsahu min. 790–1090 mm (bez čalounění) |  |
| vyklápění pracovní desky Trendelenburg / Antitrendelenburg min. ± 20° |  |
| laterální vyklápění pracovní desky min. ± 15° |  |
| celkový podélný posuv pracovní desky min. 400 mm |  |
| celkový laterální posuv pracovní desky min. 220 mm |  |
| Ovládání zdvihu a vyklápění pracovní desky kolem dvou os jedním ručním ovládačem |  |
| Posuvů pracovní desky (podélný a laterální) samostatným joystickem připevnitelným ke stolu oboustranně pomocí eurolišty |  |
| Proporcionální řízení rychlosti a směru současných posuvů pracovní desky v podélném i příčném směru |  |
| Plynule řízený rozběh i doběh obou posuvů pracovní desky pro zamezení otřesů pacienta |  |
| Plynulý řízený doběh obou posuvů v koncových polohách |  |
| Rozsah rychlostí posuvů pracovní desky min. 0-60 mm/s plynule |  |
| Nulová poloha pro posuvy pracovní desky |  |
| Stůl vybaven akumulátory pro provoz nezávisle na připojení k síti |  |
| Nabíječka akumulátoru integrována v základně stolu |  |
| Optická signalizace stavu akumulátoru |  |
| Pracovní deska stolu 4 segmentová – základní a hlavový segment a nožní dělený segment |  |
| Hlavový segment: - odnímatelný, připojitelný z obou stran pracovní desky - hlavový segment výklopný, výškově a podélně stavitelný |  |
| Nožní segmenty pro urologii |  |
| Celková délka pracovní desky min. 2 000 mm bez hlavového segmentu |  |
| Celková šířka pracovní desky min. 640 mm bez eurolišt |  |
| Sloupek stolu umístěný maximálně excentricky pro co největší rozsah RTG transparentní oblasti pracovní desky |  |
| Délka nepřerušované RTG transparentní části desky ve vysunuté poloze min. 1200 mm od sloupku |  |
| Manipulační plocha pod operační deskou pro C-rameno ve vysunuté poloze min. 1300 mm |  |
| Mobilita stolu zajištěna min. 4 kolečky integrovanými v základně stolu, chráněnými krytem před znečištěním |  |
| Minimálně 2 kolečka rejdovací |  |
| Aretace stolu proti pohybu ve všech směrech zajištěna jedním pohybem |  |
| Kryty základny a rámy pracovní desky vyrobeny z nerezové oceli |  |
| Odnímatelné čalounění |  |
| Nosnost stolu min. 180 kg ve všech pracovních polohách a konfiguracích |  |
| Nosnost stolu v základní poloze (nad sloupkem) min. 220 kg |  |
| Příslušenství |  |
| 1x závěs ruky včetně pásu pro uchycení ruky |  |
| 1x úchyt ruky na lištu |  |
| 1x opěrka ruky infuzní |  |
| 1x opěrka ruky infuzní polohovatelná |  |
| 1x infuzní stojan |  |
| 1x poutací pás pro závěs ruky |  |
| 1x kurt na fixaci těla |  |
| 1x boční opěrka stavitelná |  |
| 2x poutací pás pro opěrku ruky |  |
| 1x stojan na příslušenství |  |
| 2x gynekologická opěrka nohy |  |
| 2x poutací pás pro gynekologickou opěrku nohy |  |
| 1x (1 pár) polohovatelné opěrky nohou „americké botičky“ s nosností min. 220 kg |  |
| 1x nerezová miska s odtokem |  |
| Veškeré příslušenství včetně svěrek na uchycení k operačnímu stolu |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.