- Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění - FUJI

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Mamograf |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks mamografu pro použití na radiologickém oddělení zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 375/2022 Sb..“) - min. rozsah 1 pracovní den a poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení mamografického přístroje v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. a v souladu s doporučením výrobce, a to po dobu 6 roků od skončení dvouleté záruky za jakost dle písm. a) výše.

- Po dobu trvání záruky za jakost dle písm. a) výše musí být záruční autorizované servisní zabezpečení prováděno bezplatně, a to za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 375/2022 Sb.) a jeho příslušnými prováděcími předpisy

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-	se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů s důrazem na prováděcí předpisy týkající se oblasti radiační ochrany a

-	s ostatní platnou legislativou a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr |  | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) | Poznámka/komentář |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAMOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Digitální mamografický přístroj s 3D tomosyntézou, bioptickou jednotkou, akviziční a vyhodnocovací stanicí a níže uvedeným příslušenstvím | požadováno | absolutní | ano - ne | ANO | ………………… |  |
| 2. |  | Přístroj splňující podmínky pro provádění mamografického screeningu | požadováno | absolutní | ano - ne | ANO | ………………… |  |
| A) Generátor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Vysokofrekvenční generátor s výkonem min. 7 kW | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne výkon…kW | ANO | 7 kW |  |
| 4. |  | Snímkovací napětí s rozsahem min. 20-49 kV, s krokem max. 1 kV | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne napětí…..kV, s krokem…kV | 22–49 kV | Spodní mez je velmi nízká |  |
| 5. |  | Min. rozsah snímkovacího proudu 3-500 mA | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne …….mA | ANO 2-600mAs | U mamografu, protože se vždy používá automatika, se uvádí elektrické množství v mAs a ne proud rentgenkou. 500 mA je proud který se používá ve skiagrafii na velké ohnisko 1,2 mm. Mamografické ohnisko 0,3 mm by to s největší pravděpodobností neustálo. |  |
| 6. |  | Expoziční automatika | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 7. |  | Manuální nastavení expozičních parametrů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| B) Rentgenka a kolimátor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Vysokootáčková rentgenka min. 9500 ot/min | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne…ot/min | ANO | 10800 ot/min |  |
| 9. |  | Dvě ohniska o velikostech max. 0,1 a 0,3 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne….mm | ANO | 0,1 a 0,3 mm |  |
| 10. |  | Tři motorizované filtry různých materiálů (rhodium, stříbro, aluminium) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO Rh, Al, Al+Cu | Požadavek tří filtrů s přesně definovanými materiály je možno považovat za diskriminační, neboť každý výrobce podle volby materiálu anody a požadavků detektoru volí materiál filtru. Požadované materiály filtrů jsou určeny pro Mo anodu a používali se při snímkování na filmový materiál. Moderní digitální mamografy využívající Wolfram anodu pracují s jedním filtrem Rh, další litr Al se využívá pro tomosyntézu a kombinace Al+Cu filtrů se používá pro kontrastní mamografii. |  |
| 11. |  | Minimální tepelná kapacita anody min. 300 kHU | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne …………HU | ANO | 300 kHU |  |
| 12. |  | Manuálního nastavení kolimátoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | NE | Tento požadavek je v rozporu s Národními radiologickými standardy pro mamografii vydanými ve věstníku 3/2021. Většina světových výrobců již možnost manuální kolimace nemá a pouze starší modely mamografů tímto disponuje. |  |
| 13. |  | Automatické nastavení kolimátoru podle připojené kompresní desky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 14. |  | Světelné zaměření pole bez záření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 15. |  | Kvanifikace dávky (KAP nebo DAP metr), zobrazení pacientské dávky, automatické odesílání expozičních parametrů do PACS systému včetně Dose structured report | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| C) Gantry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Vzdálenost ohnisko - detektor min. 70 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ……………..cm | NE 65cm | Standardní vzdálenost SID je u většiny mamografů 65 cm. Požadavek na 70 a více cm vylučuje z účasti na veřejné soutěži většinu výrobců. |  |
| 17. |  | Izocentrické natáčení rentgenky a detektoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 18. |  | Motorizovaný vertikální pohyb ramene min. v rozsahu – 71-142 cm od podlahy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ………..cm | ANO | 69 -150 cm |  |
| 19. |  | Min. Rozsahy motorizovaného otáčení +195°/-155° (standardní mamografie) +180°/-140° (tomosyntéza) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne ……………….°. | Ne +/- 190° | Požadavek nepokryje celý kruh a v jednom směru je nedostatečný. Náš mamograf má otáčení +190°/-190°. Požadavek na rotaci pro tomosyntézu je nesmyslný. Tomosyntéza se zásadně dělá z CC projekce +/- max. 20°. |  |
| 20. |  | Automatická motorická rotace do přednastaveného záklonu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | Zde se jedná asi o překlep a má být uvedeno „náklonu“ rentgenky |  |
| 21. |  | Automatická motorizovaná komprese v rozsahu min. 5-20 kg | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne rozsah……..kg | ANO | 0-20kg |  |
| 22. |  | Systém zabezpečení rovnoměrné komprese prsu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | Anatomicky tvarovatelné lopatky nebo lopatky s náklonem |  |
| 23. |  | Manuální nastavení (ruční) komprese | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 24. |  | Automatické i manuální uvolnění komprese po expozici | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 25. |  | Digitální indikace úhlu rotace ramene, síly komprese a tloušťky komprese | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 26. |  | Pevně integrovaný systém 3D akvizice tomosyntézy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. | Zadavatel by měl upřesnit co je myšleno „Pevně integrovaný systém“. |  |
| 27. |  | Duální nožní spínač s funkcí vertikálního pohybu a komprese | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 28. |  | 1 ks Odnímatelný ochranný štít pro pacienta nezávislý na pohybu rentgenky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | 1 ks Transparentní kompresní ploché lopatky pro základní screeningová vyšetření pro malá a velká prsa | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | Standardní jsou dvě velikosti 24x30 a 18x24. Proto by měl zadavatel požadovat dvě kompresní lopatky a ne jen jednu. |  |
| 30. |  | 1 ks Kompresní lopatky pro cílená vyšetření, bodové komprese | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | 9x9 cm |  |
| 31. |  | 1 ks Kompresní lopatky pro snímky se zvětšením | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | 16x20 cm |  |
| 32. |  | Dvě možnosti zvětšení 1,8x a 1,5x | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne….x | NE | Většina výrobců má jeden typ zvětšovacího stolku (zvětšení 1,8x). Navíc požadavek na dvě zvětšení s rozdílem jen 0,3x v době digitálních technologií je neopodstatněný. Vhodnější parametr je Zvětšení 1,8x nebo 1,5x |  |
| 33. |  | 1 ks Podpěra prsu pro snímky se zvětšením | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | S požadavkem na dvě zvětšení by bylo potřeba požadovat 2 zvětšovací stolky. |  |
| 34. |  | 1 ks Kompresní lopatky pro stereotaktické vyšetření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| D) Receptor digitálního obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Flat panel detektor s technologií pro přímou konverzi RTG záření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | a-Se |  |
| 36. |  | Aktivní plocha detektoru minimálně 23x29 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne plocha……………….cm | ANO | 236.4 x 296.4 mm |  |
| 37. |  | Velikost bodu max. 70 µm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne velikost…… µm. | ANO | 50 um |  |
| 38. |  | Rozlišení - matice pro formát 24x30 cm nejméně 3328x4096 bodů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne matice…x…bodů | ANO | 4728 x 5928 |  |
| 39. |  | Hloubka obrazu min. 14 bit | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne hloubka……..bitů | ANO | 16 bit |  |
| E) Tomosyntéza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Tomosyntéza integrovaná v přístroji | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | Zadavatel by měl vysvětlit co má být integrováno v přístroji. Standardně se snímky z tomosyntézy zpracovávají na akviziční stanici, která není integrována v samotném mamografu (standu). |  |
| 41. |  | Úhel skenování min. 15 st. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne……st. | ANO | ST mode +/- 7,5° a HR mode +/- 20° |  |
| 42. |  | Počet projekcí min. 15 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | 15 |  |
| 43. |  | Automatické odstranění mřížky (je-li přítomna) pro jednotlivé expozice skenu tomosyntézy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne- | ANO | ………………… |  |
| 44. |  | SW pro zobrazení stereotaktických snímků | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 45. |  | Rekonstrukce 2D snímku z 3D tomosyntézy, možnost jeho archivace nezávisle na tomosyntéze | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 46. |  | Doba snímkování při tomosyntéze max. 4,5 s | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne….s | ANO | U St modu 4 s |  |
| F) Stereotaktická jednotka s biopsií |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | Přímá digitální automatická stereotaktická jednotka pro vykonávání stereotaktické miniinvazivní biopsie prsu a stereotaktickou lokalizaci nehmatné léze prsu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 48. |  | Včetně ovládacího panelu jehly | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 49. |  | Automatický motorizovaný pohyb držáku jehel na předem určenou pozici | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 50. |  | Určená pro použití různých typů jehel – , tenké jehly, core-cut, needle localisation, vakuové biopsie | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 51. |  | Kalibrační fantom a kalibrační jehly pro stereotaxi | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 52. |  | CC přístup pro stereotaktickou biopsii | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 53. |  | Váha bioptické jednotky max 7,5 kg | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne….kg | ANO | 5,5 kg včetně displeje |  |
| 54. |  | Automatický výpočet maximálních mezí pro ochranu pacientky a detektoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 55. |  | Automatická ochrana detektoru před zničením | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 56. |  | Provádění stereotaxe v režimu tomosyntézy - 3D navigovaná biopsie | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| G) Akviziční stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  | Mamografická ovládací konzole pro integrované řízení generátoru a detektoru s možností volby vyšetřovacího režimu včetně tomosyntézy a stereotaxe | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 58. |  | Typický čas zobrazení snímku na obrazovce po ukončení expozice 4 – 6 s | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne….s | ANO | Max 5 s |  |
| 59. |  | Typický čas mezi dvěma expozicemi 26 s | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne…..s | ANO | 15 s |  |
| 60. |  | Kapacita pro interní uložení min. 9000 snímků | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne…snímků | ANO | 63000 |  |
| 61. |  | 1 ks LCD medicínský diagnostický monitor s úhlopříčkou 21“, rozlišení 3MPix | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne…..“ …MPix | ANO | 2x 3Mpix |  |
| 62. |  | Speciální režim pro zpracování obrazu pro snímky s implantáty s možností zapnout a vypnout | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | Speciální inteligentní AEC – i AEC |  |
| 63. |  | SW pro základní zpracování snímků a jejich odeslání do diagnostické stanice | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 64. |  | DICOM 3.0 – min. Storage, Worklist, Query/Retrieve | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | V požadavku číslo 15 bylo požadováno odesílání Dose SR, který zde není uvedený. Naopak požadavek na Query/Retrieve je neopodstatněný neboť v reálné praxi nikdo nebude načítat starší snímky z archivu na akviziční stanici (a i tato licence něco stojí). |  |
| 65. |  | Vypalování snímků na CD/DVD média v DICOM formátu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 66. |  | 1 ks Integrovaný ochranný štít proti záření pro obsluhu ekvivalent Pb 0,5 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne….mm | ANO | 0,5 Pb |  |
| H) Diagnostická stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. |  | 2 ks barevné medicínské diagnostické vysokokontrastní LCD monitory s rozlišením 2048x2560, úhlopříčkou 21“ a svítivostí min. 1000 cd/m² nebo jeden barevný diagnostický vysokokontrastní LCD monitor s rozlišením min. 4200x2800, úhlopříčkou 30“ a svítivostí min. 1200 cd/m² | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne rozlišení..x…… “ ….cd/m2 . | ANO | 2048x2560, 1000 cd/m2 |  |
| 68. |  | Dicom 3.0 komunikace:min. Storage, Worklist, Query/Retrieve | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 69. |  | 1ks PC a1 ks monitor s úhlopříčkou min. 21“ pro NIS | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne…“ | ANO | 21“ |  |
| 70. |  | Možnost prohlížení snímků i z jiných modalit (zejména UZ, MR), prohlížecí protokoly aktivované dle typu vyšetření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 71. |  | Uživatelsky definované prohlížecí protokoly | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 72. |  | Speciální SW určený pro mamografické zobrazování | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| I. Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. |  | Rozvaděč pro připojení zařízení k el, síti a ostatní doplňky k připojení k el. síti a RIS/NIS, nebude-li dostačovat stávající (viz. Bod 73) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 74. |  | Informace ke stávajícímu el. Připojení: Mamograf je připojen k rozvaděči R.MMG 1 jednotlivými vodiči - 5x CYA 16, jištění je třífázovým jističem 63A, charakteristika "D" s předřazeným proudovým chráničem - 30mA | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| 75. |  | Záložní zdroj pro ukončení datového provozu po dobu min. 5 minut | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne …….minut | ANO | ………………… |  |
| 76. |  | Pomůcky a příslušenství pro kontroly a kalibrace systému, jejichž specifikace je dána předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ANO | ………………… |  |
| Ostatní informace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Nabídková cena za předmět plnění (dodávka mamografu) nepřekročí 6 345 000 Kč bez DPH (maximální finanční krytí z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro pořízení předmětu veřejné zakázky) přílohou pošlete aktuální cenovou nabídku |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ANO | ………………… |  |
| II. | Typ přístroje, který toto technické zadání splňuje, nebo se mu přibližuje (v případě uvedení poznámek). Pokud se jedná o soubor přístrojů, napište jednotlivé typy přístrojů souboru. Přílohou pošlete technické listy/produktová data |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ANO | ………………… |  |
| III. | Schopnost předložení min. 3 referencí – osvědčení o dvou dodávkách nového Mamografické přístroje v posledních 3 letech (každá dodávka v min. částce 4,5 mil. Kč bez DPH). Pokud nejste schopni doložit takovou referenci ve výše uvedeném rozsahu, napište reference v uvedené částce plňte |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | Požadavek je na 3 reference ale jen 2 dodávky? Dnešní cena mamografů je standardně pro screeningový přístroj 2,5 – 3 mil. Kč bez DPH. Požadavek 4,5 mil. Kč je velmi vysoký. |  |
| IV. | Plnění do xxxtýdnů od nabytí účinnosti podepsané smlouvy (uveřejnění v Registru smluv) |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ANO | 10 týdnů |  |
| SERVIS A SERVISNÍ PODMÍNKY V PRŮBĚHU ZÁRUKY I PO UKONČENÍ ZÁRUKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Bezplatná záruka po dobu 24 měs. od dodání předmětu zakázky včetně zajištění činností komplexního servisního zabezpečení pod dobu záruk v rozsahu a za podmínek dle přiloženého návrhu smlouvy o dílo |  | požadováno | absolutní | ano - ne | ANO | ………………… |  |
| VI. | Komplexní servis (v rozsahu a za podmínek dle přiloženého návrhu smlouvy o dílo) |  | požadováno | absolutní | ano - ne | …….. | ………………… |  |
| VII. | reakční doba pro všechny závady: 4 hodiny od nahlášení |  | požadováno | absolutní | ano - ne | …….. | ………………… |  |
| VIII. | nástup na opravu další pracovní den od nahlášení |  | požadováno | absolutní | ano - ne | …….. | ………………… |  |
| IX. | max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu bez potřeby dodání náhradních dílů– 1 pracovní den od nástupu na opravu; |  | požadováno | absolutní | ano - ne | …….. | ………………… |  |
| X. | max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu při potřebě dodání náhradních dílů pro zprovoznění ZP – 5 pracovních dnů od nástupu na opravu; |  | požadováno | absolutní | ano - ne | …….. | ………………… |  |
| XI. | Cena za 1 rok poskytování servisních služeb po skončení záruky max. 500 tis. Kč bez DPH |  | požadováno | absolutní | ano - ne | …….. | Cena bez ND? |  |

- OSTATNÍ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Zaškolení:

- kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne;

- speciální technické zaškolení pro ORO (radiologické fyziky a techniky) kromě běžného zaškolení obsluhy;

- elektrické revize (pokud se jedná o ZP pevně připojené k síťovému zdroji el. energie (např. rentgeny, autoklávy apod.)) po dobu záruky

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd.

- návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

- Kompletní stavební a technické požadavky pro instalaci zařízení včetně parametrů na transportní cesty

- Ostatní komentáře:

- K bodu 7 – elektrická revize je požadována podle §47 odst. 1 zákona 375/2022 Sb., avšak hned odstavec 2 stejného paragrafu odkazuje na jiné právní předpisy, a to na zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů či spíše na prováděcí předpis k tomuto zákonu, a to Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, kde v §3 odstavci 2 c) je uvedeno, že vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou zdravotnické elektrické přístroje. Z toho plyne, elektrické revize nelze provádět na zdravotnických elektrických přístrojích, avšak podle vyjádření TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY, jakožto organizace státního odborného dozoru, tento úkon může dělat jakýkoliv elektrikář v rámci BTK, který splňuje požadavky dané výrobcem konkrétního zařízení a postupuje v souladu s ČSN EN 62353 ed.2. Zdravotnické elektrické přístroje – Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických elektrických přístrojů.