Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Mamograf |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2023-008423 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 06/23/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks digitálního mamografického přístroje pro použití na radiologickém oddělení zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a instruktáže obsluhy v min. rozsahu 5 pracovních dnů v souladu s platnou legislativou pro zdravotnické prostředky. Součástí předmětu je i demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího zařízení dle platné legislativy a dále i poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného komplexního servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku dle platné legislativy.

- provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení digitálního mamografického přístroje, a to minimálně periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění a v souladu s doporučením výrobce, a to po dobu 8 roků od skončení záruky za jakost dle písm. a) výše.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 ods.t 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz odst. 11.1.1 písm. a) ZD/

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků

- se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů s důrazem na prováděcí předpisy týkající se oblasti radiační ochrany a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. |  | V. | VI. | VII. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického požadavku |  | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |  |
| Digitální mamografický přístroj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Digitální mamografický přístroj s 3D tomosyntézou, bioptickou jednotkou, akviziční a vyhodnocovací stanicí a níže uvedeným příslušenstvím | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 2. | Přístroj splňující podmínky pro provádění mamografického screeningu | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 3. | Možnost rozšíření o kontrastní mamografii (případně kontrastní biopsii), umělou inteligenci AI pro hodnocení snímků a další diagnostické stanice | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ………… |  |
| - Generátor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vysokofrekvenční generátor s výkonem min. 5 kW | požadováno | nepodkročitelný | ano-ne |  | výkon…kW. | ……… |  |
| 5. | Snímkovací napětí s rozsahem min. 23-49 kV, s krokem max. 1 kV | požadováno | nepodkročitelný | ano-ne |  | ……napětí…..kV, s krokem…kV. | ……… |  |
| 6. | Min. rozsah snímkovacího proudu 3-500 mAs | požadováno | nepodkročitelný | ano-ne |  | ………mAs. | ………… |  |
| 7. | Plně automatický expoziční mód pro optimální nastavení expozičních parametrů v závislosti na denzitě a tloušťce prsní tkáně | požadováno | nepodkročitelný | ano-ne |  | ………. | ……… |  |
| 8. | Manuální expoziční mód pro samostatné nastavení expozičních parametrů (min. filtrace, kV, mAs) | požadováno | nepodkročitelný | ano-ne |  | ………. | ……… |  |
| - Rentgenka a kolimátor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Vysokootáčková rentgenka min. 9000 ot/min | požadováno | nepodkročitelný | ano-ne…o |  | …ot/min. | ………… |  |
| 10. | Dvě ohniska o velikostech max. 0,15 a 0,3 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano-ne…. |  | ……mm.. | ……… |  |
| 11. | Minimálně dva motorizované filtry různých materiálů) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne |  | ………. | ……… |  |
| 12. | Minimální tepelná kapacita anody min. 162 kHU | požadováno | dále hodnocený parametr – podkritérium c) dílčího hodnotícího kritéria č. 3 (max. 20 bodů) |  | ano - ne | ………kHU. | ………… |  |
| 13. | Plně automatický kolimační systém v závislosti na velikosti připojené kompresní desky | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 14. | Světelné zaměření pole bez záření | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 15. | Kvanifikace dávky (KAP nebo DAP metr), zobrazení pacientské dávky, automatické odesílání expozičních parametrů do PACS systému včetně Dose structured report | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ………… |  |
| - Gantry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Vzdálenost ohnisko - detektor min. 65cm | požadováno | nepodkročitelný |  | ano – ne …….. | ………cm. | ……… |  |
| 17. | Izocentrické natáčení rentgenky a detektoru | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 18. | Motorizovaný vertikální pohyb C ramena v rozsahu mezi krajními polohami min. 70 cm | požadováno | nepodkročitelný |  | ano – ne …….. | ………cm. | ………… |  |
| 19. | Min. rozsah motorizovaného otáčení C ramena 180°(minimálně 90° na každou stranu) pro standardní mamografii | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………°. | ……… |  |
| 20. | Automatická motorická rotace do přednastaveného náklonu | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 21. | Automatická motorizovaná komprese v rozsahu min. 5-20 kg | požadováno | nepodkročitelný |  | ano – ne | rozsah…kg. | ………… |  |
| 22. | Systém zabezpečení rovnoměrné komprese prsu | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 23. | Manuální nastavení (ruční) komprese | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 24. | Automatické i manuální uvolnění komprese po expozici | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 25. | Digitální indikace úhlu rotace ramene, síly komprese a tloušťky komprese | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ………… |  |
| 26. | Pevně integrovaný systém 3D akvizice tomosyntézy | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 27. | Duální nožní spínač s funkcí vertikálního pohybu a komprese | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 28. | 1 ks Odnímatelný průhledný ochranný štít | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Transparentní kompresní ploché lopatky pro základní screeningová vyšetření: 1ks pro malá prsa a 1ks pro velká prsa | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 30. | 1 ks Kompresní lopatky pro cílená vyšetření, bodové komprese | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 31. | 1 ks Kompresní lopatky pro snímky se zvětšením, možnost zvětšení 1,8x | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 32. | 1 ks Podpěra prsu pro snímky se zvětšením | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 33. | 1 ks Kompresní lopatky pro stereotaktické vyšetření | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| - Receptor digitálního obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Flat panel detektor s technologií pro přímou či nepřímou konverzi RTG záření | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 35. | Aktivní plocha detektoru minimálně 23x29 cm | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | plocha………cm. | ……… |  |
| 36. | Velikost bodu detektoru max. 100 µm | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | vel.……… µm. | ……… |  |
| 37. | Rozlišení - matice pro formát 23x29 cm min. 2394x2850 bodů | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | matice…x…bodů………. | ……… |  |
| 38. | Hloubka obrazu min. 14 bitů | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | hloubka………bitů. | ……… |  |
| - Tomosyntéza |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Tomosyntéza integrovaná v přístroji | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 40. | Maximální možný úhel skenování při tomosyntéze (či rozsah snímkovacího úhlu rentgenové lampy při tomosyntéze) min. 15° | požadováno | dále hodnocený parametr – podkritérium a) dílčího hodnotícího kritéria č. 3 (max. 40 bodů) |  | ano - ne | ………°. | ……… |  |
| 41. | SW pro zobrazení stereotaktických snímků | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 42. | Rekonstrukce 2D snímku z 3D tomosyntézy, možnost jeho archivace nezávisle na tomosyntéze | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 43. | Doba snímkování při tomosyntéze max. 25 s | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………s. | ……… |  |
| - Stereotaktická jednotka s biopsií |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Přímá digitální automatická stereotaktická jednotka pro vykonávání stereotaktické miniinvazivní biopsie prsu a stereotaktickou lokalizaci nehmatné léze prsu | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 45. | Včetně ovládacího panelu jehly | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 46. | Automatický motorizovaný pohyb držáku jehel na předem určenou pozici | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 47. | Určená pro použití různých typů jehel – , tenké jehly, core-cut, needle localisation, vakuové biopsie | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | …………… |  |
| 48. | Kalibrační fantom a kalibrační jehly pro stereotaxi | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ………… |  |
| 49. | CC a laterální přístup pro stereotaktickou biopsii | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 50. | Váha bioptické jednotky max 11 kg | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………kg. | ……… |  |
| 51. | Automatický výpočet maximálních mezí pro ochranu pacientky a detektoru | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 52. | Automatická ochrana detektoru před zničením | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 53. | Provádění stereotaxe v režimu tomosyntézy - 3D navigovaná biopsie | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 54. | Snímkování bioptované tkáně na detektoru přístroje | výhodou | podkritérium b) dílčího hodnotícího kritéria č. 3 (max. 40 bodů) |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| - Akviziční stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Mamografická ovládací konzole pro integrované řízení generátoru a detektoru s možností volby vyšetřovacího režimu včetně tomosyntézy a stereotaxe | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 56. | Režim pro snímkování pacientek s prsními implantáty | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 57. | Typický čas zobrazení snímku na obrazovce po ukončení expozice max. 10s | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………s. | ……… |  |
| 58. | Typický čas mezi dvěma expozicemi max. 26 s | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………s. | ……… |  |
| 59. | Kapacita pro interní uložení min. 1 TB | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………TB. | ……… |  |
| 60. | 1 ks LCD medicínský monitor s úhlopříčkou min. 21“, rozlišení min. 3MPix | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………MPix. | ……… |  |
| 61. | SW pro základní zpracování snímků a jejich odeslání do diagnostické stanice | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 62. | DICOM 3.0 – min. Storage, Worklist, DOSE report | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 63. | Demografická pacientská data musí být posílána přímo z NIS FONS Enterprise pomocí DICOM Worklist. V případě potřeby možnost manuálního zadání pacientských demografických dat | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 64. | Automatické odesílání DICOM dat na předem určené uložiště | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 65. | Vypalování snímků na CD/DVD média min. v DICOM formátu | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 66. | 1 ks Integrovaný průhledný ochranný štít proti záření pro obsluhu ekvivalent min. Pb 0,3 mm | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………mm. | ……… |  |
| - Diagnostická stanice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | 1ks PC základní jednotka | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 68. | Minimální požadavky na PC z pohledu instalace NIS FONS Enterprise a PACS Jivex - SSD kapacita min. 500GB - paměť RAM min. 16GB, typ DDR4, frekvence 3200 MHz- - procesor min. 8 jader, hodnocení procesoru dle average CPU Mark https://www.cpubenchmark.net/ min. 17000 - grafická karta min. RAM 8GB a DirectX 12.0, hodnocení grafické karty dle average G3D Mark https://www.videocardbenchmark.net/ min. 16000 - operační systém: licence Microsoft Windows desktop nebo server - klávesnice, myš | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 69. | 2 ks barevné medicínské diagnostické vysokokontrastní LCD monitory s rozlišením min. 2048x2560, úhlopříčkou min. 21“ a svítivostí min. 1000 cd/m² nebo 1ks barevný diagnostický vysokokontrastní LCD monitor s rozlišením min. 4200x2800, úhlopříčkou min. 30“ a svítivostí min. 1000 cd/m² | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | rozlišení..x…… “ ….cd/m2 | ……… |  |
| 70. | 1 ks monitor s úhlopříčkou min. 24“ pro NIS FONS Enterprise | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 71. | Dicom 3.0 komunikace:min. Storage, Worklist, DOSE Report | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 72. | V hlavičkách získaných snímků mít záznam o: min. jedinečná identifikace přístroje (tzv. Station name), modalita, identifikace pacienta (jméno a RČ), váha a výška pacienta, datum vyšetření, součin kermy a plochy, napětí na rentgence, expoziční čas a proud, tloušťka a síla komprese | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 73. | Zobrazení a zpracování mamografických snímků pořízených na dodávaném mamografu, podpora tomosyntézy | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 74. | Konektivita s PACS Jivex (vč. umožnění instalace mamografického diagnostického DICOM prohlížeče) a NIS FONS Enterprise | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 75. | Instalace provozních a bezpečnostních aplikací IT nemocnice | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| - Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Rozvaděč pro připojení zařízení k el. síti a ostatní doplňky k připojení k el. síti a RIS/NIS, nebude-li dostačovat stávající (viz. bod 77.) | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 77. | Informace ke stávajícímu el. připojení: Stávající mamograf je připojen k rozvaděči R.MMG 1 jednotlivými vodiči - 5x CYA 16, jištění je třífázovým jističem 63A, charakteristika "D" s předřazeným proudovým chráničem - 30mA | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 78. | Připojení do datové sítě zadavatele: - připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet - rozhraní - konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. min 5e - protokol - síťový provoz výhradně prostřednictvím TCP/IP | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |
| 79. | Záložní zdroj/zdroje pro ukončení datového provozu po dobu min. 5 minut (záloha mamografického přístroje, akviziční i diagnostické stanice) | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………minut. | ……… |  |
| 80. | Pomůcky a příslušenství pro kontroly a kalibrace systému, jejichž specifikace je dána předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení | požadováno | nepodkročitelný |  | ano - ne | ………. | ……… |  |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky (viz požadavek na produktové materiály v čl. 11.1.1 písm. a) ZD).

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

- kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 5 pracovních dnů;

- speciální technické zaškolení pro ORO (radiologické fyziky a techniky) kromě běžného zaškolení obsluhy;

- Požadavky související s instalací a zapojením předmětu veřejné zakázky

- elektrické revize (pokud se jedná o ZP pevně připojené k síťovému zdroji el. energie (např. rentgeny, autoklávy apod.) po dobu záruky

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce k celému nabízenému plnění předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce.

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- požadavky na stavební připravenost

Podrobnosti k požadavkům jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.