**Lůžko elektricky polohovatelné pro JIP s váhou**

**Lůžko elektricky polohovatelné pro JIP s váhou (12 ks):**

**lůžko 4-dílné pro intenzivní péči s váhou**

* podvozek na sloupové konstrukci
* plastový kryt podvozku pro zvýšení hygieny a dobré čistitelnosti lůžka
* kolečka min. ø150, plastová, dvojitá,
* centrální brzda ovládaná min. dvěma nožními pedály
* motorizované 5-té kolečko pro snadnější manipulovatelnost
* zádový díl, stehenní díl - polohování elektrické, současné polohování zádového a stehenního dílu jedním tlačítkem
* lýtkový díl - polohování hřebenem nebo elektricky
* funkce elektrického TR/ATR, min. 14° s možností prodloužení ložné plochy
* elektrický laterální náklon lůžka min. 15°
* autoregrese k redukci tlaku v břišní oblasti a střižných sil během polohování
* mechanické CPR zádového dílu
* integrované prodloužení ložné plochy min. 1 x 200 mm, bez použití nástroje
* záložní baterie s indikátorem stavu
* pouzdra pro hrazdu a infuzní stojan v hlavové části
* sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatalnými polohami na jedno stisknutí/kliknutí po aktivaci ovladače; funkce CPR spustitelná jedním tlačítkem
* min. 2 nožní pedály pro ovládání funkcí (min. zdvih, laterální náklon)
* oboustranně v postranicích integrované centrální ovládací panely pro ovládání lůžka:

1. vnější ovládací panel ovládání vážícího systému, automatické laterální terapie a dalších funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…)
2. vnitřní ovládací panel ovládání lůžka v jednotlivých segmentech, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo).

* bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka při detekci objektu na podvozku
* nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)
* prodloužení lýtkového dílu
* svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
* eurolišta 2ks
* vyjímatelná kompaktní plastová čela s barevným polepem
* čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí
* dělené plastové postranice s integrovanými ovladači zajištěné mechanismem proti nechtěnému spuštění
* nejnižší poloha ložné plochy max. 45 cm
* zdvih lůžka min. o 35 cm
* bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 250 kg
* rozměry ložné plochy min. 85 x 200cm
* vnější rozměr šířka max. 105 cm
* noční podsvětlení lůžka
* hrazda
* hrazdička
* infuzní stojan celonerez
* koš na moč. lahev
* držák sáčku na moč
* sada fixačních klínů
* jmenovka

**matrace pasivní (12 ks):**

* jádro kombinované ze studené PUR a viskoelastické pěny
* potah s madly po stranách pro lepší manipulaci s matrací, snadno snímatelný, zip potahu rozepínatelný s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované,
* materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky
* rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm
* riziko vzniku dekubitu až do IV. stupně