Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. IV,**

**Část 1 – Parní sterilizátor**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Parní sterilizátor**

Předmětem plnění je dodávka **2 ks** parních sterilizátorů pro centrální sterilizaci s osmi sterilizačními jednotkami včetně zajištění rozměrové a dispoziční kompatibility

Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Technické označení – typ parního sterilizátoru – doplní dodavatel** |  |  |
| **Parní sterilizátor pro centrální sterilizaci cca 600 litrů (8 STJ) 2 kusy** | | |
| využitelný objem komory 8 sterilizačních jednotek (cca 600 litrů) | ANO  hodnota |  |
| prokládací dvoudveřové provedení | ANO |  |
| celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu | ANO |  |
| splňující normu ČSN EN 285+A1 pro konstrukci velkých parních sterilizátorů  (Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení) | ANO |  |
| validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č.306/2012 Sb. a norem ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU  (Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení) | ANO |  |
| integrovaný elektrický vyvíječ páry s termickým odplyněním | ANO |  |
| detektor koncentrace zbytkových nekondenzovatelných plynů v komoře | ANO |  |
| motorické ovládání dveří sterilizační komory | ANO |  |
| vertikálně posuvné dveře s bezpečnostní lištou | ANO |  |
| intuitivní ovládání dotykovým displayem v ČJ | ANO |  |
| systém čipových identifikačních karet pro uživatelské nastavení a volbu programů | ANO |  |
| USB pro záznam dat o sterilizačních cyklech | ANO |  |
| zavážecí systém (3 ks transportní vozík, 2 ks zavážecí vozík) – možnost využití stávajícího transportního a zavážecího systému na oddělení centrální sterilizace | ANO |  |
| vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu | ANO |  |
| integrovaný odpad z důvodu eliminace vlhkosti v přístroji | ANO |  |
| software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring) kompatibilní s veškerou sterilizační technikou a mycími a dezinfekčními automaty provozovanou na CS | ANO |  |
| zabudování do stávající nerezové stěny | ANO |  |
| parní sterilizátor musí být rozměrově kompatibilní s prostorem na oddělení centrální sterilizace, kde jsou instalovány současné přístroje a případné úpravy zajistí dodavatel | ANO |  |
| **SW pro dokumentaci procesů**  *Softwarový komunikační systém pro dokumentaci procesů mycích a dezinfekční automatů a sterilizátorů. Systém umožňuje:* | | |
| okamžitý přístup na on-line data připojených přístrojů | ANO |  |
| archivaci a zpětné vyhledání dokumentace procesů vč. grafického vyjádření průběhu cyklu dle zadaných kritérií | ANO |  |
| tisk kompletních dokumentačních protokolů s místem pro nalepení kontrolních testů | ANO |  |
| přímé napojení na informační systém DoctIS (Medix) | ANO |  |
| dálkové monitorování přístrojů (RMS) pro rychlou a optimální reakci servisu | ANO |  |
| okamžitý přístup na všechna chybová hlášení servisem | ANO |  |
| ochrana dat systémem přístupových práv | ANO |  |
| ochrana dat při vzdáleném přístupu šifrovacím systémem SSHD-serveru | ANO |  |
| automatické vizuální i akustické upozornění obsluhy při nestandardním průběhu cyklu | ANO |  |
| automatické odeslání zprávy el. poštou při nestandardním průběhu cyklu | ANO |  |
| automatické odeslání SMS zprávy při nestandardním průběhu cyklu | ANO |  |
| nezávislý systém archivace dat | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích s předvyplněným textem „hodnota“ dodavatel uvede konkrétní hodnotu, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)