TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Myčka nástrojů pro robotickou operativu

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:				1 106 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Myčka nástrojů pro robotickou operativu | 1 |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |
| 1. | Prokládací mycí a dezinfekční automat pro mytí, dezinfekci a sušení robotických nástrojů DaVinci Xi a chirurgického instrumentária |  |
| 2. | Kompatibilita pro mytí a dezinfekci nástrojů a příslušenství robotického systému Da Vinci |  |
| 3. | Připojení přístroje do SW Getinge T-Doc, který se využívá na odd. centrální sterilizace (CS) |  |
| Parametry přístroje |
| 4. | Dvoudveřový prokládací mycí a dezinfekční automat se sušením, v souladu s vyhláškou MZČR 306/2012 Sb. a certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (doložit vystaveným certifikátem) |  |
| 5. | Termodezinfekce s monitoringem času a hodnoty A0 |  |
| 6. | Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací |  |
| 7. | Vnější rozměry přístroje max. (v x š x h): 1950 x 650 x 760 mm |  |
| 8. | Dvě výkonná oběhová čerpadla |  |
| 9. | Min. tři vestavěná dávkovací čerpadla pro mycí, dezinfekční a neutralizační prostředky |  |
| 10. | Úložný prostor v přístroji na min. 3 zásobníky pro čisticí prostředky ve spodní části přístroje, s elektronickou kontrolou dávkování detergentů a automatickým upozorněním docházejících detergentů |  |
| 11. | Nerezová mycí komora s kapacitou uložení min. 10 DIN sít rozměry mycího prostoru min. (v x š x h): 660 x 550 x 620 mm |  |
| 12. | Elektrický ohřev vody i sušícího vzduchu |  |
| 13. | Čerpadlo odpadní vody |  |
| 14. | Připojení na studenou vodu a DEMI vodu |  |
| 15. | Hlavní vypínač napájení v přední části přístroje |  |
| 16. | Ovládání přes dotykovou obrazovku v českém jazyce, s úhlopříčkou min. 7“, na obou stranách přístroje |  |
| 17. | Elektronická programovatelná mikroprocesorová řídící jednotka |  |
| 18. | Elektronické zamykání dveří; dveře během mycího cyklu blokované |  |
| 19. | Prosklené dveře, otevírané výklopem |  |
| 20. | Osvětlení mycí komory |  |
| 21. | Zabudovaná tiskárna pro dokumentaci procesů v předním panelu |  |
| 22. | Spotřeba vody max. 30 l na mycí fázi |  |
| 23. | Vzduchový filtr HEPA 14 sušícího vzduchu s kontrolou funkčnosti monitoringem tlakového diferenciálu |  |
| 24. | Automatická tvorba protokolů o provedených cyklech |  |
| 25. | Mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: program na mytí chirurgického instrumentária speciální program pro mytí robotického instrumentária DaVinci Xi |  |
| 26. | Archivace dat v elektronické podobě o průběhu mycích procesů, kompatibilita se SW T-Doc, který se využívá na odd. CS |  |
| 27. | Garance dočasného uložení dat v přístroji i v případě výpadku počítačové sítě |  |
| 28. | Možnost vzdáleného připojení servisu přes internet |  |
| Příslušenství |
| 29. | 2 ks transportního vozíku |  |
| 30. | 1 ks základního mycího 5patrového vozíku; mycí ramena mezi všemi úrovněmi vozíku, s možností vyjmutí jednotlivých úrovní |  |
| 31. | 1 ks mycího vozíku na nástroje robotického instrumentária daVinci Xi – pro 12 daVinci Xi nástavců |  |
| 32. | 1 ks mycího vozíku pro mytí endoskopu řady da Vinci Xi |  |
| Další požadavky |
| 33. | Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, přívodu vody a stavební připravenosti (součástí nabídky bude plán nutných úprav pracoviště pro instalaci přístroje) – možná prohlídka místa plnění na vyžádání |  |
| 34. | Součástí dodávky je doprava přístroje, transport přístroje až na místo plnění zakázky (odd. CS), instalace, uvedení přístroje do provozuschopného stavu, zaškolení personálu |  |
| 35. | Provedení veškerých počátečních zkoušek a kontrol, včetně povinné validace podle ČSN EN 17665, zpracování validačního protokolu |  |