## Část 1 - Lůžka
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje III
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy - Specifikace předmětu plnění
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  | celková cena v Kč bez DPH |  | DPH v Kč |  | Celková cena v Kč vč. DPH
1 | Lůžka |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
předmět plnění |  |  | cena v Kč bez DPH | DPH v % | DPH v Kč |  | cena v Kč vč. DPH
A. Nemocniční lůžka pro akutní péči |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
B. Nemocniční lůžko pro intenzivní a standardní péči |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
C. Nemocniční lůžka pro standardní péči I |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
D. Nemocniční lůžka pro standardní péči II |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
E. Nemocniční lůžka pro standardní péči III |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
F. Nemocniční lůžka pro standardní péči IV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
G. Nemocniční lůžka pro standardní péči V |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
H. Pacientské samoobslužné stolky s jídelní deskou |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
J. Transportní lůžka |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pokyny pro dodavatele: Dodavatel pravdivě vyplní všechna prázdná pole ve sloupcích E, F a G. Ve sloupci E dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Ve sloupci F dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje. Ve sloupci G dodavatel uvede jednotkovou cenu dané položky plnění. Přitom platí, že níže uvedené technické podmínky jsou minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena. Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.
A. Nemocniční lůžka pro akutní péči | [6 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH |  | počet ks | cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko | [5 empty] | 5 | 0
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění* |  |  | X
Stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka |  |  | X
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2400 x 1100 mm
Bezpečná provozní zátěž min. 250 kg
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 450 - 750 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
Plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 2000 x 900 mm – zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) |  |  | X
Ložná plocha RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dostupným z boku lůžka |  |  | X
Možnost snímání pacienta C ramenem |  |  | X
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. o 200 mm pomocí elektromotoru
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru, možný i v případě maximálního prodloužení ložné plochy, integrovaný indikátor stupně náklonu
Oboustranný laterální náklon minimálně +/- 30° – s možností automatického režimu polohování (systém CLRT, ALT, XPRT, apod.); lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace, automatická blokace náklonu při spuštěné postranici
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  | X
Sklopné madlo pro snadné vstávání s integrovaným ovládáním výšky lůžka |  |  | X
Kompaktní (bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela |  |  | X
Kompaktní (bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy) |  |  | X
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému – min. 450 mm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
Oboustranně v postranicích integrované centrální sesterské dotykové LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vážícího systému, antidekubitního systému a programovatelných funkcí. Panely musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další …) |  |  | X
Oboustranně v postranicích integrované pacientské ovladače s možností ovládání základních poloh lůžka a blokace tohoto ovládání z centrálního sesterského panelu |  |  | X
Přídavný sesterský ovládací panel s možností umístění na čele lůžka a s možností jednoduchého odpojení od lůžka |  |  | X
Přídavný pacientský ovladač s možností umístění v dosahu pacienta s možností jednoduchého odpojení od lůžka |  |  | X
Oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci |  |  | X
Oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci |  |  | X
Integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta a grafickým znázorněním trendu s rozlišovací schopností 0,1 kg |  |  | X
Alarm opuštění lůžka pacientem, alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka |  |  | X
Alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka |  |  | X
Dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic atd.
Páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené – musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat nerovnost o výšce 40 mm
Motorizovaný pohon s automatickou brzdou umožňující snadnou a bezpečnou manipulaci při jízdě vpřed i vzad
Systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda apod.) |  |  | X
Bezpečnostní vypnutí zdvihu lůžka při detekci objektu na podvozku |  |  | X
Plně integrovaný aktivní antidekubitní systém splňující následující požadavky: |  |  | X
Bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z centrálního sesterského panelu lůžka
Systém s plně automatickým nastavením tlaku dle váhy a polohy pacienta, tj. bez nutnosti nastavení obsluhou |  |  | X
Systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením |  |  | X
Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20 l/hod) |  |  | X
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  | X
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek apod.) není přípustný |  |  | X
Postranní univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  | X
Ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  | X
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  | X
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V |  |  | X
Svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |  | X
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  | X
Příslušenství ke každému lůžku:
Držák kyslíkové lahve |  |  | X
Hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  | X
Infuzní stojan |  |  | X
Držák močové lahve |  |  | X
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka |  |  | X
Sada fixačních klínů pro laterální náklon |  |  | X
Držák hadic ventilátoru pro laterální náklon |  |  | X
Aktivní antidekubitní matrace pro integrovaný systém v lůžku | [5 empty] | 5 | 0
Matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů |  |  | X
Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezující zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |  | X
Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel a různým tlakem v jednotlivých zónách pro jeho optimální rozložení na tělo pacienta
Nosnost matrace min. 250 kg
Výška matrace max. 23 cm
Potah snímatelný – zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra |  |  | X
Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
Aktivní antidekubitní matrace | [5 empty] | 2 | 0
Pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV.stupně |  |  | X
Šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 1-3 (třícelový) nebo vyšší
Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/hod)
Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta, apod. |  |  | X
Možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat |  |  | X
Režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) |  |  | X
Senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta |  |  | X
Možnost transportu pacienta bez kompresoru |  |  | X
Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujích zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |  | X
Uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta |  |  | X
Dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta |  |  | X
Nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut
Možnost rychlého vypuštění pro KPR |  |  | X
Nosnost minimálně 250kg
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  | X
Integrovaná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el.sítě (transport pacienta, výpadek, apod.) |  |  | X
Potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra |  |  | X
Úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu |  |  | X
Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
B. Nemocniční lůžko pro intenzivní a standardní péči | [6 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH |  | počet ks | cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko | [5 empty] | 54 | 0
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění* |  |  | X
Stabilní konstrukce lůžka |  |  | X
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2200 x 1000 mm
Bezpečné pracovní zatížení min. 270 kg
Prodloužení lůžka minimálně o 30 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno a samostatně jedna sestra bez použití nářadí
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 450 - 950 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta |  |  | X
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 2000 x 900 mm – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, s indikátorem stupně náklonu zádového dílu, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky |  |  | X
Oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15°
Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  | X
Sklopné madlo pro snadné vstávání z lůžka |  |  | X
Kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  | X
Hlavové čelo s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů apod. |  |  | X
Plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým dílem) |  |  | X
Bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, s bezpečnostní blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  | X
Oboustranně v postranicích integrované sesterské a pacientské ovladače |  |  | X
Centrální sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí na všech ovladadačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další) |  |  | X
Přídavný sesterský ovládací panel s možností umístění na čele lůžka a s možností jednoduchého odpojení od lůžka |  |  | X
Přídavný pacientský ovladač s možností umístění v dosahu pacienta s možností jednoduchého odpojení od lůžka |  |  | X
Oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka |  |  | X
Oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon |  |  | X
Kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, průměr min. 150 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků
Jednoduše ovladatelný motorizovaný pohon pro jízdu vpřed i vzad |  |  | X
Noční podsvícení a podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu |  |  | X
Vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka |  |  | X
Systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda apod.) |  |  | X
Plně integrovaný aktivní antidekubitní systém splňující následující požadavky: |  |  | X
Bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z ovládacího panelu oboustranně integrovaného v postranicích lůžka |  |  | X
Systém s plně automatickým nastavením tlaku dle váhy a polohy pacienta, tj. bez nutnosti nastavení obsluhou |  |  | X
Systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením |  |  | X
Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20 l/hod) |  |  | X
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  | X
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek apod.) není přípustný |  |  | X
Postranní univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  | X
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  | X
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V |  |  | X
Svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |  | X
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  | X
Příslušenství ke každému lůžku:
Hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  | X
Infuzní stojan |  |  | X
Držák močové lahve |  |  | X
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka |  |  | X
Adaptéry pro kurtovací popruhy |  |  | X
Aktivní antidekubitní matrace pro integrovaný systém v lůžku | [5 empty] | 10 | 0
Matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů |  |  | X
Matrace samonosná (bez nutnosti použití původní pasivní matrace) |  |  | X
Minimálně 2 celový systém
Individuální cely se systémem samouzavíratelných ventilů |  |  | X
Možnost vyjmutí a odpojení až 2 cel v místě rizikové zóny (nulový tlak) bez vlivu na fungování celé matrace |  |  | X
Automatická ochrana matrace při poloze v sedě – zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta při sezení |  |  | X
Cely v místě trupu s možností mikroklima – řízené propouštění vzduchu |  |  | X
Možnost rychlého vypuštění matrace – CPR |  |  | X
Funkce transportní mód – statický tlak minimálně po 8 hodin bez použití elektrické sítě
Nosnost matrace min. 160 kg
Výška matrace min. 15 cm
Potah snímatelný, paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace |  |  | X
Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
Pasivní antidekubitní matrace | [5 empty] | 19 | 0
Jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny a viskoelastické paměťové pěny pro vynikající rozložení tlaku a dlouhou životnost matrace, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 80 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm viskoelastické paměťové pěny o hustotě min. 85 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |  | X
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
Snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  | X
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |  | X
Nosnost matrace min. 190 kg
Výška matrace min. 16 cm
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
Pasivní antidekubitní matrace | [5 empty] | 35 | 0
Jádro matrace kombinované ze studených PUR pěn, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm studené PUR pěny o hustotě min. 50 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |  | X
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
Snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  | X
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |  | X
Nosnost matrace min. 150 kg
Výška matrace min. 14 cm
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
C. Nemocniční lůžka pro standardní péči I | [6 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH |  | počet ks | cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko | [5 empty] | 20 | 0
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění* |  |  | X
Stabilní konstrukce lůžka |  |  | X
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2200 x 1000 mm
Bezpečné pracovní zatížení min. 270 kg
Prodloužení lůžka minimálně o 30 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno a samostatně jedna sestra bez použití nářadí
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 450 - 950 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta |  |  | X
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 2000 x 900 mm – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, s indikátorem stupně náklonu zádového dílu, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky |  |  | X
Oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15°
Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  | X
Sklopné madlo pro snadné vstávání z lůžka |  |  | X
Kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  | X
Hlavové čelo s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů apod. |  |  | X
Plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým dílem) |  |  | X
Bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, s bezpečnostní blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  | X
Centrální sesterský ovládací panel s možností umístění na čele lůžka a s možností jednoduchého odpojení od lůžka, panel s možností blokace jednotlivých funkcí na pacientském ovladadači a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další) |  |  | X
Přídavný pacientský ovladač s možností umístění v dosahu pacienta s možností jednoduchého odpojení od lůžka |  |  | X
Oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka |  |  | X
Kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, průměr min. 150 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků
Jednoduše ovladatelný motorizovaný pohon pro jízdu vpřed i vzad |  |  | X
Noční podsvícení a podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu |  |  | X
Vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka |  |  | X
Systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda apod.) |  |  | X
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek apod.) není přípustný |  |  | X
Postranní univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  | X
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  | X
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V |  |  | X
Svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |  | X
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  | X
Příslušenství ke každému lůžku:
Hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  | X
Infuzní stojan |  |  | X
Držák močové lahve |  |  | X
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka |  |  | X
Adaptéry pro kurtovací popruhy |  |  | X
Pasivní antidekubitní matrace | [5 empty] | 20 | 0
Jádro matrace kombinované ze studených PUR pěn, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm studené PUR pěny o hustotě min. 50 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |  | X
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
Snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  | X
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |  | X
Nosnost matrace min. 150 kg
Výška matrace min. 14 cm
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
D. Nemocniční lůžka pro standardní péči II | [6 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH |  | počet ks | cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko | [5 empty] | 4 | 0
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění* |  |  | X
Stabilní konstrukce lůžka |  |  | X
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2200 x 1000 mm
Bezpečné pracovní zatížení min. 300 kg
Prodloužení lůžka minimálně o 30 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno a samostatně jedna sestra bez použití nářadí
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 310 - 800 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta |  |  | X
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 2000 x 900 mm – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, s indikátorem stupně náklonu zádového dílu, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky |  |  | X
Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  | X
Sklopné madlo pro snadné vstávání z lůžka |  |  | X
Kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  | X
Hlavové čelo s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů apod. |  |  | X
Plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým dílem) |  |  | X
Bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  | X
Centrální sesterský ovládací panel s možností umístění na čele lůžka a s možností jednoduchého odpojení od lůžka, panel s možností blokace jednotlivých funkcí na pacientském ovladadači a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další) |  |  | X
Přídavný pacientský ovladač s možností umístění v dosahu pacienta s možností jednoduchého odpojení od lůžka |  |  | X
Oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka |  |  | X
Kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, průměr min. 150 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků
Jednoduše ovladatelný motorizovaný pohon pro jízdu vpřed i vzad |  |  | X
Noční podsvícení a podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu |  |  | X
Vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka |  |  | X
Systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda apod.) |  |  | X
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek apod.) není přípustný |  |  | X
Postranní univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  | X
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  | X
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V |  |  | X
Svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |  | X
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  | X
Příslušenství ke každému lůžku:
Hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  | X
Infuzní stojan |  |  | X
Držák močové lahve |  |  | X
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka |  |  | X
Adaptéry pro kurtovací popruhy |  |  | X
Pasivní antidekubitní matrace | [5 empty] | 4 | 0
Jádro matrace kombinované ze studených PUR pěn, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm studené PUR pěny o hustotě min. 50 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |  | X
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
Snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  | X
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |  | X
Nosnost matrace min. 150 kg
Výška matrace min. 14 cm
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
E. Nemocniční lůžka pro standardní péči III | [6 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH |  | počet ks | cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko | [5 empty] | 28 | 0
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění* |  |  | X
Stabilní konstrukce lůžka |  |  | X
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2200 x 1000 mm
Bezpečné pracovní zatížení min. 270 kg
Prodloužení lůžka minimálně o 30 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno a samostatně jedna sestra bez použití nářadí
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 450 - 950 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta |  |  | X
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 2000 x 900 mm – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, s indikátorem stupně náklonu zádového dílu, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky |  |  | X
Oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15°
Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  | X
Sklopné madlo pro snadné vstávání z lůžka |  |  | X
Kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  | X
Hlavové čelo s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů apod. |  |  | X
Plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým dílem) |  |  | X
Bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  | X
Oboustranně v postranicích integrované oboustranné sesterské a pacientské ovladače s podsvícenou klávesnicí |  |  | X
Centrální sesterský ovládací panel, možností blokace jednotlivých funkcí na všech ovladadačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další) |  |  | X
Přídavný sesterský ovládací panel s možností umístění na čele lůžka a s možností jednoduchého odpojení od lůžka |  |  | X
Přídavný pacientský ovladač s možností umístění v dosahu pacienta s možností jednoduchého odpojení od lůžka |  |  | X
Oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon |  |  | X
Kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, průměr min. 150 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků
Noční podsvícení a podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu |  |  | X
Vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka |  |  | X
Systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda apod.) |  |  | X
Plně integrovaný aktivní antidekubitní systém splňující následující požadavky: |  |  | X
Bez externího kompresoru, hadic a kabelů, ovladatelný z ovládacího panelu oboustranně integrovaného v postranicích lůžka |  |  | X
Systém s plně automatickým nastavením tlaku dle váhy a polohy pacienta, tj. bez nutnosti nastavení obsluhou |  |  | X
Systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením |  |  | X
Kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20 l/hod) |  |  | X
Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  | X
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek apod.) není přípustný |  |  | X
Postranní univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  | X
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  | X
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V |  |  | X
Svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |  | X
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  | X
Příslušenství ke každému lůžku:
Hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  | X
Infuzní stojan |  |  | X
Držák močové lahve |  |  | X
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka |  |  | X
Adaptéry pro kurtovací popruhy |  |  | X
Aktivní antidekubitní matrace pro integrovaný systém v lůžku | [5 empty] | 5 | 0
Matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů |  |  | X
Matrace samonosná (bez nutnosti použití původní pasivní matrace) |  |  | X
Minimálně 2 celový systém
Individuální cely se systémem samouzavíratelných ventilů |  |  | X
Možnost vyjmutí a odpojení až 2 cel v místě rizikové zóny (nulový tlak) bez vlivu na fungování celé matrace |  |  | X
Automatická ochrana matrace při poloze v sedě – zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta při sezení |  |  | X
Cely v místě trupu s možností mikroklima – řízené propouštění vzduchu |  |  | X
Možnost rychlého vypuštění matrace – CPR |  |  | X
Funkce transportní mód – statický tlak minimálně po 8 hodin bez použití elektrické sítě
Nosnost matrace min. 160 kg
Výška matrace min. 15 cm
Potah snímatelný, paropropustný, pružný ve všech směrech, zip na všech stranách matrace |  |  | X
Funkčně a rozměrově plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
Pasivní antidekubitní matrace | [5 empty] | 6 | 0
Jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny a viskoelastické paměťové pěny pro vynikající rozložení tlaku a dlouhou životnost matrace, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 80 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm viskoelastické paměťové pěny o hustotě min. 85 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |  | X
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
Snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  | X
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |  | X
Nosnost matrace min. 190 kg
Výška matrace min. 16 cm
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
Pasivní antidekubitní matrace | [5 empty] | 22 | 0
Jádro matrace kombinované ze studených PUR pěn, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm studené PUR pěny o hustotě min. 50 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |  | X
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
Snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  | X
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |  | X
Nosnost matrace min. 150 kg
Výška matrace min. 14 cm
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
F. Nemocniční lůžka pro standardní péči IV | [6 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH |  | počet ks | cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko | [5 empty] | 18 | 0
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění* |  |  | X
Stabilní konstrukce lůžka |  |  | X
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2050 x 1000 mm
Bezpečné pracovní zatížení min. 250 kg
Prodloužení lůžka minimálně o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 400 - 700 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta |  |  | X
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 2000 x 860 mm – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, s indikátorem stupně náklonu zádového dílu, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky |  |  | X
Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  | X
Kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  | X
Plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým dílem) |  |  | X
Bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  | X
Oboustranně v postranicích integrované oboustranné sesterské a pacientské ovladače |  |  | X
Centrální sesterský ovládací panel s možností umístění na čele lůžka a s možností blokace jednotlivých funkcí na všech ovladadačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další) |  |  | X
Přídavný pacientský ovladač s možností umístění v dosahu pacienta s možností jednoduchého odpojení od lůžka |  |  | X
Kolečka s centrálním ovládáním brzd pomocí minimálně dvou brzdových pák, ovládání od nožní části, průměr min. 125 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z nožní části i boků
Vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka |  |  | X
Systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda apod.) |  |  | X
Systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení – jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek apod.) není přípustný |  |  | X
Postranní univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  | X
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  | X
Přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230 - 240 V |  |  | X
Svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |  | X
Možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  | X
Příslušenství ke každému lůžku:
Hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  | X
Infuzní stojan |  |  | X
Držák močové lahve |  |  | X
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka |  |  | X
Pasivní antidekubitní matrace | [5 empty] | 18 | 0
Jádro matrace kombinované ze studených PUR pěn, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm studené PUR pěny o hustotě min. 50 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |  | X
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
Snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  | X
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |  | X
Nosnost matrace min. 150 kg
Výška matrace min. 14 cm
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
G. Nemocniční lůžka pro standardní péči V | [6 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH |  | počet ks | cena celkem v Kč bez DPH
Lůžko | [5 empty] | 36 | 0
Bezpečnost lůžka odpovídající normě ČSN EN 60601-2-52 (364801) v platném znění* |  |  | X
Stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení) |  |  | X
Vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 2200 x 1030 mm
Bezpečné pracovní zatížení min. 200 kg
Prodloužení lůžka minimálně o 12 cm bez použití nářadí |  |  | X
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 430 - 800 mm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 2000 x 850 mm – minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky
Odnímatelné plastové kryty ložné plochy |  |  | X
Kryt podvozku |  |  | X
Oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15°
Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) z, minimálně zádového dílu min. 110 mm při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta |  |  | X
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta
Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR) |  |  | X
Půběžné spustitelné postranice |  |  | X
Odnímatelné čela z HPL s hliníkovými sloupky pro snažší manipulaci |  |  | X
Centrální sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další) |  |  | X
Pacientský ruční ovladač s LED svítilnou |  |  | X
Kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, průměr min. 150 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem)
Vodorovná ochranna pomocí nárazových koleček ve všech 4 rozích lůžka |  |  | X
Automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) |  |  | X
Zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu
Možnost výběru barevných dekorů
Příslušenství ke každému lůžku:
Hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  | X
Infuzní stojan |  |  | X
Držák močové lahve |  |  | X
Háčky na univerzální liště na obou stranách lůžka |  |  | X
Pasivní antidekubitní matrace | [5 empty] | 36 | 0
Jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny a viskoelastické paměťové pěny pro vynikající rozložení tlaku a dlouhou životnost matrace, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 80 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), na povrchu jádra vrstva min. 7 cm viskoelastické paměťové pěny o hustotě min. 85 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3 kPa (+/- 10 %), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4 kPa (+/- 10 %), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |  | X
Na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min. 140 g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace
Snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230 g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené
Materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  | X
Na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |  | X
Nosnost matrace min. 190 kg
Výška matrace min. 16 cm
Tvarově a funkčně plně kompatibilní s dodávaným lůžkem |  |  | X
H. Pacientské samoobslužné stolky s jídelní deskou | [6 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH |  | počet ks | cena celkem v Kč bez DPH
Pojízdný, oboustranný stolek k lůžku pro pacienta |  |  | X |  |  | 156 | 0
Uzamykatelný úložný prostor, zásuvka |  |  | X
Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku, např. kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD
Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů |  |  | X
Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 700 - 1000 mm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 580 x 330 mm, nosnost min. 8 kg
Kolečka o průměru min. 75 mm, s centrálním ručním ovládáním brzd koleček pro snadnou obsluhu pacientem z lůžka
Členění stolku – nahoře malá a dole velká zásuvka, nika, zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách |  |  | X
Vyjímatelné vložky zásuvek |  |  | X
Držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku, drátěná police ve spodní části stolku |  |  | X
Možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky |  |  | X
I. Transportní lůžka | [6 empty] | 0
Název a označení plnění nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
technická podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH |  | počet ks | cena celkem v Kč bez DPH
Stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka |  |  | X |  |  | 2 | 0
Bezpečné pracovní zatížení min. 300 kg
Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 600 - 850 mm, ovládací pedály na obou stranách lůžka
Čtyřdílná ložná plocha min. 1900 x 650 mm, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin
Ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno a s držákem RTG kazety – univerzální velikost |  |  | X
Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° |  |  | X
Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  | X
Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr min. 200 mm
Motorizovaný pohon pro jízdu vpřed i vzad s automatickou brzdou |  |  | X
Prostor na umístění tlakové lahve O2 |  |  | X
Držáky a lišty na příslušenství |  |  | X
Ochranná nárazová kolečka v rozích a nárazníky po celém obvodu lůžka |  |  | X
2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný a sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta, možný pro použití jako tlačného madla |  |  | X
Komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10 cm |  |  | X
Příslušenství ke každému lůžku:
Koš/box na drobný materiál |  |  | X
Držák na kyslíkovou lahev
Držák na roli papíru |  |  | X
* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.