| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hybridní gamakamera SPECT/CT | 1 ks |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje: |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje: |  |  |  |  |
| Základní požadavky na hybridní SPECT/CT zařízení: |  |  |  |  |
| Hybridní scintilační gama kamera se dvěma plně digitálními detektory (1ADC/1 PMT) a s integrovaným CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pro pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace, zejména pro onkologii a neurologii, s výpočetním systémem, se samostatným akvizičním pracovištěm, umožňující provedení a vyhodnocení statické, dynamické a intervalové („gated“) scintigrafie, celotělového zobrazení a akvizice, rekonstrukce a vyhodnocení jednofotonové emisní výpočetní tomografie SPECT a CT obrazů, napojení na nemocniční PACS a NIS. | ano |  |  |  |
| Náhledový LCD monitor na pohyblivém rameni, dostupný z obou stran gantry, úhlopříčka min. 10“ a zobrazení: - náhled obrázku z obou detektorů, - parametry polohy detektorů, - parametry pozice stolu, - typ nainstalovaného kolimátoru | ano |  |  |  |
| Základní požadavky na digitální detektory: |  |  |  |  |
| Plně digitální detektor - 1ADC/PMT | ano |  |  |  |
| Scintilační NaI (Tl) krystal tloušťka 3/8“, rozměr zorného pole | min. 53 × 38 cm |  |  |  |
| Energetický rozsah | Min. v rozsahu 60 - 511 keV |  |  |  |
| Digitální korekce linearity a homogenity v reálném čase | ano |  |  |  |
| Charakteristika dle NEMA NUI-2001: |  | ano |  |  |
| Vnitřní prostorové rozlišení: - FWHM, CFOV <= 3,9 mm - FWHM, UFOV <= 3,9 mm - FWTM, CFOV <= 7,6 mm - FWTM, UFOV <= 7,8 mm | ano |  |  |  |
| Prostorové rozlišení s LEHR kolimátorem: - FWHM <= 7,5 mm | ano |  |  |  |

| Linearita: - Diferenciální CFOV <= 0,2 mm - Diferenciální UFOV <= 0,2 mm - Absolutní CFOV <= 0,5 mm - Absolutní UFOV <= 0,7 mm | ano |  |
| --- | --- | --- |
| Homogenita: - Homogenita UFOV (diferenciální) <= 2,7 % - Homogenita CFOV (diferenciální) <= 2,5 % | ano |  |
| Vnitřní energie rozlišení FWHM při 99mTc | <= 9,9 % |  |
| Základní požadavky na SPECT Gantry: |  |  |
| Proměnný úhel nastavení detektorů | ano |  |
| Integrované gantry SPECT/CT | ano |  |
| Plně automatický Body Countouring pro SPECT a celotělová vyšetření | ano |  |
| Průměr otvoru gantry SPECT/CT | min. 700 mm |  |
| Základní požadavky na vyšetřovací lůžko: |  |  |
| Maximální hmotnost pacienta | min. 220 kg |  |
| Dolní poloha vyšetřovacího lůžka | pod 60 cm |  |
| Atenuace vyšetřovacího lůžka Absorpční koeficient pro pohyblivou desku pro gama záření s energií 140KeV | max. 10 % |  |
| Přístup k vyšetřovacímu stolu z levé i pravé strany – jednoduché uložení pacienta | ano |  |
| Automatický pohyb lůžka ve vertikálním i horizontálním směru | ano |  |
| Přemístitelnost stolu od gantry obsluhou, v případech kdy je nutné provést vyšetření pacienta na invalidním vozíku, nemocničním lůžku nebo v jiných místech, např. sezení, stání atd. | ano |  |
| Nouzového vysunutí stolu při havárii | ano |  |
| Plně do gantry nebo pacientského stolu integrovaný zásobník na 2 sady kolimátorů | ano/ne ** |  |
| Plně automatická výměna kolimátorů bez nutnosti odsunutí pacientského stolu | ano/ne ** |  |
| Základní požadavky na EKG trigger: |  |  |
| Do gantry integrované EKG zařízení pro gateované kardiologické studie | ano |  |
| Displej pro sledování EKG křivky | ano |  |
| Automatická detekce vlny R pro synchronizaci akvizice | ano |  |
| Základní požadavky na kolimátory: |  |  |
| 1 pár kolimátorů LEHR | ano |  |
| vzdálenost mezi detektory s LEHR kolimátory min. 700 mm | ano |  |
| Základní požadavky na CT: |  |  |
| Transmisní korekce atenuace, obrazová fúze a lokalizace | ano |  |
| Diagnostické FOV | min. 50 cm |  |
| Nejmenší tloušťka řezu | <= 1 mm |  |
| Rekonstrukční matice | min. 512 x 512 pixel |  |
| CT iterativní rekonstrukce na RAW datech | ano |  |
| Výkon generátoru | min. 32 kW |  |
| Min. 16 fyzických řad detektorů | ano |  |
| Sn filtr | ano/ne ** |  |
| Současná podélná a úhlová modulace (4D) proudu rentgenky v reálném čase (optimalizace dávky při akvizici dat) | ano/ne ** |  |
| Základní požadavky na akviziční konzoli: |  |  |
| 2 x LCD monitor s vysokým rozlišením a úhlopříčkou | min. 19“ |  |
| Možnost akvizice ve více energetických oknech současně | ano |  |
| Možnost plánování budoucích pacientů během akvizice, komunikace s NIS pomocí formátu DICOM Worklist, | ano |  |
| Kompletní sada pro kontrolu kvality | ano |  |
| Zlepšení obrazu SPECT (např algoritmy typu Flash 3D, Astonish, Evolution atp.) | ano |  |
| Iterativní rekonstrukce NM | ano |  |
| SW umožňující rekonstrukci CT, 3D, SPECT a fúzi obrazů, MPR rekonstrukci | ano |  |
| Základní požadavky na vyhodnocovací systém: |  |  |
| Dodání nového vyhodnocovacího systému na bázi klient-server, který musí umožňovat práci a hodnocení studií na libovolném samostatném PC připojeném do počítačové sítě, zajišťující níže uvedené funkčnosti, včetně hardwarového vybavení (serveru) Nebo Rozšíření stávajícího vyhodnocovacího systému (syngo.via Siemens) v rozsahu: - HW vybavení serveru syngo.via. Zajištění výkonu serveru tak, aby zajišťoval plnou funkčnost v rozsahu původních i nově specifikovaných požadavků. Aktuální konfigurace: Server syngo.via provozovaný v nemocnici je v tzv. variantě L, tzn. HP ProLiant DL380 Gen10, 96 GB RAM, 2x CPU Xeon Gold5115@2.4GHz, s formátovaným diskovým prostorem pro RDG snímky cca 4TB v RAID5. Aktuálně využito je cca 1,5TB. | ano |  |
| B) rozšíření o SW licence zajišťující níže uvedené funkčnosti. |  |  |
| Následující funkčnosti s licencemi pro současnou práci min. 2 uživatelů | ano |  |
| Kompletní SW pro zpracování a kvantifikaci požadovaných vyšetření NM – vyhodnocení jednotlivých orgánů, min.: plíce, srdce, mozek, játra, štítná žláza, ledviny, nadledvinky, kosti, GIT, příštítná tělíska | ano |  |
| Funkce současného porovnání staré a nové studie téhož pacienta | ano |  |
| Volumetrická analýza zobrazování nádorů: - Vizualizace zobrazení ze SPECT a CT (získaných z nezávislých modalit), včetně vizualizace fúze zobrazení pro registrované série - Analýza a vizualizace oblasti zájmu (ROI) - Automatizovaná nebo manuální registrace zobrazení získaných z jiných, nezávislých modalit (CT, MR, PET apod.) - Automatická fúze obrazů získaných z jiných, nezávislých modalit (SPECT, CT, MR, PET apod.) včetně analýzy ROI, VOI i ve fúzovaných datech, možnost off line fúze. - Různé módy vizualizace MPR, MIP, SSD, a VRT stejné datové sady, možnost mezi těmito módy libovolně přepínat a možnost aktuální zobrazovaný segment přepnout do módu zobrazení na celou obrazovku - Možnost všechny módy registrovat a přepínat tak, že manipulaci s obrazem, včetně interaktivního prohlížení řezů a otáčení zobrazení je možné pozorovat synchronně | ano |  |
| SW na kvantitativní analýzu SPECT – zobrazování perfuze v myokardu (příkladem - Corridor4DM) - Komplexní interaktivní zpracování obrazu a vizualizace - Generování 2D-, 3D-zobrazení a zobrazení map v polární soustavě souřadnic - Výpočet komorových objemů, hmotnosti myokardu a ejekční frakce pro hradlované SPECT studie - Výpočet ejekční frakce levé komory s využitím dat z hradlovaného zobrazení fáze Blood Pool - Porovnávání mapy perfúze a funkční mapy v polárních souřadnicích s normálovými soubory podle pohlaví - Normálová databáze a možnost vytváření reportů (např. v rámci aplikace Corridor4DM) | ano |  |
| Neurologický SW pro 3D zobrazení, analýzu 3D ROI, perfúze mozku s využitím databází pro vyšetření s radiofarmaky 99mTc - HMPAO a 99mTc - ECD | ano |  |
| Následující funkčnosti s licencemi pro současnou práci 1 uživatele | ano |  |
| SW pro kvantifikaci DaTSCAN | ano |  |
| SW pro analýzu a kvantifikaci iktálních a interiktálních studií včetně subtrakce |  |  |
| SW pro hodnocení Calcium Scoring |  |  |
| SW pro vytváření vlastních databází pro porovnávání pacientských studií s normálovou databází | ano |  |
| Základní požadavky na UPS: |  |  |
| Záložní zdroj pro napájení gama kamery (pro dokončení SPECT studie a vyjetí pacienta, doba zálohování | min. 10 minut |  |
| Základní požadavky na PACS: |  |  |
| Zařízení musí umožnit obousměrné napojení na nemocniční informační systém (PACS, NIS atd.), plná implementace připojení do systému Marie PACS ORCZ a ke stávajícím DICOM uzlům (syngo.via, Intellispace ) u zadavatele | ano |  |
| DICOM 3,0 s možností DICOM Send, DICOM Store, DICOM Q/R, DICOM Worklist | ano |  |
| Zajištění archivace dat z části nukleárně medicínské v rámci oddělení, přenos a archivace dat na media CD/DVD | ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu včetně: |  |  |
| Osazení externí kamery ve vyšetřovně pro celkový dohled/náhled na pacienta se samostatným displejem v ovladovně. | ano |  |
| Dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení. | ano |  |
| Doprava na místo určení, instalace, uvedení do provozu, provedení předávacích zkoušek ve stanoveném rozsahu, zaškolení obsluhy. | ano |  |
| Příslušenství nutné pro provádění výrobcem předepsaných ZPS a testů a ověřování technických parametrů zařízení. | ano |  |
| Stropní rameno určené k uchycení závěsu pro pacienta. | ano |  |
| Odnímatelné Fixační pomůcky pro pacienta pro vyšetření SPECT mozku, fixace rukou pro SPECT hrudníku, pro celotělová vyšetření. Minimálně: držadla, podpěry a popruhy:1ks fixační pás (fixace rukou u trupu), 1ks podložka pod hlavu, 1ks podložka pod kolena, 1ks držáky pod ruce, 1ks držák rukou za hlavou, 1ks polohovatelný nástavec/držák na hlavu pro vyšetření mozku | ano |  |
| Veškerý spotřební materiál a příslušenství potřebné minimálně pro předvedení všech požadovaných funkcí. | ano |  |
| Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou – jako součást přístroje. | ano |  |
| Signalizační zařízení chodu CT podsystému | ano |  |
| Zachování stávajícího systému detekčních sond radioaktivity MJ-16 ve vyšetřovně a ovladovně. | ano |  |

* Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

** Hodnocené parametry – viz zadávací dokumentace; účastník zadávacího řízení uvede ano/ne

V případě, že dodavatel nabídne a prokáže níže uvedený technický parametr,  jak je uveden v tabulce, získává 10 dílčích bodů za nabízený technický parametr. Pokud dodavatel nenabídne nebo neprokáže technický parametr, získává 0 (nula) bodů.

Hodnocené technické parametry nad rámec požadavků:

| Plně do gantry nebo pacientského stolu integrovaný zásobník na 2 sady kolimátorů | ano/ne ** | Dílčí body ANO: 10 NE: 0 |
| --- | --- | --- |
| Plně automatická výměna kolimátorů bez nutnosti odsunutí pacientského stolu | ano/ne ** | Dílčí body ANO: 10 NE: 0 |
| Sn filtr | ano/ne ** | Dílčí body ANO: 10 NE: 0 |
| Současná podélná a úhlová modulace (4D) proudu rentgenky v reálném čase (optimalizace dávky při akvizici dat) | ano/ne ** | Dílčí body ANO: 10 NE: 0 |