Veřejná zakázka Přístroj pro laserovou terapii

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Přístroj pro laserovou terapii

Pro potřeby odborné výuky studentů VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč, je dodávka - nový, nepoužívaný - 1 ks – přístroj pro laserovou terapii.

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| … (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Technické parametry a výbava |
| Laserový zdroj s MLS®pulsem s průměrným výkonem 3.6W | ANO/NE |
| MLS® modulace v CPW (v synchronním kontinuálně pulsním módu) a FPW (synchronním frekvenčně pulsním módu) | ANO/NE |
| MLS® modulace ve frekvencích od 1 do 2000 Hz, krok po 1Hz | ANO/NE |
| Optické koncovky s přisvětlením cílové ošetřované oblasti pomoci vysoce efektivních LED diod s červeným světlem | ANO/NE |
| Kolminační nástavec pro ošetření na vzdálenost až 30 cm od tkáně, určený pro bezkontaktní ošetření velkých zvířat | ANO/NE |
| Výstupní výkon z hlavice: min. 270W | ANO/NE |
| Nastavitelný stupeň výkonu 1% do 100% | ANO/NE |
| Automatické rozpoznání optické koncovky | ANO/NE |
| Ovládání přístroje pomocí min. 10” dotykového LCD displeje s vysokým jasem a multitouch funkcí | ANO/NE |
| Automatická kalkulace emitované energie dle nastavených parametrů | ANO/NE |
| Vestavěné protokoly pro ošetření malých zvířat, koní, plazů, ptáků a exotických zvířat, savců min. 70 programů pro psi, min. 65 programů pro kočky, min. 65 programů pro koně, min. 12 programů pro exotická zvířata | ANO/NE |
| Vestavěné programy pro laser - punkturu (včetně vykreslení akupunkturních map, bodů aplikace přímo na zvířeti) Inteligentní záložní systém | ANO/NE |
| Vestavěné programy pro ošetření onemocnění ústní dutiny - min. 10 programů | ANO/NE |
| Zobrazování obrázků s postupem ošetření pro danou indikaci, možnost úpravy jakéhokoliv parametru ošetření | ANO/NE |
| Možnost nastavení osobních protokolů - vlastních protokolů - min. 30 programů | ANO/NE |
| Nastavení času ošetření od 1” do 29’59” v krocích po 1” | ANO/NE |
| Vestavěné protokoly léčby | ANO/NE |
| Uživatelské statistiky | ANO/NE |
| Záznam o ošetření | ANO/NE |
| Vestavěná Lithium-ion baterie | ANO/NE |
| Externí napájení | ANO/NE |
| Standardní příslušenství: |
| 4 optické nástavce Ø 4 mm(0,12cm2) - divergence 48°, Ø 8 mm (0,5cm2), Ø 2cm (3cm2) - divergence 1,4°, plošný Ø5 cm (20cm2) - použití ve vzdálenosti od kontaktu až 1,5 cm od tkáně (divergence 40°), plošný Ø5 cm (20cm2) - využití od kontaktu až 30 cm vzdálenosti od tkáně (divergence 4,2°) | ANO/NE |
| 7x ochranné laserové brýle pro daný typ záření | ANO/NE |
| Transportní pouzdro | ANO/NE |
| Popruh pro snadný transport na rameni | ANO/NE |
| Pouzdro pro optické nástavce s možností uchycení na ramenní popruh | ANO/NE |
| Alarmy a bezpečnostní vybavení |
| Varovné světlo emise laseru | ANO/NE |
| Interlock - pro automatizované vypnutí přístroje při otevřených dveřích místnosti | ANO/NE |
| Akustická signalizace při emisi - upravitelná obsluhou přístroje | ANO/NE |
| Nastavení data a času | ANO/NE |
| Bezpečnostní vstupní heslo | ANO/NE |
| Volba jazykové verze možnost ČJ nebo AJ | ANO/NE |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.