TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Akumulátorové operační vrtačky

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:		6 088 707 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedené tabulky kompletně vyplnit a učinit součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Předmět plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje: | Výrobce přístroje: |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrtací systém pro velké kosti | 8 |  |  |
| Vrtací systém pro malé kosti | 3 |  |  |
| Micro tužkový vrtací systém | 1 |  |  |

Specifikace:

| Vrtací systém pro velké kosti – 8 kusů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1. | Ortopedická akumulátorová kostní chirurgická vrtačka (pohonná, jednotka = rukojeť = handpiece) s vysokým výkonem; vhodná i pro operace úplné náhrady kloubu (totální endoprotézu - TEP) |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 2. | Ergonomická rukojeť vhodná pro ovládání pravou i levou rukou; dvouspoušťová |  |
| 3. | Levý i pravý chod otáček a oscilace |  |
| 4. | Bezpečnostní systém, zabraňující nechtěnému spuštění |  |
| 5. | Funkce pomalého šroubování a oscilačního vrtání zamezující namotání měkkých tkání na vrták |  |
| 6. | Plynulá regulace otáček motoru v obou směrech dle rozsahu stisku spouště |  |
| 7. | Okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště |  |
| 8. | Připojení nástavců pomocí rychlospojky |  |
| 9. | Handpiece, nástavce, kryty akumulátoru i podavače akumulátoru sterilizovatelné při 134 °C |  |
| 10. | Výstupní výkon vrtačky při provozu na baterii min. 250 W |  |
| 11. | Kroutící moment při frézování min. 16,5 Nm |  |
| 12. | Kroutící moment pro vrtání min. 4 Nm |  |
| 13. | Průměr kanylace min. 4,4 mm |  |
| 14. | Plynulé nastavení otáček při vrtání min. v rozsahu 0 - 1350 ot./min |  |
| 15. | Plynulé nastavení otáček při frézování min. v rozsahu 0 - 330 ot./min |  |
| 16. | Maximální váha rukojeti vč. akumulátoru a krytu akumulátoru - 1,2 kg |  |
| Parametry akumulátoru |  |  |
| 17. | Lithium-iontový (Li-Ion), nesterilizovatelný, bez paměťového efektu a nutnosti plného vybití před nabíjením, prodlužující chod vrtačky oproti jiným typům akumulátorů |  |
| 18. | Kapacita akumulátoru min. 2000 mAh |  |
| 19. | Napětí akumulátoru min. 14 V |  |
| Parametry nabíjecí stanice |  |  |
| 20. | Min. pro 4 ks baterií |  |
| 21. | Dotykový displej s indikací aktuálního stavu baterií |  |
| 22. | Dobíjecí moduly kompatibilní s akumulátory pro vrtačky pro velké kosti i s akumulátory pro vrtačky pro malé kosti |  |
| 23. | Automatická diagnostika stavu vloženého akumulátoru |  |
| 24. | Doba nabíjení plně vybitého akumulátoru do 60 minut, pokud je akumulátor v dobrém technickém stavu |  |
| Nástavce |  |  |
| 25. | 8 ks nástavců oscilační pily s kontinuální regulací kmitů pomocí stisku spouště a rychloupínáním pilových listů pro jejich snadnou výměnu - rychlost kmitů oscilační pily minimálně 13 500 osc./min |  |
| 26. | 8 ks nástavců vrtacího, rychlospojka AO/ASIF |  |
| 27. | 8 ks nástavců vrtacích, sklíčidlo pro vrtáky s klíčem s upnutím v rozsahu min. 0,5–7,4 mm |  |
| 28. | 8 ks nástavců frézovacích, pro acetabulární a medulární frézování Large A.O. Synthes/Protec |  |
| 29. | 8 ks nástavců frézovacích, pro acetabulární a medulární frézování, Hudson/Zimmer kombinovaný |  |
| 30. | 8 ks zavaděče Kirschnerových drátů pro průměry drátů od min. 0,7-4,0 mm |  |
| 31. | 1ks nástavce reciproční pily s kontinuální regulací kmitů pomocí stisku spouště a rychloupínáním pilových listů pro jejich snadnou výměnu - rychlost kmitů reciproční pily minimálně 13 500 osc./min |  |
| Příslušenství |  |  |
| 32. | Akumulátorové (bateriové) resterilizovatelné pouzdro se zámkem víka – 8 ks |  |
| 33. | Podavač akumulátoru, resterilizovatelný – 8 ks |  |
| 34. | Akumulátor – 9 ks |  |
| 35. | Nabíjecí stanice – 3ks |  |
| 36. | Čistící kartáček – min. 8 ks |  |
| 37. | Instrumentační olej pro promazávání součástí systému – min. 8 ks |  |
| 38. | Sterilizační síta s úchyty pro jednotlivé resterilizovatelné součásti systému (handpiece, nástavce, kryt baterie, podavač baterie) – 8 ks |  |
| 39. | Sterilizační kontejnery filtrační vč. víka a filtru pro opakované použití (filtr pro min. 1000 sterilizačních cyklů), rozměry vyhovující pro vložení sterilizačního síta, viz řádek výše – 8 ks |  |

Níže uvedená tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění – vrtací systém pro velké kosti“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit, zda výše specifikované nabízené zařízení (vrtací systém pro velké kosti) splňuje či nesplňuje hodnocený parametr a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedenou skutečnost jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění – vrtací systém pro velké kosti | Splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Možnost připojení vrtačky na motorový alternativní pohon pomocí resterilizovatelného kabelu (pohon a kabel nejsou součástí dodávky) |  |
| 2. | Možnost připojení systému pulzní laváže na handpiece (není součástí dodávky) |  |
| 3. | Možnost výměny zásuvných nabíjecích modulů v nabíjecí stanici pro budoucí případné změny v kapacitě nebo použité technologie baterií |  |

| Vrtací systém pro malé kosti – 3 kusy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1. | Akumulátorová chirurgická resterilizovatelná autoklávovatelná malá vrtačka, vhodná pro výkony na malých kostech – pohonná jednotka (handpiece) |  |
| 2. | Univerzální modulární systém pro operace malých kostí v ortopedii a traumatologii s kompatibilními nástavci pro vrtání, frézování, oscilační pilování, reciproční pilování, zavádění K-drátů |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 3. | Ergonomická rukojeť vhodná pro ovládání pravou i levou rukou; dvouspoušťová |  |
| 4. | Pravý i levý chod pomocí jedné nebo druhé spouště |  |
| 5. | Bezpečnostní systém, zabraňující nechtěnému spuštění |  |
| 6. | Funkce pomalého šroubování a oscilačního vrtání zamezující namotání měkkých tkání na vrták |  |
| 7. | Plynulá regulace otáček motoru v obou směrech dle rozsahu stisku spouště |  |
| 8. | Okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště |  |
| 9. | Připojení nástavců pomocí rychlospojky |  |
| 10. | Handpiece, nástavce, kryty akumulátoru i podavače akumulátoru sterilizovatelné při 134 °C |  |
| 11. | Výstupní výkon vrtačky při provozu na baterii min. 120 W |  |
| 12. | Kroutící moment při frézování min. 17 Nm |  |
| 13. | Kroutící moment pro vrtání min. 4,28 Nm |  |
| 14. | Rychlost sagitální pily v rozsahu min. 0 - 20 500 osc./min |  |
| 15. | Plynulé nastavení otáček při vrtání min. v rozsahu 0 - 1350 ot./min |  |
| 16. | Plynulé nastavení otáček při frézování min. v rozsahu 0 - 350 ot./min |  |
| 17. | Maximální váha rukojeti vč. akumulátoru a krytu akumulátoru (bez nástavce) – max. 950 g |  |
| Parametry akumulátoru |  |  |
| 18. | Lithium-iontový (Li-Ion), nesterilizovatelný, bez paměťového efektu a nutnosti plného vybití před nabíjením, prodlužující chod vrtačky oproti jiným typům akumulátorů |  |
| 19. | Kapacita akumulátoru min. 2000 mAh |  |
| 20. | Napětí akumulátoru min. 10,95 V |  |
| 21. | LED indikace stupně nabití min. ve 3 stupních |  |
| Nástavce |  |  |
| 22. | 3 ks nástavců vrtacích, sklíčidlo pro vrtáky s klíčem s upnutím v rozsahu min. 0,5–7,4 mm |  |
| 23. | 3 ks nástavců vrtacích, rychlospojka AO/ASIF |  |
| 24. | 3 ks nástavců frézovacích, frézování Large A.O. Synthes |  |
| 25. | 3 ks nástavců frézovacích, Hudson/Zimmer kombinovaný |  |
| 26. | 3 ks nástavců oscilačních pil s kontinuální regulací kmitů pomocí stisku spouště a rychloupínáním pilových listů pro jejich snadnou výměnu |  |
| 27. | 3 ks zavaděčů Kirschnerových drátů pro průměry drátů od min. 0,7 - 4,0 mm |  |
| Příslušenství |  |  |
| 28. | Akumulátorové (bateriové) resterilizovatelné pouzdro se zámkem víka – 3 ks |  |
| 29. | Podavač akumulátoru, resterilizovatelný – 3 ks |  |
| 30. | Akumulátory s možností nabíjení pomocí nabíjecí stanice u dodávky vrtacích systémů pro velké kosti – 3 ks |  |
| 31. | Čistící kartáček – min. 3 ks |  |
| 32. | Instrumentační olej pro promazávání součástí systému – min. 3 ks |  |
| 33. | Sterilizační síta s úchyty pro jednotlivé resterilizovatelné součásti systému (handpiece, nástavce, kryt baterie, podavač baterie) – 3 ks |  |
| 34. | Sterilizační kontejnery filtrační vč. víka a filtru pro opakované použití (filtr pro min. 1000 sterilizačních cyklů), rozměry vyhovující pro vložení sterilizačního síta, viz řádek výše – 3 ks |  |

Níže uvedená tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění – vrtací systém pro malé kosti“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit, zda výše specifikované nabízené zařízení (vrtací systém pro malé kosti) splňuje či nesplňuje hodnocený parametr a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedenou skutečnost jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění – vrtací systém pro malé kosti | Splňuje (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Možnost připojení vrtačky na motorový alternativní pohon pomocí resterilizovatelného kabelu (pohon a kabel nejsou součástí dodávky) |  |
| 2. | Možnost připojení systému pulzní laváže na handpiece (není součástí dodávky) |  |

| Micro tužkový vrtací systém – 1 kus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poř. číslo | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Obecný popis přístroje |  |  |
| 1. | Mikro modulární handpiece (= rukojeť) tužkového tvaru, pro výkony na nejmenších kostech |  |
| 2. | Modulární handpiece = možnost připojení nástavců pro vrtání, frézování, sagitální pilování, reciproční pilování, zavádění K-drátů – všechny typy nástavců připojitelné v rámci jednoho handpiece |  |
| 3. | Systém s pohonnou jednotkou |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 4. | Handpiece vyrobený z odolných kovových materiálů |  |
| 5. | Handpiece a nástavce sterilizovatelné při teplotě 134 °C |  |
| 6. | Handpiece a nástavce omyvatelné v automatické myčce |  |
| 7. | Ovládání handpiece pomocí páčky přímo na handpiece nebo pomocí bezdrátového pedálu (oboje součástí dodávky) |  |
| 8. | Automatické rozeznávání typu nástavce – bez nutnosti manuálního nastavování změny režimu |  |
| 9. | Všechny typy nástavců připojitelné rychlospojkou, bez nutnosti použití dalšího příslušenství (klíče atp.) |  |
| 10. | Připojení resterilizovatelným kabelem do pohonné jednotky součástí dodávky (kabel není pevnou součástí handpiece) |  |
| 11. | Váha handpiece bez nástavce max. 150 g |  |
| 12. | Rozměry handpiece bez připojeného nástavce max. 110 mm (délka) x 23 mm (tloušťka/průměr) |  |
| 13. | Rychlost vrtání min. 0 - 35 000 ot./min. |  |
| 14. | Pohonná jednotka pro připojení handpiece pomocí resterilizovatelného kabelu, vč. napájecího kabelu do sítě - možnost připojení až 2 handpiece současně do jednotky - jednoduché, intuitivní ovládání jednotky |  |
| Nástavce |  |  |
| 15. | 1 ks nástavce vrtacího, sklíčidlo pro vrtáky s klíčem s upnutím v rozsahu min. 0,5 - 4,0 mm a rychlostí min. 0 - 1450 ot./min. |  |
| 16. | 1 ks nástavce vrtacího, rychlospojka A.O. |  |
| 17. | 1 ks nástavce K-drátů, rovného, rozsah pro upnutí drátu min. 0,6 - 1,6 mm |  |
| 18. | 1 ks nástavce sagitální pily s kontinuální regulací rychlosti kmitů pomocí stisku páčky nebo pedálu a rychloupínáním pilových listů pro jejich snadnou výměnu - rychlost min. 0 - 22 000 osc./min. |  |
| Příslušenství |  |  |
| 19. | Resterilizovatelný kabel pro propojení handpiece a pohonné jednotky, délka min. 3,5 m  1 ks |  |
| 20. | Bezdrátový nožní pedál pro ovládání handpiece  1 ks |  |
| 21. | Nabíječka pro bezdrátový nožní pedál  1 ks |  |
| 22. | Páčka pro ruční ovládání, není pevnou součástí rukojeti  1 ks |  |
| 23. | Sterilizační síto s úchyty pro jednotlivé resterilizovatelné součásti systému (handpiece, nástavce, resterilizovatelný propojovací kabel)  1 ks |  |
| 24. | Sterilizační kontejner filtrační vč. víka a filtru pro opakované použití (filtr pro min. 1000 sterilizačních cyklů), rozměry vyhovující pro vložení sterilizačního síta, viz řádek výše  1 ks |  |