Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. V**, **Část 3 – Flexibilní rektoskopický videosystém**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Flexibilní rektoskopický videosystém**

Předmětem plnění je dodávka nového flexibilního rektoskopického videosystému (flexibilního videoendoskopu s aplikačními možnostmi rektoskopie, vhodný pro chirurgické výkony a procedury v oblasti rekta).

Nabízený přístroj splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  | |
| **Flexibilní rektoskopický videosystém** |  | |
| **Videořetězec** |  | |
| kompaktní, přenosný variabilní video systém pro různé endoskopické aplikace | ANO |  |
| min **15“** dotykový monitor | ANO |  |
| integrovaná insuflační pumpa | ANO |  |
| integrovaná kamerová řídící jednotka s možností připojení nabízeného flexibilního videorektoskopu a kamerové hlavy s očnicovým adaptérem | ANO |  |
| integrovaný LED zdroj studeného světla se vstupem pro světlovodné kabely | ANO |  |
| integrované přímé pořizování fotodokumentace a video záznamu | ANO |  |
| správa dat, databáze pacientů | ANO |  |
| interface USB a SD karty | ANO |  |
| resterilizovatelný světlovodný kabel | ANO |  |
| **Flexibilní videorektoskop** |  |  |
| Flexibilní videoendoskop s aplikačními možnostmi rektoskopie, vhodný pro chirurgické výkony a procedury v oblasti rekta | ANO |  |
| Pracovní délka v max. rozsahu 40-50 cm | ANO |  |
| Ergonomická rukojeť s ovládacími prvky ohebné části, odsávání a irigace | ANO |  |
| Směr pohledu 0° | ANO |  |
| Vnější průměr max. 12 mm | ANO |  |
| Průměr pracovního kanálu min. 3.8 mm | ANO |  |
| Rozsah pohybu distálního konce nahoru/dolů, min. 210°/100° | ANO |  |
| Rozsah pohybu distálního konce doleva/doprava, min. 120°/120° | ANO |  |
| Úhel pohledu min. 140° | ANO |  |
| Hloubka ostrosti v rozsahu min. 2 – 200 mm | ANO |  |
| Tester těsnosti | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje.* ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.***

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)