Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. V**,

**část 10 – Myčka endoskopů**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Myčka endoskopů, 2 kusy**

Předmětem plnění je dodávka 2 kusů nových **plně automatických dezinfektorů endoskopů.**

Nabízené přístroje splňují níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatele[[1]](#endnote-1)**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** | |  | |
|  | |
| **Plně automatický dezinfektor endoskopů**  – PAA (PerAcetic Acid proces) proces na bázi kyseliny peroctové pro čištění a dezinfekce endoskopů - je určen pro automatické čištění a desinfekci jednoho flexibilního endoskopu. | | ANO |  |
| Provedení umožňující umístění pod nerezovou pracovní desku s čelním ovládáním a otevíráním. | | ANO |  |
| Chemická dezinfekce endoskopů s přesným dávkováním objemu PAA (PerAcetic Acid proces) pro zachování validního dezinfekčního cyklu. | | ANO |  |
| Určena pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS a je vhodná i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (např. Fujinon, Pentax). | | ANO |  |
| Má uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata) s délkou min. 20 minut. | | ANO |  |
| Automatické dávkování pracovních roztoků pro každý pracovní cyklus stejnou dávkou. | | ANO |  |
| Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu. | | ANO |  |
| Integrovaná jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody, možnost splnění i externí jednotkou. | | ANO |  |
| Integrovaný monitorovací systém zajišťujícím automatickou kontrolu průchodnosti všech kanálků endoskopu. | | ANO |  |
| Hlučnost max. 56 dB. | | ANO |  |
| Zobrazení doby chodu a teploty. | | ANO |  |
| Dokumentačního zařízení sloužící pro identifikaci endoskopů a tisk validních protokolů o provedení mytí a desinfekce. | | ANO |  |
| Autodesinfekční cyklus. | | ANO |  |
| Maximální rozměry – š 600 x v 960 x h 630 mm pro umístění pod pracovní desku. | | ANO |  |
| Vyžaduje minimální stavební připravenost: běžnou vodovodní přípojku, běžný odpad a elektrický přívod 220V. | | ANO |  |
| Váha max. 100 kg včetně koše na endoskop. | | ANO |  |
| Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu. | | ANO |  |
| Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny. | | ANO |  |
| Dezinfektor plně vyhovuje české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012 Sb., norma ISO-15883-1).  Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. | | ANO |  |
| **Hodnotitelné kritérium č. 2 – TECHNICKÉ PARAMETRY (nad rámec výše stanovených požadavků)**  **VÁHA 15%** | | | |
| **Bodované subkritérium (body jsou přidělené, pokud je parametr prokázán)** | | | |
| Možnost připojení nabídnutých mycích dezinfektorů a stávajících mycích dezinfektorů (OLYMPUS Mini ETD Plus a Mini ETD2 Plus) k jednotnému centrálnímu dokumentačnímu SW pro správu, konfiguraci, evidenci cyklů a sběr dat. | Pokud ANO  **20 bodů** | ANO/NE |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje.* ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.***

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)