Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. V**,

**část 12 – EKG**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**EKG**

Předmětem plnění je dodávka 3 kusů nových EKG.

Nabízené přístroje splňují níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  |  |
| **EKG, 3 kusy** | | |
| 12-ti svodový EKG přístroj. | ANO |  |
| Kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií). | ANO |  |
| Detekce kardiostimulátoru ze všech svodů vzorkovací frekvence min. 75.000 vzorku/sec/kanál. | ANO |  |
| Digitalizace EKG signálu vzorkovací frekvencí min. 16.000 vzorků/sec/kanál. | ANO |  |
| Min. frekvenční rozsah: 0,04 Hz až 150 Hz. | ANO |  |
| Režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií. | ANO |  |
| Software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu pro novorozence, děti a dospělé. | ANO |  |
| Funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu. | ANO |  |
| Vnitřní paměť minimálně na min. 200 EKG záznamů. | ANO |  |
| Displej minimální velikosti 7” se zobrazením všech 12 svodů s rozlišením min. 640x480 px. | ANO |  |
| Plnohodnotná česká klávesnice s funkčními klávesami. | ANO |  |
| Provoz ze sítě i na baterie (na baterie minimálně po dobu 6 hodin) s vnitřním dobíjením akumulátorů, s interním zdrojem napájení. | ANO |  |
| Uživatelem volitelný tisk 12-ti svodového záznamu na termocitlivý skládaný papír (formát A4) se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (ID, jméno, příjmení, pohlaví, věk, možnost zadání sestavy obsahující oddělení apod.). | ANO |  |
| Rychlost posuvu papíru min. 25/50 mm/s. | ANO |  |
| Menu, komunikace a ovládání v ČJ. | ANO |  |
| Příslušenství: kabely a elektrody | ANO |  |
| Možnost připojení čtečky čárových kódů pro bezchybné zadání dat pacienta (z NIS). | ANO |  |
| EKG pojízdný vozík (plné, ne drátěné police nebo zásuvky). | ANO |  |
| Možnost exportu základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví apod.) a export EKG křivky v datové podobě (tj. křivka jako soubor dat umožňující manuální dodatečné rozměření a zpracování, nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg). | ANO |  |
| Splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1, EN 60601-2-25.  Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. | ANO |  |
| Přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky. | ANO |  |
| Možnost připojení přes LAN i WiFi; podpora minimálně standardu 802.11a/g, zabezpečení WPA2/AES s podporou 802.11x. | ANO |  |
| Možnost přenosu pacientských dat z NIS prostřednictvím HL7. | ANO |  |
| Připojení do stávajícího SW systému Cardiosoft součástí dodávky. | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje.* ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.***

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)