Veřejná zakázka Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. V, část 1  – Nemocniční lůžka

Příloha č. 1b Zadávací dokumentace / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Nemocniční lůžka – 25 kusů na oddělení chirurgie (CHIR)

Předmětem plnění je dodávka nových nemocničních lůžek včetně matrací.

Nabízená lůžka splňují níže uvedené technické podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatelem V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku. | Číslo strany nabídky dodavatele |
| --- | --- | --- |

| Parametry lůžka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické označení – typ – doplní dodavatel |  |  |
| Lůžko elektrické polohovatelné - 25 ks |  |  |
| nosnost min. 200 kg | ANO |  |
| nové nerepasované lůžko | ANO |  |
| rozměry ložné plochy min. 90x200 cm (šířka x délka) | ANO |  |
| celkové maximální vnější půdorysné rozměry lůžka 100x220 cm (šířka x délka bez prodloužení) | ANO |  |
| elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl | ANO |  |
| ložná plocha elektricky výškově nastavitelná v rozsahu min. 40 - 75 cm od podlahy | ANO |  |
| mechanické nastavení: lýtkový díl | ANO |  |
| ložná plocha: 4 dílná | ANO |  |
| ložná plocha z odnímatelných plastových dílů | ANO |  |
| 4 kolečka min. 150 mm s centrální brzdou | ANO |  |
| dělené plastové postranice pokrývající dvě třetiny lůžka ve složení krátká hlavová a střední dlouhá zajišťující bezpečnost pacienta i v případě spuštěné hlavové postranice (nerestriktivní) | ANO |  |
| postranice s pojistkou proti náhodnému spuštění | ANO |  |
| postranice s tlumeným spouštěním podél lůžka | ANO |  |
| prodloužení lůžka min. 15 cm | ANO |  |
| CPR mechanické odblokování zádového dílu | ANO |  |
| odnímatelná plastová čela s pojistkou | ANO |  |
| rohová kolečka | ANO |  |
| lišta na příslušenství | ANO |  |
| držák extenzí: 4 pouzdra pro příslušenství | ANO |  |
| potenciálové propojení | ANO |  |
| pacientský ovladač | ANO |  |
| hrazda | ANO |  |
| madlo | ANO |  |
| infuzní stojan teleskopický | ANO |  |
| lůžko v souladu s normou ČSN 60601-2-52 v platném znění Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. | ANO |  |
| Matrace antidekubitní pasivní - 25 ks |  |  |
| matrace pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitů | ANO |  |
| musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem | ANO |  |
| jádro matrace kombinované ze studených PUR pěn, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40 kg/m3, na povrchu jádra vrstva min. 7cm studené PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3, vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3, všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) | ANO |  |
| snímatelný potah, opatřený minimálně ze tří stran zipem krytým chlopní, paropropustný, voděodolný, antimikrobiální, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) | ANO |  |
| na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci | ANO |  |
| nosnost min. 150 kg | ANO |  |
| výška min. 14cm | ANO |  |

Podmínkou je předvedení vzorku lůžka a matrace v odpovídající technické specifikaci.

VYBRANÝ DODAVATEL musí po otevření nabídek do 14 dnů doručit vzorové lůžko s matrací a ponechat ho min. 2 pracovní dny na pracovišti zadavatele.

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.

Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.