TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2 - Bicyklový spiroergometr

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:				780 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bicyklový spiroergometr | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Bicyklový spiroergometr |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry zařízení |  |  |
| 1 | Zátěžový testovací systém pro stanovení kardiorespiračních a následných parametrů: vyšetření spotřeby O2 a výdeje CO2, V’O2, V’CO2, RER, V’O2/kg, V’E, BF, VTex, EqO2, EqCO2, BR FEV%, PETO2, PETCO2, REE, FAT, PROT, RQ, VE, MET, VT, BR, saturace O2, TF atd., vhodný pro všechny skupiny osob (pro dospělé, děti, sportovce, pacienty) |  |
| 2 | Vestavěný, plně automatický kalibrační systém analyzátorů |  |
| 3 | Vestavěný, plně automatický kalibrační systém snímače objemu (bez nutnosti použití kalibrační pumpy) |  |
| 4 | Snímač objemu necitlivý vůči vodě, vodním párám, vydechovanému plynu a teplotě |  |
| 5 | Analyzátor O2, min. rozsah 0–100 vol% O2, přesnost min. 0,05 vol% O2 |  |
| 6 | Analyzátor CO2, min. rozsah 0–15 vol% CO2, přesnost min. 0,05 vol% CO2 |  |
| 7 | SpO2 snímač s ušní elektrodou |  |
| 8 | Určení Flow-Volume křivky v klidu a během zátěže, včetně parciální křivky, navršení křivky, přizpůsobení a stanovení EELV nebo IC |  |
| 9 | Možnost během testu měnit celkový tvar a sklon zátěžové křivky v zátěžovém protokolu (nejen po jednotlivých stupních) |  |
| 10 | Volitelné zátěžové protokoly – v zátěži, ve fázi bez zátěže i pro klidové fáze (min 10 typů) |  |
| 11 | Umožnit obsluze sledování zaznamenávaných dat v průběhu jejich záznamu a kdykoliv zpětně |  |
| 12 | Během měření zobrazení pokynů na monitoru k odběru krve nebo k měření krevního tlaku. |  |
| 13 | Automatické vyhodnocení AT na konci zátěže |  |
| 14 | Automatický nebo manuální výpočet anaerobních hodnot prahů VT1, VT2, VT3 pomocí kompenzačních respiračních bodů. Metody: V-Slope, eqvivalent, RER a manuálně |  |
| 15 | Automatická kalkulace sklonů V'O2 = f (Load), V'E = f (V'02), V'E = f (V'CO2), HR = f (V'O2 / kg) s možností manuální úpravy vypočtených rozsahů |  |
| 16 | Možnost nastavení každé jednotlivé EFVL pro výpočet EEL |  |
| 17 | Zobrazení RPE stupnice s možností přidat další hodnoty RPE po testu |  |
| 18 | Automatické nebo poloautomatické interpretace dle Wassermana (stromová metoda) |  |
| 19 | Editor náležitých hodnot pro uživatele. Možnost výběru náležitých hodnot nebo zadání vlastních |  |
| 20 | Zpracování, zobrazení a vytištění volitelného počtu parametrů, volitelné nastavení grafů a zobrazovaných parametrů i během měření, možnost zadání textu obsluhou (hodnocení) a hodnot krevních plynů a laktátu. |  |
| 21 | Volitelné a snadno uživatelsky nastavitelné výstupní zprávy |  |
| 22 | Součástí dodávky jsou 3 masky s čepičkou pro upevnění masky, velikosti S, M, L |  |
| 23 | Součásti dodávky je přístrojový stolek na brzděných kolečkách pro umístění všech komponent a vyhodnocovací PC sestavy, včetně oddělovacího transformátoru pro použití ve zdravotnictví |  |
| 24 | Spiroergometrický systém musí umožnit budoucí rozšíření o mísící jednotku, Cardiac output CO2 rebreathing – měření srdečního výdeje neinvazivní cestou, High / Low FiO2 a P0.1 během zátěže |  |
| Měřící metody |  |  |
| 25 | Breath by Breath |  |
| 26 | Intrabreath - měření dynamické flow-volume křivky v zátěži |  |
| 27 | Klidová spirometrie, křivka průtok-objem, bronchodilatační testy |  |
| EKG |  |  |
| 28 | Počítačové zátěžové a klidové 12 kanálové EKG s bezdrátovým přenosem dat |  |
| 29 | Program pro klidové EKG i pro zátěžové EKG s možností zachytit a vytisknout sledovanou událost |  |
| 30 | Citlivost 5, 10, 20, 40 mm/mV |  |
| 31 | Přepínání zobrazovaných svodů na monitoru, minimálně 3, 6, 12 |  |
| 32 | Měření intervalů, amplitud, os a automatická interpretace křivky, detekce a analýza arytmií |  |
| 33 | Detekce kardiostimulátoru |  |
| 34 | Full disclosure – kontinuální ukládání a záznam všech 12 svodů |  |
| 35 | Automatická kontrola správnosti přiložení elektrod |  |
| 36 | Napájení vyměnitelnými bateriemi (ne vestavěné) |  |
| 37 | 10-ti žilový pacientský kabel včetně klipsů |  |
| 38 | Naměřená data EKG uložená v jedné databázi se spiroergometrickými daty |  |
| 39 | Jednorázové elektrody pro 30 měření |  |
| Vyhodnocovací PC systém |  |  |
| 40 | Řídící vyhodnocovací PC stanice systému dle doporučení výrobce - minimální konfigurace PC sestavy: 8MB RAM, SSD 500 GB, DVD, Win10 Pro, LCD monitory pro současné sledování EKG a dechových křivek systému, tiskárna |  |
| 41 | Převod výstupních zpráv do formátů min. pdf, txt, xls, gdt, xml |  |
| Bicyklový ergometr pro spirometrické vyšetření |  |  |
| 42 | Nastavitelná zátěž v rozsahu od 6 do 999 W |  |
| 43 | Displej LCD se zobrazením min. zátěž, otáčky, čas, TF, TK |  |
| 44 | Displej pro pacienta LED |  |
| 45 | Programovatelné ergometrické programy vč. pevně nastavených programů |  |
| 46 | Magnetická brzda řízená PC |  |
| 47 | Elektricky nastavitelná výška sedla, zobrazení výšky sedla |  |
| 48 | Nastavitelná řídítka (výška i úhel otočení 360°) |  |
| 49 | Nosnost 160 kg (možnost rozšířit na 200 kg) |  |
| Další požadavky |  |  |
| 50 | Možnost implementace přenosu pacientských dat z NIS do přístroje a výsledků měření do NIS (GDT/XML/Dasta) včetně přenosů protokolů ve formátu *.pdf |  |
| 51 | Možnost servisu vzdáleným přístupem |  |