TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 3 - Přenosný spirometrický systém

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				110 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobilní spirometr | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Přenosný spirometrický systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Přenosný spirometrický systém pro připojení k PC, pro měření klidové a usilovné spirometrie dle standardů ATS/ERS |  |
| 2 | Rozsah průtoku min. 0 - 16000 ml/s, rozlišení 1 ml, přesnost +-3% nebo 50ml |  |
| 3 | Odpor proudění vzduchu menší než 0.05 kPa/L/s (0.51 cmH2O/L/s) při 10 L/s |  |
| 4 | Vyhodnocení kritérií kvality vyšetření dle ATS/ERS 2019 s výstupními parametry FET, T PEF, VBack%, VCIN-FVC, vyhodnocení EOTV |  |
| 5 | Možnost zadávat parametry naměřené na jiných přístrojích a zobrazit je společně ve výstupní zprávě se spirometrií i v trendovém grafu (FeNO, SpO2, Tlak) |  |
| 6 | Kalibrace průtoková včetně ověření průtokové linearity |  |
| 7 | Použití virových a bakteriologických filtrů |  |
| Měřící programy |  |  |
| 8 | Klidová spirometrie |  |
| 9 | Usilovná spirometrie (F/V křivka) |  |
| 10 | Měření maximální volní ventilace (MVV) |  |
| 11 | Bronchodilatační testy s neomezeným počtem post vyšetření |  |
| 12 | Softwarový modul pro provádění bronchoprovokačních testů |  |
| Minimální výstupní parametry |  |  |
| 13 | Klidová spirometrie: VT, BF, MV, ERV, IC, IRV, VCIN, VCEX, VCMAX, TI, TE, TTOT |  |
| 14 | Usilovná spirometrie F/V křivka: FVC, FEV1, FEV.5, FEV2, FEV3, FEV1%VCMAX, FEV1%FVC, FEV1%VCIN, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MMEF, FEF75/85, PIF, MIF50, MEF50%MIF50, AEX |  |
| Minimální výstupní grafy |  |  |
| 15 | Graf průtok-objem (flow-volume křivka) |  |
| 16 | Graf objem-čas (klidová spirometrie) |  |
| 17 | Graf Tiffeneau |  |
| 18 | Trendový graf (parametry na výběr: FEV1, FVC, AEX, MEFxx, MMEF, FeNO) |  |
| Vyhodnocovací PC systém |  |  |
| 19 | Notebook - minimální konfigurace PC sestavy: 8MB RAM, SSD 500 GB, DVD, Win10 Pro, tiskárna černo-bílá |  |
| Software |  |  |
| 20 | Software pro Windows 10 Pro a Windows 11 - k ukládání pacientských dat, naměřených křivek, stejně tak všech zadaných a vypočítaných parametrů |  |
| 21 | U programu pro klidovou a usilovnou spirometrii: zobrazení průběhu a výsledků měření v reálném čase na obrazovce ve 3 oknech: V/T křivka objem/čas, F/V křivka s grafickým zobrazením náležitých hodnot simultánně s Tiffeneau křivkou |  |
| 22 | Uživatelsky nastavitelné referenční (náležité) hodnoty min.: GLI2017&ECCS93, GLI2012, ATS, Forche, Roca atd. včetně dolního a horního limitu (LLN, ULN). |  |
| 23 | Automatické vyhodnocení nejlepšího testu včetně vyjádření naměřených parametrů v procentech náležitých hodnot a v Z-score (směrodatné odchylky) |  |
| 24 | Možnost ručního výběru nejlepšího testu |  |
| 25 | Automatická klasifikace provedení kvality vyšetření dle ATS/ERS 2019 (stupně A až F), minimálně pro parametry FEV1 a FVC, zobrazení při měření a ve výstupní zprávě |  |
| 26 | Animační programy pro optimální motivaci pacienta |  |
| 27 | Reanalýza výsledku měření - zpětné načtení všech pokusů u jednotlivých měření s možností opětovného výběru nejlepší křivky. |  |
| 28 | Rekonstrukce náležité hodnoty - zpětná možnost zpřesnění údajů pro výpočet náležitých hodnot (výška, váha, věk...) a přepočet výsledků k novým náležitým hodnotám. |  |
| 29 | Trendové zobrazení změn srovnávacích testů pro názornější rozpoznání reakcí pacienta na provokační či dilatační látku |  |
| 30 | Převod výstupních zpráv do formátů pdf, TIF, JPG, RTF, txt, xls, gdt, xml |  |
| 31 | Automatizovaná komunikace - možnost přenosu dat z NIS do přístroje a zpět pomoci standardu GDT/BDT a případně HL7 včetně přenosů protokolů ve formátu PDF pomocí standardu GDT/BDT a případně HL7. |  |
| Příslušenství |  |  |
| 32 | Vhodný mobilní vozík pro přístroj, PC a příslušenství |  |

- U numerických hodnot je povolená odchylka +/- 10 %