Veřejná zakázka Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. V,

část 10 – Myčka endoskopů

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Myčka endoskopů, 2 kusy

Předmětem plnění je dodávka 2 kusů nových plně automatických dezinfektorů endoskopů.

Nabízené přístroje splňují níže uvedené technické podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatele V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku. | Číslo strany nabídky dodavatele |
| --- | --- | --- |

| Parametry systému |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Technické označení – typ – doplní dodavatel |  |  |  |
| Plně automatický dezinfektor endoskopů – PAA (PerAcetic Acid proces) proces na bázi kyseliny peroctové pro čištění a dezinfekce endoskopů - je určen pro automatické čištění a desinfekci jednoho flexibilního endoskopu. |  | ANO |  |
| Provedení umožňující umístění pod nerezovou pracovní desku s čelním ovládáním a otevíráním. |  | ANO |  |
| Chemická dezinfekce endoskopů s přesným dávkováním objemu PAA (PerAcetic Acid proces) pro zachování validního dezinfekčního cyklu. |  | ANO |  |
| Určena pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS a je vhodná i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (např. Fujinon, Pentax). |  | ANO |  |
| Má uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata) s délkou min. 20 minut. |  | ANO |  |
| Automatické dávkování pracovních roztoků pro každý pracovní cyklus stejnou dávkou. |  | ANO |  |
| Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu. |  | ANO |  |
| Integrovaná jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody, možnost splnění i externí jednotkou. |  | ANO |  |
| Integrovaný monitorovací systém zajišťujícím automatickou kontrolu průchodnosti všech kanálků endoskopu. |  | ANO |  |
| Hlučnost max. 56 dB. |  | ANO |  |
| Zobrazení doby chodu a teploty. |  | ANO |  |
| Dokumentačního zařízení sloužící pro identifikaci endoskopů a tisk validních protokolů o provedení mytí a desinfekce. |  | ANO |  |
| Autodesinfekční cyklus. |  | ANO |  |
| Maximální rozměry – š 600 x v 960 x h 630 mm pro umístění pod pracovní desku. |  | ANO |  |
| Vyžaduje minimální stavební připravenost: běžnou vodovodní přípojku, běžný odpad a elektrický přívod 220V. |  | ANO |  |
| Váha max. 100 kg včetně koše na endoskop. |  | ANO |  |
| Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu. |  | ANO |  |
| Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny. |  | ANO |  |
| Dezinfektor plně vyhovuje české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012 Sb., norma ISO-15883-1). Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení. |  | ANO |  |
| Dodání centrálního dokumentačního SW pro správu, konfiguraci, evidenci cyklů a sběr dat, pro připojení nabízených přístrojů. |  | ANO |  |
| Hodnotitelné kritérium č. 2 – TECHNICKÉ PARAMETRY (nad rámec výše stanovených požadavků) VÁHA 15% |  |  |  |
| Bodované subkritérium (body jsou přidělené, pokud je parametr prokázán) |  |  |  |
| Možnost připojení stávajících mycích dezinfektorů (OLYMPUS Mini ETD Plus a Mini ETD2 Plus) k nabízenému centrálnímu dokumentačnímu SW pro správu, konfiguraci, evidenci cyklů a sběr dat. | Pokud ANO 20 bodů | ANO/NE |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.

Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.