TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1 - Endoskopické vybavení pro plicní oddělení

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				8 000 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Videobronchoskop | 1 |  |  |  |
| Periferní videobronchoskop | 1 |  |  |  |
| Ultrazvukový videobronchoskop | 1 |  |  |  |
| Endoskopický ultrazvukový procesor | 1 |  |  |  |
| Pohonná jednotka UZ sond | 1 |  |  |  |
| Endoskopická UZ sonda | 4 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Videobronchoskop |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry |  |  |
| 1 | Tenký bronchoskop určený pro diagnostiku v periferiích bronchiálního stromu, plně kompatibilní s vysokofrekvenčním zařízením a laserem |  |
| Optický systém |  |  |
| 2 | Snímací úhel 110° |  |
| 3 | Směr pohledu přímý |  |
| 4 | Hloubka ostrosti 2 – 50 mm |  |
| 5 | Minimální pozorovací vzdálenost 3 mm |  |
| 6 | NBI funkce (R/G/B optické filtry) |  |
| 7 | Snímací prvek CCD, barevný čip |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |
| 8 | Zevní průměr distálního konce 4,2 mm |  |
| 9 | Zevní průměr zaváděcího tubusu 4,1 mm |  |
| 10 | Vnitřní průměr pracovního kanálu 2,0 mm |  |
| 11 | Pracovní délka 600 mm |  |
| 12 | Ohyb nahoru / dolu 210° / 130° |  |
| 13 | Rotace tubusu doleva / doprava 120° |  |
| Konektor |  |  |
| 14 | Plně vodotěsný konektor pro přímé propojení do napájecího zdroje, bez jakýchkoli dalších propojovacích kabelů |  |
| Kompatibilita |  |  |
| 15 | Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně kompatibilní (propojitelný) se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele. Konkrétně – EVIS EXERA III |  |

- U numerických hodnot je povolená odchylka +/- 10 %

| Periferní videobronchoskop |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |  |
| Parametry |  |  |  |
| 16 | Diagnostický bronchoskop, plně kompatibilní s vysokofrekvenčním zařízením a laserem |  |  |
| Optický systém |  |  |  |
| 17 | Snímací úhel 120° |  |  |
| 18 | Směr pohledu přímý |  |  |
| 19 | Hloubka ostrosti 3 – 100 mm |  |  |
| 20 | Minimální pozorovací vzdálenost 3 mm |  |  |
| 21 | NBI funkce (R/G/B optické filtry) |  |  |
| 22 | Snímací prvek CCD, barevný čip |  |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |  |
| 23 | Zevní průměr distálního konce 5,5 mm |  |  |
| 24 | Zevní průměr zaváděcího tubusu 5,1 mm |  |  |
| 25 | Vnitřní průměr pracovního kanálu 2,0 mm |  |  |
| 26 | Pracovní délka 600 mm |  |  |
| 27 | Ohyb nahoru / dolu 210° / 130° |  |  |
| 28 | Rotace tubusu doleva / doprava 120° |  |  |
| Konektor |  |  |  |
| 29 | Plně vodotěsný konektor pro přímé propojení do napájecího zdroje, bez jakýchkoli dalších propojovacích kabelů |  |  |
| Kompatibilita |  |  |  |
| 30 | Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně kompatibilní (propojitelný) se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele. Konkrétně - EVIS EXERA III |  |  |

- U numerických hodnot je povolená odchylka +/- 10 %

| Ultrazvukový videobronchoskop |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |  |
| Parametry |  |  |  |
| 31 | Ultrazvukový bronchoskop umožňující vizualizaci a odběr vzorků |  |  |
| Optický systém |  |  |  |
| 32 | Snímací úhel 80° |  |  |
| 33 | Směr pohledu šikmý 20° |  |  |
| 34 | Hloubka ostrosti 2 – 50 mm |  |  |
| 35 | Snímací prvek hybridní – optická vlákna v kombinaci s CCD čipem |  |  |
| Zaváděcí tubus |  |  |  |
| 36 | Zevní průměr distálního konce 6,6 mm |  |  |
| 37 | Zevní průměr zaváděcího tubusu 6,3 mm |  |  |
| 38 | Vnitřní průměr pracovního kanálu 2,2 mm |  |  |
| 39 | Pracovní délka 600 mm |  |  |
| 40 | Ohyb nahoru / dolu 160° / 70° |  |  |
| UZ funkce |  |  |  |
| 41 | Zobrazovací módy: B-mód, Color Flow, PW Doppler |  |  |
| 42 | Skenování elektronické, lineární |  |  |
| 43 | Skenovací rozsah 65° |  |  |
| 44 | Frekvence 5 / 6 / 7,5 / 10 / 12 MHz |  |  |
| 45 | Kontaktní metoda balónková, přímá |  |  |

- U numerických hodnot je povolená odchylka +/- 10 %

| Endoskopický ultrazvukový procesor |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry |  |  |
| 46 | Univerzální ultrazvukové zobrazovací centrum s vysokým rozlišením obrazu |  |
| 47 | Přepínání mezi endoskopickým a ultrazvukovým obrazem, funkce obraz v obraze |  |
| 48 | Kompatibilita pro minisondy |  |
| 49 | Výstupní formát min.: BMP, JPEG, AVI |  |
| 50 | Ovládání přes klávesnici a dotykový displej |  |
| 51 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |
| Skenování |  |  |
| 52 | Radiální a lineární mechanické v rozsahu min. 7,5 – 20 MHz |  |
| 53 | Radiální a lineární elektronické v rozsahu min. 5 – 12 MHz |  |
| Zobrazovací módy |  |  |
| 54 | B-mód |  |
| 55 | Pulzní Doppler |  |
| 56 | Barevný Doppler |  |
| 57 | Power Doppler |  |
| 58 | Tkáňové harmonické zobrazení |  |
| 59 | Kontrastní harmonické zobrazení |  |
| 60 | Elastografie |  |
| Kompatibilita |  |  |
| 61 | S nabízenou UZ řídící jednotkou |  |
| 62 | S nabízenými UZ sondami |  |
| 63 | Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně kompatibilní (propojitelný) se stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele. Konkrétně UZ bronchoskop BF - UC180F |  |

- U numerických hodnot je povolená odchylka +/- 10 %

| Pohonná jednotka UZ sond |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry |  |  |
| 64 | Pohonná jednotka ultrazvukových sond pro mechanické radiální sondy o frekvenci 20 MHz |  |
| 65 | Vhodné upevnění (rameno s držákem) ke stávajícímu vozíku – WM-NP2 (výrobce KEYMED LTD, r. 2014) |  |
| Kompatibilita |  |  |
| 66 | S nabízeným UZ procesorem |  |
| 67 | S nabízenými UZ sondami |  |

| Endoskopická UZ sonda – 4 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry |  |  |
| 68 | Tenká radiální UZ sonda, kompatibilní s nabízeným UZ procesorem a UZ řídící jednotkou |  |
| 69 | Zobrazovací metoda – mechanická radiální se skenovacím rozsahem 360° |  |
| 70 | Zobrazovací mód – B mód |  |
| 71 | Zobrazovací frekvence 20 MHz |  |
| 72 | Průměr distálního konce sondy max. 1,8 mm |  |

- U numerických hodnot je povolená odchylka +/- 10 %