Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Zdravotnické napájecí jednotky (ukončení rozvodů medicinálních plynů) |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2023-034945 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 15/23/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků - zdravotnických napájecích jednotek (ukončení rozvodů medicinálních plynů) na anesteziologicko-resuscitační oddělení a centrální operační sály zadavatele. Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, instalace a montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž obsluhy v souladu s platnou legislativou - min. rozsah 1 pracovní den. Součástí předmětu zakázky je i poskytnutí bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a bezplatné provádění periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu s platnou legislativou a v souladu s doporučeními výrobce po celou dobu trvání záruky.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 ods.t 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz odst. 11.1.1 písm. a) ZD/

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| Zdravotnické napájecí jednotky (ukončení rozvodů medicinálních plynů) |  |  |  |  |  |  |
| Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) |  |  |  |  |  |  |
| Základní společné požadavky pro oddělení ARO |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zdrojové stropní stativy musí být ukotveny na stávající kotevní prvky (viz obrázek č. 1) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | Součástí dodávky je demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajících zařízení. Zadavatel má právo si ponechat části původních zařízení dle svého uvážení. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Stropní otočný komplex (příjem) - 1 ks |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické vybavení hlavního stativu |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Délka ramene 800 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | Nosnost min. 150 kg (vč. zdrojového sloupu) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | Zdrojový sloup délky min. 1000 mm s 2x policovou tyčí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | Barevnost: eloxovaný hliník (tělo zdrojového sloupu), rameno a víčka mezi zásuvkami a rychlospojkami RAL 9002 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Koncovky medicinální plyny |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2x Kyslík medicinální | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 8 | 2x Vzduch medicinální | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 9 | 2x Vakuum | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 10 | 1x Oxid dusný | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 11 | 1x Odtah anesteziologických plynů od pacienta | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Elektrické vybavení |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 8x Zdravotnická izolovaná síť (tj. ZIS) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 13 | 4x Velmi důležitý obvod (tj. VDO) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 14 | 12x Ochranné pospojování (tj. PA) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Elektrické vybavení slaboproud |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 4x Ethernetová přípojka (tj RJ45 cat 6) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 16 | 4x Příprava (tj. zaslepení) pro slaboproudé elektrické vybavení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 17 | Příprava (tj. zaslepení) pro dorozumívací zařízení (setra-pacient) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2x Medilišta na horním a dolním okraji zdrojové hlavy (300 mm) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 19 | 1x Nerezové police na policové tyče 550x450 mm s bočními medilištami | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 20 | 1x Nerezové police na policové tyče 550x450 mm s bočními medilištami a ovládáním stativu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 21 | 1x Nerezový košík na policové tyče 550x450x150 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 22 | 1x Nosič monitoru životních funkcí připevněný na policové tyče, kloubové rameno 270+270 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 23 | 1x Sestava: nosič infuzní techniky na medilištu s tyčí Ø20/900 mm nerez se čtyřnásobným nosičem inf. láhví a čtyřnásobným nosičem inf. sáčků | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 24 | 4 x Držák kabelů a hadic na medilištu nerez | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 25 | 1x Sestava kotvená společná s hlavním stativem, tj. 1x otočné lomené rameno 500/500 mm (vnitřní vedení kabeláže) se zdrojovou hlavou osazenou zásuvkami ZIS 4x, PA 4x, RJ45 2x, s tyčí Ø28/1200 mm, nosnost min. 40 kg | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Stropní otočný komplex (boxy) - 6 ks |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické vybavení hlavního stativu |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Délka ramene 800 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 27 | Nosnost min. 150 kg (vč. zdrojového sloupu) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 28 | Zdrojový sloup délky min. 1200 mm s 2x policovou tyčí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 29 | Barevnost; eloxovaný hliník (tělo zdrojového sloupu), rameno a víčka mezi zásuvkami a rychlospojkami RAL 9002 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Koncovky pro medicinální plyny |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2x Kyslík medicinální | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 31 | 2x Vzduch medicinální | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 32 | 2x Vakuum | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Elektrické vybavení |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 6x Zdravotnická izolovaná síť (tj. ZIS) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 34 | 6x Velmi důležitý obvod (tj.VDO) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 35 | 12x Ochranné pospojování (tj. PA) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Elektrické vybavení slaboproud |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 4x Ethernetová přípojka (tj RJ45 cat 6) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 37 | 4x Příprava (tj. zaslepení) pro slaboproudé elektrické vybavení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 38 | Příprava (tj. zaslepení) pro dorozumívací zařízení (setra-pacient) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2x Medilišta na horním a dolním okraji zdrojové hlavy (300 mm) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 40 | 1x Nerezové police na policové tyče 550x450 mm s bočními medilištami | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 41 | 1x Nerezové police na policové tyče 550x450 mm s bočními medilištami a ovládáním stativu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 42 | 1x Nerezové police na policové tyče 550x450 mm s bočními medilištami a šuplíkem | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 43 | 1x Nerezový košík na policové tyče 550x450x150 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 44 | 1x Nosič monitoru životních funkcí připevněný na policové tyče, kloubové rameno 270+270 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 45 | 1x Sestava: nosič infuzní techniky na medilištu s tyčí Ø20/900 mm nerez se čtyřnásobným nosičem inf. láhví a čtyřnásobným nosičem inf sáčků | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 46 | 4 x Držák kabelů a hadic na medilištu nerez | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 47 | 1x Lampička vyšetřovací LED na medilištu min. 4000K, min. 70 000lux/0,5 m, bezdotykové ovládání (min. vypnutí, zapnutí, stmívání) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 48 | 1x Sestava kotvená společně s hlavním stativem, tj. 2x otočné lomené rameno 500/500 mm (vnitřní vedení kabeláže) se zdrojovou hlavou osazenou zásuvkami ZIS 4x, PA 4x, RJ45 2x, s tyčí Ø28/1200 mm, nosnost každého ramene min. 40 kg | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Centrální operační sály |  |  |  |  |  |  |
| Základní společné požadavky pro centrální operační sály |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Zdrojové stropní stativy musí být ukotveny na stávající kotevní prvky (viz obrázek č. 1) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 50 | Součástí dodávky je demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajících zařízení., zadavatel má právo si ponechat části původních zařízení dle svého uvážení. | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Stropní otočný komplex (anesteziologický) - 5 ks |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické vybavení hlavního stativu |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Délka ramene 800 mm, zdvih ±250 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 52 | Nosnost min. 150 kg (vč. zdrojového sloupu) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 53 | Zdrojová hlava délky min. 1000 mm s 2x přípravou pro policovou tyč | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 54 | Barevnost; eloxovaný hliník (tělo zdrojového sloupu), rameno a víčka mezi zásuvkami a rychlospojkami RAL 9002 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Koncovky medicinální plyny |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 2x Kyslík medicinální | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 56 | 2x Vzduch medicinální | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 57 | 2x Vakuum | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 58 | 2x Oxid dusný | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 59 | 1x Odtah anesteziologických plynů od pacienta | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Elektrické vybavení |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 5x Zdravotnická izolovaná síť (tj. ZIS) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 61 | 5x Velmi důležitý obvod (tj.VDO) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 62 | 10x Ochranné pospojování (tj. PA) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Elektrické vybavení slaboproud |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 4x Ethernetová přípojka (tj RJ45 cat 6) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 64 | 4x Příprava (tj. zaslepení) pro slaboproudé elektrické vybavení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 2x Medilišta na horním okraji zdrojové hlavy (300 mm) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 66 | 1x Sestava: nosič infuzní techniky na medilištu s tyčí Ø20/900 mm nerez se čtyřnásobným nosičem inf. láhví a čtyřnásobným nosičem inf. sáčků | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 67 | 2 x Držák kabelů a hadic na medilištu nerez | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Stropní otočný komplex (chirurgický - typ 1) 3 ks |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické vybavení hlavního stativu |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Délka ramene 800 mm, min. zdvih ±250 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 69 | Nosnost min. 150 kg (vč. zdrojového sloupu) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 70 | Zdrojový sloup délky min. 1000 mm s 2x policovou tyčí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 71 | Barevnost; eloxovaný hliník (tělo zdrojového sloupu), rameno a víčka mezi zásuvkami a rychlospojkami RAL 9002 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Koncovky medicinálních plynů |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 2x Vzduch medicinální | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 73 | 2x Vakuum | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 74 | 1x Vzduch 8 bar | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 75 | 1x Vzduch 8 bar s odtahem | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Elektrická výbava |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 5x Zdravotnická izolovaná síť (tj. ZIS) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 77 | 5x Velmi důležitý obvod (tj. VDO) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 78 | 10x Ochranné pospojování (tj. PA) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Elektrická výbava slaboproud |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 4x Ethernetová přípojka (tj RJ45 cat 6) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 80 | 4x Příprava (tj. zaslepení) pro slaboproudé elektrické vybavení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 2x Medilišta na horním a dolním okraji zdrojové hlavy (300 mm) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 82 | 1x Police na policové tyče 550x450 mm s bočními medilištami | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 83 | 1x Police na policové tyče 550x450 mm s bočními medilištami a ovládáním stativu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 84 | 1x Signalizační panel klinického alarmu; barevný dotykový displej, snímače tlaku a propojení bude součástí stativů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Stropní otočný komplex (chirurgický – typ 2) - 2 ks |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické vybavení hlavního stativu |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Délka ramene 800 mm, zdvih min. ± 250 mm | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 86 | Nosnost min. 150 kg (vč. zdrojového sloupu) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 87 | Zdrojový sloup délky min. 1000 mm s 2x policovou tyčí | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 88 | Barevnost; eloxovaný hliník (tělo zdrojového sloupu), rameno a víčka mezi zásuvkami a rychlospojkami RAL 9002 | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Koncovky medicinální plyny |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 2x Vzduch medicinální | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 90 | 2x Vakuum | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 91 | 2x Oxid uhličitý | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 92 | 1x Vzduch 8 bar | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 93 | 1x Vzduch 8 bar s odtahem | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Elektrické vybavení |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 5x Zdravotnická izolovaná síť (tj. ZIS) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 95 | 5x Velmi důležitý obvod (tj. VDO) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 96 | 10x Ochranné pospojování (tj. PA) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Elektrické vybavení slaboproud |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 4x Ethernetová přípojka (tj RJ45 cat 6) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 98 | 4x Příprava (tj. zaslepení) pro slaboproudé elektrické vybavení | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 2x Medilišta na horním a dolním okraji zdrojové hlavy (300 mm) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 100 | 1x Police na policové tyče 550x450 mm s bočními medilištami | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 101 | 1x Police na policové tyče 550x450 mm s bočními medilištami a ovládáním stativu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 102 | 1x Signalizační panel klinického alarmu; barevný dotykový displej, snímače tlaku a propojení bude součástí stativů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů musí účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky (viz požadavek na produktové materiály v čl. 11.1.1 písm. a) ZD).

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

- kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne;

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce k celému nabízenému plnění předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce.

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti k požadavkům jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

Obrázek 1

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.