TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2 - Biohazard box

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:				235 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biohazard box | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Bezpečnostní biohazard box třídy II, bezodtahový, certifikace dle ČSN EN 12469:2000 a dalších norem |  |
| 2 | Vertikální proudění vzduchu, s filtrací přiváděného i odváděného vzduchu – 2x ULPA filtr |  |
| 3 | Nedělená pracovní plocha z nerezové oceli se zvýšenými okraji (perforace pouze pod pracovním otvorem a na krajích pracovní desky); vana pod pracovní deskou ocelová s antimikrobiálním nátěrem |  |
| 4 | Šířka pracovního prostoru min. 1100 mm (max. 1300 mm) |  |
| 5 | Manuální posuv čelního skla (s protizávažím pro snadný posuv) a ergonomickým sklonem |  |
| 6 | Grafický displej pro sledování parametrů boxu, bezpečnostní alarmy |  |
| 7 | Vnitřní osvětlení pracovní plochy |  |
| 8 | Ergonomická podpěra na ruce pro déletrvající práci |  |
| 9 | Instalační validace |  |
| Příslušenství |  |  |
| 10 | Zabudovaná germicidní UV lampa s časovačem |  |
| 11 | Přívod plynu uvnitř boxu |  |
| 12 | 2x elektrická zásuvka na 230 V uvnitř boxu |  |
| 13 | Stojan pod box pro sedící osobu |  |
| 14 | Laboratorní židle k boxu, bílá |  |
| Pomůcky pro práci |  |  |
| 15 | Laboratorní třepačka na jednu zkumavku |  |
| 16 | Plynový sterilizátor drátových kliček |  |

Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.