|  | Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Veveří 95, 602 00 Brno |  |
| --- | --- | --- |
| SZK-15-04 |
| Návrh stínících konstrukcí u rentgenových pracovišť v Nemocnici Třebíč |
| Objednatel: | Tomáš Václavík Projekty lékařské technologie Skloněná 921/7 190 00 Praha 9 |
| Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. odpovědný řešitel | prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. vedoucí ústavu |
| Brno, únor 2015 | 1.6.201 | Počet vyhotovení: | 3 |
|  |  | Vyhotovení číslo: |  |

1.	Úvodní část

### Údaje o zpracovateli

Řešitelská organizace:	Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Veveří 95, 602 00 Brno

IČO:				00216305

DIČ:				CZ00216305

Pracoviště řešitele:		Ústav stavebního zkušebnictví

Vedoucí pracoviště: 	            prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Odpovědný řešitel:		Ing. Lubomír Vítek, Ph.D.

Na základě objednávky firmy Projekty lékařské technologie Praha, navrhli pracovníci Střediska radiační defektoskopie FAST VUT v Brně stínící konstrukce u rentgenových pracovišť v Nemocnici Třebíč (Obr.1 - 4).

2. Účel a rozsah zprávy

Zpráva bude sloužit jako podklad pro vypracování prováděcího projektu rentgenových pracovišť.

Zpráva obsahuje nové předpoklady výpočtu v souvislosti s nabytím účinnosti „atomového zákona“ a následných vyhlášek, výpočet násobnosti zeslabení pro jednotlivé směry a dimenzování tlouštěk stínících konstrukcí.

3. Podklady pro výpočet stínění

3.1 Technické parametry zářičů

Technické parametry rentgenových přístrojů, max. hodnoty  dávkových příkonů a týdenní provozní doba zařízení byly převzaty z normy - E DIN 6812 Medizinische Rntgenanlagen bis 300 kV (Oktober 2011).

Dispoziční řešení rtg pracoviště i pomocných místností bylo převzato z výkresů objednavatele.

3.2 Limity a směrné hodnoty ozáření

Zákonné zdravotní předpisy - Atomový zákon (zák.18/97 Sb.) a navazující vyhlášky.

Atomový  zákon a navazující vyhláška 307/2002 o radiační ochraně  specifikují  podmínky ochrany před účinky ionizujícího záření.

Jako základ zákonných opatření jsou přijaty limity ozáření, jejichž překročení není z hlediska radiační ochrany přípustné. Tyto limity se vztahují na ozáření ze všech činností vedoucích k ozáření. Nezapočítává  se však do nich ozáření z přírodních zdrojů (cca 3-5 mSv/rok), pokud nejsou záměrně využívány, dále lékařské ozáření a další ozáření specifikovaná zákonem a vyhláškou (při výuce, při haváriích aj.).

Tyto limity jsou uvažovány jiné pro obyvatelstvo a jiné pro radiační pracovníky:

- Obecné limity  pro obyvatelstvo – se vztahují na  průměrné vypočtené ozáření v kritické skupině obyvatel (v okolí pracoviště se zdroji ionizujícího záření). Tento limit efektivní dávky ze zevního i vnitřního ozáření činí 1 mSv/rok (výjimečně lze uvažovat hodnotu 5 mSv za dobu pěti za sebou jdoucích kalendářních roků).

- Limity pro radiační pracovníky – součet vnějšího a vnitřního ozáření je stanoven hodnotou efektivní dávky 100 mSv za dobu pěti za sebou jdoucích kalendářních roků (v průměru 20 mSv/rok), přitom hodnota ozáření za jeden rok nesmí překročit 50 mSv.

- Limity pro učně a studenty – platí od roku kdy dovrší 16 let do 18 let. Součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření  činí 6 mSv/rok.

Hodnoty limitů však nelze brát za základ při   výpočtech stínění, neboť se jedná o součet všech možných kombinací ozáření, který nesmí být překročen. Atomový zákon zavádí nový pojem směrná  hodnota, což  je hodnota ozáření, která je tak  nízká , jak lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek. Vyhláška 307/02 Sb. uvádí  následující směrné hodnoty:

- Směrná hodnota roční efektivní dávku u ostatních osob - 50 Sv.

- Směrná  hodnota roční efektivní dávku u radiačních pracovníků -  1 mSv

- Směrná hodnota pro roční kolektivní efektivní dávku (součet efektivních dávek u všech jednotlivců v určité skupině) - 1 Sv

Směrná hodnota ozáření je v podstatě 20x nižší nežli je limit pro příslušnou kategorii obyvatelstva. Rozumně dosažitelná  úroveň radiační ochrany se považuje za dostatečně prokázanou, pokud ani za předvídatelných odchylek od běžného provozu  nemůže být žádná z uvedených směrných hodnot překročena, a to ani u jedné osoby.

Směrná hodnota ozáření je v podstatě 20x nižší nežli je limit pro příslušnou kategorii obyvatelstva. Rozumně dosažitelná  úroveň radiační ochrany se považuje za dostatečně prokázanou, pokud ani za předvídatelných odchylek od běžného provozu  nemůže být žádná z uvedených směrných hodnot překročena, a to ani u jedné osoby.

Podle vyhlášky 307/2002 Sb. v § 17 je rozumně dosažená úroveň ta, při které jsou náklady vyšší než přínos opatření. K tomuto případu dochází v místě průsečíků křivek kolektivní dávkový ekvivalent  součinitel a náklady na dostínění. Z grafu lze odečíst, že křivky se protínají přibližně na hodnotě 0,11 obecného limitu.

Ve výpočtu stínění rentgenového pracoviště bude uvažována hodnota týdenního dávkového ekvivalentu Ht - 0,001 mSv, jelikož při hodnotě 0,10 obecného limitu (Ht - 0,002 mSv ) se tl. barytové omítky sníží cca o 4 mm, což z technologického hlediska nanášení jsou hodnoty neproveditelné. Pouze u ovladovny a rtg pracovišť je výpočet proveden pro radiační pracovníky.

3.3 Materiál stínění

Pro stínící konstrukce rtg pracoviště je počítáno se stínícím materiálem :

    - suchá barytová omítková směs X-RAY STOP (graf 1,2-zeslabovací křivky bar. omítky)

3.4 Literatura

- Zákon č. 18/97 Sb, zák.č.13/2002 Sb. O mírovém využívání jaderné energie

ionizujícího záření

- Vyhláška č. 307/2002 Sb. A následných novel O radiační ochraně

- Návrh Metodického pokynu Ochrana zdraví při používání zdrojů rentgenového záření (Ing.O.Kodl)

- Posouzení barytových směsí X-RAY STOP určených pro stínění pracovišť´s

ionizujícím zářením - zeslabovací křivky (Ing.O.Kodl)

- E DIN 6812 Medizinische Rntgenanlagen bis 300 kV (Oktober 2011)

- Structural Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities NCRP No.147(2004)

3.5 Určení násobnosti zeslabení K

Násobnost zeslabení záření K vyjadřuje kolikrát je nutno primární svazek nebo rozptýlené záření zeslabit, aby bylo dosaženo obecného limitu nebo směrných hodnot pro radiační pracovníky se zářením nebo pro jiné osoby.

Při výpočtu tlouštěk ochranných stínících konstrukcí rtg pracoviště byly použity matematické vztahy a zeslabující křivky barytové omítky z Metodického pokynu, DIN a NCRP (viz. literatura).

4. Návrh stínění

Návrh skladby stínících konstrukcí pracovišť s ionizujícím zářením je uveden v tabulce 1 - 8.

Hodnoty faktoru pobytu T a užití U byly voleny tak, jak je běžně uvažuje literatura a jak se dá usuzovat, že bude probíhat provoz pracoviště.

Ing. Vítek Lubomír, Ph.D.

odpovědný řešitel

Obr. 1 Rozmístění dozimetrických bodů

tab. 1 Výpočet násobnosti zeslabení stínících vrstev

CT pracoviště m.č.152

- napětí = 120 kV, W =  20.000 mAmin/týden,  Hx = 13 mSv/mAmin

- Ht = 0,001 mSv/týden (ostatní osoby)

- Ht1) = 0,02 mSv/týden (radiační pracovníci)

| Doz. | Záření | Vzdál. | Zeslabení | Ekv. Pb | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bod |  | m | K | mm Pb |  |
| 1 | RZ | - | - | - | podlaha – rostlý terén T=0 |
| 2 | RZ | 3,0 | 23.582 | 3,2 | strop – pobytové prostory T=1 |
| 31) | RZ | 4,5 | 425 | 1,7 | ovladovna – dveře, pozor.okno T=1 |
| 4 | RZ | 3,5 | 1.733 | 2,1 | technická místnost – dveře, T=0,1 |
| 5 | RZ | 3,0 | 7.075 | 2,7 | chodba, čekárna– dveře, T=0,3 |
| 6 | RZ | 2,5 | 10.187 | 2,8 | chodba, čekárna–T=0,3 |
| 7 | RZ | 7,0 | 4.331 | 2,6 | přípravna – dveře, T=1 |

RZ – rozptýlené záření

W  - týdenní provozní doba mAmin

Hx – dávkový příkon v 1 m mSv/mAmin

Ht  - týdenní dávkový ekvivalent mSv/týden

T   - očekávaná doba pobytu

Ekv. Pb – charakteristika stínící vrstvy uvedená ekvivalentní tloušťkou olova mm Pb

K  - Násobnost zeslabení záření K vyjadřuje kolikrát je nutno primární svazek nebo

rozptýlené záření zeslabit, aby bylo dosaženo povoleného limitu nebo směrných

hodnot pro pracovníky se zářením nebo pro jednotlivce z obyvatelstva.

Tab. 2  Návrh stínících vrstev

| Doz. | konstrukce | Navržená konstrukce |
| --- | --- | --- |
| bod | mm | beton mm | CP mm | Baryt.om mm | Pb vložka mm |
| 1 | podlahová konstrukce | - | - | - |  |
| 2 | 250beton deska + min.20podkladní beton | 270 | - | - |  |
| 31) | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 | poz.okno 1,7Pb dveře 2,0Pb |
| 4 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 | dveře 2,0Pb |
| 5 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 25 | dveře 3,0Pb |
| 6 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 25 |  |
| 7 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 | dveře 3,0Pb |

CP - cihla plná

Barytová omítka - X-RAY STOP

  - radiační pracovníci

Z technologického hlediska provádění a vzhledem k nerovnostem nosných stěn, je min. tl. barytové omítky 15-20 mm.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nové pracoviště, doporučuji všechny obvodové stěny vyšetřovny provést z cihel plných o tl. 150 mm s navrženou tloušťkou barytové omítky.

Obr. 2  Rozmístění dozimetrických bodů

tab. 3 Výpočet násobnosti zeslabení stínících vrstev

Skiaskopicko - skiagrafické pracoviště m.č.150

- napětí = 90 kV, W =  400 mAmin/týden,  Hx = 7 mSv/mAmin-skiagrafie

- napětí = 90 kV, W =  3.000 mAmin/týden,  Hx = 7 mSv/mAmin-skiaskopie

- Ht = 0,001 mSv/týden (ostatní osoby)

- Ht1) = 0,02 mSv/týden (radiační pracovníci)

| Doz. | Záření | Vzdál. | Zeslabení | Ekv. Pb | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bod |  | m | K | mm Pb |  |
| 1 | PZ | - | - | - | podlaha – rostlý terén T=0 |
| 2 | RZ | 3,0 | 12.518 | 2,5 | strop – pobytové prostory T=1 |
| 31) | RZ | 3,5 | 460 | 1,5 | ovladovna – dveře, pozor.okno T=1 |
| 4 | PZ | 3,0 | 11.333 | 2,5 | chodba, čekárna –T=0,3 U=0,1 |
| 5 | RZ | 2,5 | 11.266 | 2,5 | technická místnost – dveře, T=0,1 |
| 61) | PZ | 4,0 | 74.375 | 3,2 | ovladovna, WC2) –T=1 |
| 7 | RZ | 7,0 | 2.299 | 1,9 | admin.místnost – dveře, T=1 |
| 8 | RZ | 8,0 | 176 | 1,2 | svl.boxy – dveře T=0,1 |
| 91) | RZ | 4,0 | 352 | 1,3 | rtg pracoviště –T=1 |

PZ – primární záření

RZ – rozptýlené záření

W  - týdenní provozní doba mAmin

Hx – dávkový příkon v 1 m mSv/mAmin

Ht  - týdenní dávkový ekvivalent mSv/týden

T   - očekávaná doba pobytu

Ekv. Pb – charakteristika stínící vrstvy uvedená ekvivalentní tloušťkou olova mm Pb

K  - Násobnost zeslabení záření K vyjadřuje kolikrát je nutno primární svazek nebo

rozptýlené záření zeslabit, aby bylo dosaženo povoleného limitu nebo směrných

hodnot pro pracovníky se zářením nebo pro jednotlivce z obyvatelstva.

2) WC po dobu vyšetřování nepřístupné

Tab. 4  Návrh stínících vrstev

| Doz. | konstrukce | Navržená konstrukce |
| --- | --- | --- |
| bod | mm | beton mm | CP mm | Baryt.om mm | Pb vložka mm |
| 1 | podlahová konstrukce | - | - | - |  |
| 2 | 250beton deska + podkladní beton | 250 | - | - |  |
| 31) | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 | poz.okno 1,5Pb dveře 2,0Pb |
| 4 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 |  |
| 5 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 | dveře 2,0Pb |
| 61) | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 |  |
| 7 | nová konstrukce 150CP |  | 150CP | 20 | 2x dveře 2,0Pb |
| 8 | nová konstrukce 150CP |  | 150CP | 20 | dveře 2,0Pb |
| 91) | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 |  |

CP - cihla plná

Barytová omítka - X-RAY STOP

1)radiační pracovníci

Z technologického hlediska provádění a vzhledem k nerovnostem nosných stěn, je min. tl. barytové omítky 15-20 mm.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nové pracoviště, doporučuji všechny obvodové stěny vyšetřovny provést z cihel plných o tl. 150 mm s navrženou tloušťkou barytové omítky.

Obr. 3  Rozmístění dozimetrických bodů

tab. 5 Výpočet násobnosti zeslabení stínících vrstev

Skiagrafické pracoviště m.č.162

- napětí = 90 kV, W =  400 mAmin/týden,  Hx = 7 mSv/mAmin-skiagrafie

- Ht = 0,001 mSv/týden (ostatní osoby)

- Ht1) = 0,02 mSv/týden (radiační pracovníci)

| Doz. | Záření | Vzdál. | Zeslabení | Ekv. Pb | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bod |  | m | K | mm Pb |  |
| 1 | PZ | - | - | - | podlaha – rostlý terén T=0 |
| 2 | RZ | 3,0 | 1.270 | 1,7 | strop – pobytové prostory T=1 |
| 31) | PZ | 3,0 | 1.556 | 1,8 | ovladovna – dveře, pozor.okno T=1 U=0,1 |
| 41) | PZ | 3,0 | 1.556 | 1,8 | rtg pracoviště –T=1 U=0,1 |
| 5 | PZ | 4,0 | 8.750 | 2,3 | svl.boxy – dveře T=0,1 U=0,5 |
| 6 | PZ | 5,5 | 2.776 | 2,0 | chodba, čekárna – dveře T=0,3 U=0,1 |
| 71) | PZ | 4,5 | 691 | 1,5 | rtg pracoviště –T=1 U=0,1 |

PZ – primární záření

RZ – rozptýlené záření

W  - týdenní provozní doba mAmin

Hx – dávkový příkon v 1 m mSv/mAmin

Ht  - týdenní dávkový ekvivalent mSv/týden

T   - očekávaná doba pobytu

Ekv. Pb – charakteristika stínící vrstvy uvedená ekvivalentní tloušťkou olova mm Pb

K  - Násobnost zeslabení záření K vyjadřuje kolikrát je nutno primární svazek nebo

rozptýlené záření zeslabit, aby bylo dosaženo povoleného limitu nebo směrných

hodnot pro pracovníky se zářením nebo pro jednotlivce z obyvatelstva.

Tab. 6  Návrh stínících vrstev

| Doz. | konstrukce | Navržená konstrukce |
| --- | --- | --- |
| bod | mm | beton mm | CP mm | Baryt.om mm | Pb vložka mm |
| 1 | podlahová konstrukce | - | - | - |  |
| 2 | 250beton deska + podkladní beton | 250 | - | - |  |
| 31) | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 | poz.okno 1,8Pb dveře 2,0Pb |
| 41) | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 |  |
| 5 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 | dveře 2,0Pb |
| 6 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 | dveře 2,0Pb |
| 71) | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 |  |

CP - cihla plná

Barytová omítka - X-RAY STOP

1)radiační pracovníci

Z technologického hlediska provádění a vzhledem k nerovnostem nosných stěn, je min. tl. barytové omítky 15-20 mm.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nové pracoviště, doporučuji všechny obvodové stěny vyšetřovny provést z cihel plných o tl. 150 mm s navrženou tloušťkou barytové omítky.

Obr. 4  Rozmístění dozimetrických bodů

tab. 7 Výpočet násobnosti zeslabení stínících vrstev

Skiagrafické pracoviště m.č.164

- napětí = 90 kV, W =  400 mAmin/týden,  Hx = 7 mSv/mAmin-skiagrafie

- Ht = 0,001 mSv/týden (ostatní osoby)

- Ht1) = 0,02 mSv/týden (radiační pracovníci)

| Doz. | Záření | Vzdál. | Zeslabení | Ekv. Pb | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bod |  | m | K | mm Pb |  |
| 1 | PZ | - | - | - | podlaha – rostlý terén T=0 |
| 2 | RZ | 3,0 | 1.270 | 1,7 | strop – pobytové prostory T=1 |
| 31) | PZ | 3,0 | 1.556 | 1,8 | ovladovna – dveře, pozor.okno T=1 U=0,1 |
| 4 | PZ | 5,0 | 3.360 | 2,1 | chodba, čekárna – dveře T=0,3 U=0,1 |
| 51) | PZ | 4,5 | 691 | 1,5 | rtg pracoviště –T=1 U=0,1 |
| 6 | PZ | 3,5 | 2.286 | 1,9 | svl.boxy – dveře T=0,1 U=0,1 |
| 7 | PZ | 5,0 | 3.360 | 2,1 | chodba, čekárna – dveře T=0,3 U=0,1 |
| 8 | PZ | 2,5 | 67.200 | 3,2 | čekárna –T=0,3 U=0,5 |

PZ – primární záření

RZ – rozptýlené záření

W  - týdenní provozní doba mAmin

Hx – dávkový příkon v 1 m mSv/mAmin

Ht  - týdenní dávkový ekvivalent mSv/týden

T   - očekávaná doba pobytu

Ekv. Pb – charakteristika stínící vrstvy uvedená ekvivalentní tloušťkou olova mm Pb

K  - Násobnost zeslabení záření K vyjadřuje kolikrát je nutno primární svazek nebo

rozptýlené záření zeslabit, aby bylo dosaženo povoleného limitu nebo směrných

hodnot pro pracovníky se zářením nebo pro jednotlivce z obyvatelstva.

Tab. 8  Návrh stínících vrstev

| Doz. | konstrukce | Navržená konstrukce |
| --- | --- | --- |
| bod | mm | beton mm | CP mm | Baryt.om mm | Pb vložka mm |
| 1 | podlahová konstrukce | - | - | - |  |
| 2 | 250beton deska + podkladní beton | 250 | - | - |  |
| 31) | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 | poz.okno 1,8Pb dveře 2,0Pb |
| 4 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 | dveře 2,0Pb |
| 5 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 |  |
| 6 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 20 | dveře 2,0Pb |
| 7 | nová konstrukce 150CP |  | 150CP | 20 | dveře 2,0Pb |
| 8 | nová konstrukce 150CP | - | 150CP | 25 |  |

CP - cihla plná

Barytová omítka - X-RAY STOP

1)radiační pracovníci

Z technologického hlediska provádění a vzhledem k nerovnostem nosných stěn, je min. tl. barytové omítky 15-20 mm.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nové pracoviště, doporučuji všechny obvodové stěny vyšetřovny provést z cihel plných o tl. 150 mm s navrženou tloušťkou barytové omítky.