TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1 – Motodlahy

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:		 		741 450 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované prostředky | Počet ks v dodávce | Typové označení zdravotnického prostředku | Výrobce zdravotnického prostředku |
| --- | --- | --- | --- |
| Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu | 3 ks |  |  |
| Motodlaha pro bariatrické pacienty | 2 ks |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální, nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| # Motodlahy kolenního a kyčelního kloubu – 3 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota |
| Obecné parametry |  |  |
| 1 | Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu |  |
| 2 | Motodlaha řízena dálkovým ovladačem s intuitivním ovládáním |  |
| 3 | Jednoduchý a přehledný displej |  |
| 4 | Možnost záznamu rehabilitace na paměťovou kartou pacienta nebo přímo do přístroje, kam se zaznamenávají léčebná data – monitoring rehabilitace |  |
| 5 | Zaručený anatomicky správný pohyb končetiny |  |
| 6 | Snadné nastavení na anatomické rozměry pacienta |  |
| 7 | Univerzální pro pravou i levou končetinu |  |
| 8 | Protiskluzová úprava konstrukce |  |
| 9 | Možnost přenosu dat do PC |  |
| 10 | Snadná manipulace – hmotnost max. 12 kg |  |
| 11 | Podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu |  |
| 12 | Pro pacienty s výškou od 120 do 200 cm |  |
| 13 | Bezpečnostní prvek  zpětný chod – prvek fungující při zvýšeném odporu pacienta proti motodlaze |  |
| 14 | Hmotnost jedné končetiny až 30 kg |  |
| 15 | Rozsah pohybu kolene 10° - 120° |  |
| 16 | Rozsah pohybu kyčle 0° - 115° |  |
| 17 | Nastavení rychlosti v rozsahu 20°/min - 200°/min |  |
| 18 | Pomalé navýšení max. rozsahu v cyklech do požadovaných hodnot |  |
| 19 | Postupné zvyšování rozsahu pohybu v průběhu cvičení |  |
| 20 | Doba trvání terapie – nastavení času cvičení |  |
| 21 | Pauzy v krajních polohách – obě samostatně volitelné |  |
| 22 | Přednastavené léčebné programy |  |
| Příslušenství |  |  |
| 23 | 1x transportní vozík (k celému předmětu plnění zakázky) – bez nutnosti sejmutí motodlahy pro použití na lůžku a při přestavbě na levou či pravou končetinu |  |

| # Motodlahy pro bariatrické pacienty – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota |
| Obecné parametry |  |  |
| 24 | Kolenní (kyčelní) motorová rehabilitační dlaha pro bariatrické pacienty |  |
| 25 | Vhodná pro pacienty s výškou od 150 do 200 cm |  |
| 26 | Vhodná pro pacienty do váhy až 220 kg s přizpůsobeným motorem a převodovkou |  |
| 27 | Široký prostor pro uložení končetiny až 30 cm |  |
| 28 | Univerzální pro pravou i levou končetinu |  |
| 29 | Rozsah pohybu extenze/flexe kolena -10° - 120° |  |
| 30 | Změna rozsahu pohybu bez nutnosti zastavení přístroje |  |
| 31 | Nastavení rychlosti v rozsahu 45°/min. až 155°/ min. |  |
| 32 | Nastavitelná doba cvičení v rozsahu 1 min až 2 h |  |
| 33 | Nastavitelná pauza ve flexi a extenzi v rozsahu 1 s až 15 min |  |
| 34 | Možnost nastavení na anatomické rozměry pacienta |  |
| 35 | Ovládání pomocí dálkového ovladače s displejem |  |
| 36 | Bezpečnostní funkce chránící pacienta před poškozením, nastavitelná dle citlivosti pacienta |  |
| 37 | Funkce pro postupné rozšiřování rozsahu pohybu – „zahřívací mód“ |  |
| 38 | Funkce zvyšování rozsahu pohybu v průběhu rehabilitace |  |
| 39 | Možnost uložení přednastavených programů, bez nutnosti požití externích čipových karet |  |
| 40 | Měření doby chodu motodlahy |  |
| 41 | Protiskluzová úprava konstrukce |  |
| 42 | Snadno dezinfikovatelný povrch |  |
| 43 | Hmotnost motodlahy do 15 kg |  |
| Příslušenství |  |  |
| 44 | 1x převozový vozík (k celému předmětu plnění zakázky) |  |