Příloha č. 2 Výzvy (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Real-time PCR termocycler |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/23/13 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku 1 ks real-time PCR termocycleru, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb.

- Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz odst. 8.1.1 písm. a) výzvy/

V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „nařízení MDR“); případně se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (dále jen „směrnice MDD“);

- se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro v platném znění (dále také „zákon č. 375/2022 Sb.“) a případně i s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

|  | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění | Kde je prokazováno |
| 1 ks Real-time PCR termocycler |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nový, nepoužitý, nerepasovaný real-time PCR termocycler s CE IVD certifikací | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | Přístroj pro detekci a kvantifikaci nukleových kyselin a detekci mutací na principu real-time qPCR | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | Rozsah excitace minimálně 450-684 nm (využití širokého spektra fluoroforů: min.SYBR GREEN, FAM, HEX, ROX, Cy5, VIC, TEXAS RED) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 4. | Teplotní rozsah bloku 4-100°C | Požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | Teplotní přesnost minimálně ±0,2 °C při teplotě 90 °C, uniformita ±0,3 °C | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | Rychlost vyhřívání/chlazení min. 5°C/s | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | Reakční objem 1-50ul | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | Systém je vybaven 5 kanály pro detekci fluorescence + 1 kanál pro FRET analýzu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | Systém musí umožňovat detekci min. 5 cílů zároveň v jednom vzorku (multiplexní analýza) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | Detekce signálu v každé jamce zvlášť, nikoli ve všech zároveň | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | Každý fluorescenční kanál zdroje je zajištěn odděleným zdrojem světla (LED diodami) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 12. | Využití Peltierova systému pro chlazení a ohřev | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 13. | Systém nevyžaduje žádnou normalizaci a korekci referenční barvičkou | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | Přístroj musí umožňovat standalone provedení (nastavení a spouštění běhů na přístroji bez PC), z připojeného PC a přes počítačovou síť (LAN, pro ušetření místa v laboratoři) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | Přístroj podporuje použití 96-jamkové destičky, 8-jamkového stripu nebo 0,2ml zkumavky | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 16. | Přístroj musí být schopen pokračovat v běhu a dokončit jej, přestože je software zastaven nebo přerušen | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 17. | Exportu dat v různých formátech (min. MS Excel, Word, atd.) | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 18. | Software, který umí kombinovat výsledky z různých reakčních běhů | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 19. | Software umí provádět pokročilou statistickou analýzu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 20. | Software umí odeslání informace o dokončení běhu, výsledkového souboru nebo reportu přímo do emailu uživatele | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 21. | Možnost rozšíření systému o software umožňující HMR analýzu | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 22. | Přístroj bude dodán s řídící stanicí (PC) s operačním systémem Windows 10 a výše | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 23. | Součástí dodávky musí být řídící a analytický software, upgrade softwaru zdarma po dobu životnosti přístroje, možnost instalace softwaru na další PC bez omezení počtu instalací | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 24. | Připojení na LIS bez dalšího nákladů ze strany nemocnice | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 25. | UPS zdroj schopný zajistit provoz přístroje při plném výkonu do 30 min | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |
| 26. | Hmotnost max. 25 kg | požadováno | nepodkročitelný | ano - ne | ………. | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (ve vhodných případech); u některých parametrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány (u nabízených technických parametrů MUSÍ účastníci odkazovat na informace a údaje v produktových materiálech – tyto materiály musí být součástí nabídky - viz požadavek na produktové materiály v čl. 8.1.1 písm. a) výzvy).

Zadavatel upozorňuje, že v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný, tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní technické podmínky na součásti nabídky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce k celému nabízenému plnění předloží:

- produktové materiály, které budou zadavateli sloužit ke kontrole splnění technických parametrů nabízeného plnění, uváděných dodavatelem v nabídce.

- návody k obsluze/uživatelskou příručku/návody k použití v českém jazyce dle platné legislativy

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět distribuci a komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na nabízeném plnění dle platné legislativy (např. autorizace od výrobce);

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

- ve vztahu k celému nabízenému plnění registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dle platné legislativy)

Podrobnosti k požadavkům jsou uvedeny v čl. 8 Výzvy k podání nabídky.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný, tj. nesplněný.