TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dezinfektor endoskopů a sušící skříň pro endoskopy

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				5 311 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezinfektor endoskopů pro TRN | 1 |  |  |  |
| Dezinfektor endoskopů pro gastroenterologii | 2 |  |  |  |
| Sušící skříň pro endoskopy | 1 |  |  |  |
| Kompatibilní software |  |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné). To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

|  | Dezinfektor endoskopů pro TRN – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
|  | Parametry |  |  |
|  | 1 | Plně automatický mycí a dezinfekční automat |  |
|  | 2 | Dvě mycí komory z ušlechtilé nerezové oceli včetně koše |  |
|  | 3 | Mytí a dezinfekce až 4 ks videobronchoskopů (v každé mycí komoře 2 ks) |  |
|  | 4 | Dezinfekce endoskopů na bázi kyseliny peroctové |  |
|  | 5 | Vhodné pro mytí endoskopů minimálně od výrobců Olympus, Pentax, Storz, Fuji |  |
|  | 6 | Systém kontroly průtoku a tlaku v kanálech |  |
|  | 7 | Samodezinfekční program |  |
|  | 8 | Přední plnění (možnost využití horní plochy jako odkladové v případě vhodné výšky) |  |
|  | 9 | Alarmy (připojení konektorů, stav chemikálií) |  |
|  | 10 | Automatické dávkování chemikálií |  |
|  | 11 | Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, závěrečný oplach sterilní vodou |  |
|  | 12 | Funkce sušení vnitřních kanálů endoskopu |  |
|  | 13 | Možnost uživatelského nastavení mycích programů |  |
|  | 14 | Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu |  |
|  | 15 | Společný vnitřní prostor pro uložení chemikálií, a to minimálně pro 3 ks kanystru po 5 litrech s funkcí sledování hladiny chemikálie v kanystrech |  |
|  | 16 | Automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu |  |
|  | 17 | Jednotka pro zajištění dekontaminace a filtrace vstupní vody |  |
|  | 18 | Dokumentace mycích a dezinfekčních procesů s možností tisku |  |
|  | 19 | Ethernetové rozhraní pro připojení do datové sítě |  |
|  | 20 | Kompatibilita s dodávaným softwarem, který shromažďuje, agreguje, ukládá, vyhodnocuje a vizualizuje data, která vznikají v souvislosti s dezinfekcí, sušením a skladováním endoskopů |  |
|  | 21 | Přístroj splňuje normy ČSN EN ISO 15883-1 a ČSN EN ISO 15883-4 ed. 3. |  |
| 22 |  | Dodání adaptérů pro připojení všech endoskopů používaných na pracovišti, pokud jsou pro mytí potřeba - endoskopy Olympus: - BF-H190 (2 ks) - BF-PE2 (1 ks) - BF-F260 (1 ks) |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nezávislé mycí komory, každá s vlastní řídící jednotkou a napájením |  |
| 2 | Možnost provádět dezinfekci endoskopů s chemickými látkami na bázi kyseliny peroctové, glutaraldehydů a peroxidu vodíku, s možností případného vzájemného servisního přenastavení |  |
| 3 | Integrovaná čtečka čárových kódů |  |

| Dezinfektor pro 2 ks videoendoskopů pro gastroenterologii – 2 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry |  |  |
| 1 | Plně automatický mycí a dezinfekční automat |  |
| 2 | Dvě mycí komory každá na 1 ks gastroskopu, případně jedna komora na 2 ks gastroskopů z ušlechtilé nerezové oceli včetně košů |  |
| 3 | Mytí a dezinfekce až 2 ks videoendoskopů současně nebo jiné obdobné technické řešení |  |
| 4 | Dezinfekce endoskopů na bázi glutaraldehydu |  |
| 5 | Vhodné pro mytí endoskopů minimálně od výrobců Olympus, Pentax, Storz, Fuji |  |
| 6 | Systém kontroly průtoku a tlaku v kanálech |  |
| 7 | Samodezinfekční program |  |
| 8 | Přední plnění (možnost využití horní plochy jako odkladové v případě vhodné výšky) |  |
| 9 | Alarmy (připojení konektorů, stav chemikálií) |  |
| 10 | Automatické dávkování chemikálií |  |
| 11 | Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, závěrečný oplach sterilní vodou |  |
| 12 | Funkce sušení vnitřních kanálů endoskopu |  |
| 13 | Možnost uživatelského nastavení mycích programů |  |
| 14 | Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu |  |
| 15 | Společný vnitřní prostor pro uložení chemikálií, a to minimálně pro 3 ks kanystru po 5 litrech s funkcí sledování hladiny chemikálie v kanystrech |  |
| 16 | Automatické blokování dveří v průběhu mycího cyklu |  |
| 17 | Jednotka pro zajištění dekontaminace a filtrace vstupní vody |  |
| 18 | Dokumentace mycích a dezinfekčních procesů s možností tisku |  |
| 19 | Ethernetové rozhraní pro připojení do datové sítě |  |
| 20 | Kompatibilita s dodávaným softwarem, který shromažďuje, agreguje, ukládá, vyhodnocuje a vizualizuje data, která vznikají v souvislosti s dezinfekcí, sušením a skladováním endoskopů |  |
| 21 | Přístroj splňuje normy ČSN EN ISO 15883-4 |  |
| 22 | Rozměr max. Š 900 x H 715 x V 1700 mm |  |
| 23 | Dodání adaptérů pro připojení všech endoskopů používaných na pracovišti, pokud jsou pro mytí potřeba – endoskopy Olympus: - TJF-160VR (1 ks) - TJF-Q180V (1 ks) - SIF-Q180 (1 ks) - GIF-H180 (1 ks) - GIF-H185 (1 ks) - GIF-H190 (1 ks) - GIF-HQ190 (1ks) - GIF-XP190N (1 ks) - GIF-UCT180 (1 ks) - CF-H180AL (2 ks) - CF-HQ190L (3 ks) - PCF-H190DL (1 ks) - GIF-XTQ160 (1 ks) |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nezávislé mycí komory, každá s vlastní řídící jednotkou a napájením |  |
| 2 | Možnost provádět dezinfekci endoskopů s chemickými látkami na bázi kyseliny peroctové, glutaraldehydů a peroxidu vodíku, s možností případného vzájemného servisního přenastavení |  |
| 3 | Možnost mytí endoskopů používaných na pracovišti bez nutnosti používání adaptérů a jejich výměny při dezinfekci (TJF-Q180V; SIF-Q180; GIF-H180; GIF-H185; GIF-H190; GIF-HQ190; GIF-XP190N; GIF-UCT180; CF-H180AL; CF-HQ190L; PCF-H190DL) |  |

| Skříň na sušení a skladování min. 16 ks flexibilních endoskopů pro gastroenterologii – 1 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry |  |  |
| 1 | Určena na sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce |  |
| 2 | Závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 16 flexibilních endoskopů |  |
| 3 | Vnitřní sušení endoskopu vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní zdroj medicinálního vzduchu případně vlastní zdroj stlačeného medicinálního vzduchu |  |
| 4 | HEPA filtr pro cirkulující vzduch uvnitř komor |  |
| 5 | Ovládací panel s dotykovým displejem |  |
| 6 | Identifikace vloženého endoskopu (přečtením čárového kódu nebo obdobným identifikačním systémem) |  |
| 7 | Zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, špatné připojení/odpojení endoskopu |  |
| 8 | Tiskárna integrovaná případně externě připojená pro tisk protokolů |  |
| 9 | Sušení kanálů i vnějších povrchů |  |
| 10 | Kontrola průtoku vzduchu skrz kanály |  |
| 11 | Vizuální systém zobrazující stav každého endoskopu |  |
| 12 | Transparentní skleněná dvířka pro vizuální kontrolu obsazenosti |  |
| 13 | Dodání adaptérů, pokud jsou nutné pro sušení vnitřních kanálků, pro každý endoskop, který je používán na pracovišti - endoskopy Olympus: - TJF-160VR (1 ks) - TJF-Q180V (1 ks) - SIF-Q180 (1 ks) - GIF-H180 (1 ks) - GIF-H185 (1 ks) - GIF-H190 (1 ks) - GIF-HQ190 (1 ks) - GIF-XP190N (1 ks) - GIF-UCT180 (1 ks) - CF-H180AL (2 ks) - CF-HQ190L (3 ks) - PCF-H190DL (1 ks) - GIF-XTQ160 (1 ks) |  |
| 14 | Kompatibilita s dodávaným softwarem, který shromažďuje, agreguje, ukládá, vyhodnocuje a vizualizuje data, která vznikají v souvislosti s dezinfekcí, sušením a skladováním endoskopů |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Počet dnů uložení endoskopů bez nutnosti opětovné dezinfekce (čím více dní, tím více bodů) |  |
| 2 | Umístění do výklenku o šíři 1730 mm |  |

| Software ke správě dodávaných zařízení (myček a sušící skříně) |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| Parametry |  |  |
| 1 | Jednotný software určený k centrální správě a konfiguraci jednotlivých zařízení, systémů a softwarových řešení v prostředí endoskopického reprocesingu |  |
| 2 | Software určený ke sledování, evidenci a vyhledávání údajů o procesu sušení a uložení endoskopů v sušící skříni, kompatibilní s nabízenými automatickými dezinfektory ke sledování, evidenci a vyhledávání údajů o procesu dezinfekce |  |
| 3 | Splňující aktuální požadavky na ochranu dat (GDPR) nemocnic – žádné ukládání personalizovaných dat |  |
| 4 | Ověření uživatele pomocí individuálního hesla, transpondérové karty nebo přihlášení do systému a podobného ověření |  |
| 5 | Centrální správa endoskopů |  |
| 6 | Jednoduchá a rychlá tvorba a editace endoskopů |  |
| 7 | Kompatibilita s dodanými myčkami a sušícími skříněmi |  |
| 8 | Určení endoskopu skenováním transpondérem případně čtečkou |  |
| 9 | Výtisky protokolů reprocesingu pomocí tiskárny štítků nebo standardních místních a síťových tiskáren |  |

Pokud zadavatel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Pokud zadavatel stanoví technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo technické dokumenty, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.