- Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Mikroskopy pro laboratoře |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2018-031587 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 10/18/VZ |

  - Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků – 2 ks mikroskopů pro použití na oddělení klinické biochemie a oddělení klinické mikrobiologie zadavatele, a to:

- 1 ks světelný mikroskop s fázovým kontrastem a digitálním záznamem pro vyšetření biologického materiálu pro klinickou biochemii a

- 1 ks světelný mikroskop s digitálním záznamem a příslušenstvím pro imunofluorescenci určený pro vyšetření biologického materiálu pro klinickou mikrobiologii.

včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.

  - Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

  - Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6 a 1.7. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

  - Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

1.5	Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanovena min./max. hodnota nebo min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

1.6	Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění – Světelný mikroskop s fázovým kontrastem a digitálním záznamem pro vyšetření biologického materiálu pro klinickou biochemii

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno/ prokazováno v nabídce (např. strana v nabídce…) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Světelný mikroskop s fázovým kontrastem a digitálním záznamem pro vyšetření biologického materiálu pro klinickou biochemii |  |  |  |  |  |
| 1. | 1ks světelný mikroskop s digitálním záznamem pro vyšetření biologického materiálu – pro medicínské účely | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 2. | stabilní ergonomický stativ | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 3. | koaxiální hrubé a jemné ostření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 4. | rozsah ostření min. 25mm | požadováno | absolutní parametr; rozsah ostření je dále hodnocený parametr, podkritérium a); povaha roustoucí; max. váha 20 bodů | ano – ne ……..mm | ……… |
| 5. | stupnice jemného ostření s krokem min. 1µm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……… µm | ……… |
| 6. | optická soustava - vysoce kvalitní planární optika korigovaná na nekonečno | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 7. | LED osvětlení (intenzita odpovídající min. 30W halogenu) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……… |
| 8. | plynulá regulace intenzity osvětlení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 9. | pravé Köhlerovo osvětlení (zdroj na zadní straně stativu, irisová clona pole, irisová aperturní clona) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……….. |
| 10. | objektivy typu planachromát (viz položky č. 12, 13, 14) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……….. |
| 11. | objektivy vybaveny pro pozorování ve světlém poli a ve fázovém kontrastu (viz položky č. 12, 13, 14) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 12. | 1ks objektiv - zvětšení 10x, pracovní vzdálenost min 8,5mm, NA min 0,25 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……. | ……… |
| 13. | 1ks objektiv - zvětšení 20x, pracovní vzdálenost min. 1,2mm, NA min 0,40 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 14 | 1ks objektiv – zvětšení 40x, pracovní vzdálenost min. 0,46mm, NA min 0,65 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 15 | pětičetný revolverový nosič objektivů bez light manager (automatická změna intenzity světla při změně zvětšení) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 16. | pětičetný revolverový nosič objektivů s light manager (automatická změna intenzity světla při změně zvětšení) | výhodou | dále hodnocený parametr, podkritérium b); max. váha 20 bodů | ano - ne | ……… |
| 17. | trinokulární ergonomický tubus – výstup pro záznamové zařízení s min. dvoupolohovým přepínačem světelné dráhy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 18. | dělení světla v trinokulárním tubusu 100/0, 0/100 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 19. | nastavitelná vzdálenost okulárů v rozsahu min. 50-76mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……mm | ……… |
| 20. | okuláry – zvětšení 10x, číslo zorného pole min. FN22 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……..x | ……… |
| 21. | okuláry s dioptrickou korekci | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 22. | ergonomický stolek s křížovým posuvem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 23. | koaxiální ovládání | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 24. | držák na min. 2ks standardní mikroskopické sklíčko | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 25. | povrch stolku opatřen ochrannou vrstvou | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 26. | kondenzor - univerzální s vložkami pro fázový kontrast Ph1, Ph2, Ph3, světlé pole, temné pole | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 27. | 1ks přívodní kabel | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 28. | 1ks protiprachový obal na mikroskop | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 29. | 1ks interferenční zelený filtr 550nm, centrovací teleskop pro seřízení fázového kontrastu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne …..nm | ……… |
| SYSTÉM PRO DIGITÁLNÍ ZÁZNAM A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU |  |  |  |  |  |
| 30. | 1ks digitální kamera CMOS čipem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 31. | rozlišení kamery min. 5Mpix | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ………Mpix | ……… |
| 32. | 1ks adaptér pro napájení ze sítě nebo z PC | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 33. | 1ks adaptér pro připojení kamery k tubusu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 34. | software pro ovládání kamery a analýzu obrazu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 35. | řízení všech funkcí kamery pomocí PC (vč. živého obrazu na obrazovce PC při zaostřování) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 36. | automatický přenos snímků do PC, úprava a archivace digitálního obrazu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 37. | vkládání kalibrovaných měřítek do obrazu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 38. | vkládání popisků do snímku a vyznačování zajímavých detailů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 39. | měření rozměrů objektů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 40. | počítání objektů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 41. | časosběrné snímaní a pořizování videosekvencí | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 42. | rozlišení tisku s automatickou změnou velikosti měřítka při vkládání a ořezu snímků | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 43. | rozšíření o modul pro tvorbu snímků s rozšířenou hloubkou ostrosti | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 44. | ukládání obrazových dat min. ve formátech JPEG, BMP, TIFF, PNG, videosekvence min. ve formátu MP4 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 45. | 1ks řídící PC notebook | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 46. | notebook vhodný pro provozování výše popsaného softwaru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 47. | počet jader procesoru: min. 4 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne počet……….. | ……… |
| 48. | frekvence procesoru min. 1,5 GHz | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……GHz | ……… |
| 49. | průměrná CPU známka min. 7000; dle testu na https://www.cpubenchmark.net/ | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……… | ……… |
| 50. | úhlopříčka min. 15,6“ | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne …….“ | ……… |
| 51. | min. 4x USB, min. 2.0 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 52. | WiFi 802.11ac, RJ-45 (LAN) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 53. | MS Windows 10 Pro CZ | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 54. | 1 ks externí barevná tiskárna | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |

1.7 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění – Světelný mikroskop s digitálním záznamem a příslušenstvím pro imunofluorescenci určený pro vyšetření biologického materiálu pro klinickou mikrobiologii

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) |  | kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Světelný mikroskop s digitálním záznamem a příslušenstvím pro imunofluorescenci určený pro vyšetření biologického materiálu pro klinickou mikrobiologii |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | 1ks světelný mikroskop s digitálním záznamem pro vyšetření biologického materiálu – pro medicínské účely | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 56. | stabilní ergonomický stativ | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 57. | koaxiální hrubé a jemné ostření | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 58. | rozsah ostření min. 25mm | požadováno | absolutní parametr; rozsah ostření je dále hodnocený parametr, podkritérium c); povaha roustoucí; max. váha 20 bodů | ano – ne ……..mm |  |  | ……… |
| 59. | stupnice jemného ostření s krokem min. 1µm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……… µm |  |  | ……… |
| 60. | optická soustava – vysoce kvalitní planární optika korigovaná na nekonečno | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 61. | osvětlení – LED | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 62. | pravé Köhlerovo osvětlení (zdroj na zadní straně stativu, irisová clona pole, irisová aperturní clona) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 63. | plynulá intenzita osvětlení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 64. | širokoúhlý trinokulární tubus s dvoupolohovým přepínačem optické dráhy (100% tubus, 100% foto) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 65. | Okuláry – zvětšení 10x, číslo zorného pole min. FN22 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 66. | Oba okuláry s dioptrickou korekcí | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 67. | trinokulární tubus s nastavitelným očním rozestupem v rozsahu min. 50-76mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……mm |  |  | ……… |
| 68. | pětičetný revolverový nosič objektivů bez light manager (automatická změna intenzity světla při změně zvětšení) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 69. | pětičetný revolverový nosič objektivů s light manager (automatická změna intenzity světla při změně zvětšení) | výhodou | dále hodnocený parametr, podkritérium d); max. váha 20 bodů | ano - ne |  |  | ……… |
| 70. | ergonomický stolek s křížovým posuvem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 71. | tuhost chodu stolku regulovaná nezávisle v ose X a Y | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 72. | ovládání stolku na pravou ruku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 73. | povrch stolku opatřen ochrannou vrstvou | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 74. | držák na min. 2ks standardních mikroskopických sklíček | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 75. | Kondenzor Abbeův s nastavitelnou clonou | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 76. | Objektivy typu semiplanapochromát (viz položky č. 77,78,79,80) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 77. | 1ks objektiv 10x/0,30, prac. vzdálenost min. 5,2 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 78. | 1ks objektiv 20x/0,50, prac. vzdálenost min. 1,6mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 79. | 1ks objektiv 40x/0,75, prac. vzdálenost min. 0,51mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 80. | 1ks objektiv imerzní 100x/1,30, prac. vzdálenost min. 0,2mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  |  | ……… |
| 81. | okuláry - zvětšení 10x, číslo zorného pole 22 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano - ne |  | ……… |
| 82. | okuláry vybavené ohrnovatelnými gumovými očnicemi | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano - ne |  | ……… |
| 83. | příslušenství pro imunofluorescenční vyšetření -epifluorescenční osvětlovač s min. 4-četným karuselovým nosičem fluorescenčních filtrů | požadováno | absolutní parametr; četnost je předmětem hodnocení podkritéria e); povaha rostoucí; max. váha: 20 bodů |  | ano - ne |  | ……… |
| 84. | sada filtrů pro excitaci v modré oblasti spektra (FITC LED zdroj osvětlení s excitací v modré oblasti spektra) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano - ne |  | ……… |
| 85. | životnost epifluorescenčního osvětlovače min. 25 000 hodin | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano – ne …..hod. |  | ……… |
| 86. | 1ks přívodní kabel | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano - ne |  | ……… |
| 87. | 1ks obal na mikroskop | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr |  | ano - ne |  | ……… |
| SYSTÉM PRO DIGITÁLNÍ ZÁZNAM A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | 1ks digitální kamera s CMOS čipem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 89. | rozlišení kamery min. 5 MPix | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……MPix |  | ……… |  |
| 90. | 1ks adaptér pro napájení ze sítě nebo z PC | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 91. | 1ks adaptér pro připojení kameryk tubusu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 92. | Software pro ovládání kamery a analýzu obrazu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 92a) | řízení všech funkcí kamery pomocí PC vč. živého obrazu na obrazovce PC při zaostřování | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 92b) | automatický přenos snímků do PC, úprava a archivace digitálního obrazu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 92c) | měření v obraze a vkládání kalibrovaného měřítka | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 92d) | měření rozměrů objektů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 92e) | úpravy snímků, vyznačování detailů, vkládání textových popisků do snímku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 93f) | rozšíření o publikační modul pro tvorbu koláží s definovaným rozlišením | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 92g) | tisk s automatickou změnou velikosti měřítka při vkládání a ořezu snímků | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 92h) | ukládání obrazových dat min ve formátech JPEG, BMP, TIFF, PNG, videosekvence min. ve formátu MP4 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 93. | 1ks řídící PC-notebook | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 93a) | notebook vhodný pro provozování výše popsaného softwaru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 93b) | počet jader procesoru min. 4 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne počet….. |  | ……… |  |
| 93c) | frekvence procesoru min. 1,5 GHz | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne …..GHz |  | ……… |  |
| 93d) | průměrná CPU známka min. 7000, dle testu na https://www.cpubenchmark.net/ | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne …….. |  | ……… |  |
| 93e) | úhlopříčka min. 15,6“ | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne …….“ |  | ……… |  |
| 93f) | min. 4x USB, min. 2.0 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 93h) | WiFi 802.11ac, RJ-45 (LAN) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 93i) | MS Windows 10 Pro CZ | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |
| 94. | 1ks externí barevná tiskárna | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne |  | ……… |  |

1.7	OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží:

- popis, případně i fotografie nabízeného zboží

- produktový list s technickou specifikací nabízeného zboží

- návod k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

- osvědčení dodavatele event. jiné osoby prokazující způsobilost provádět komplexní záruční zabezpečení a osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků

Podrobnosti k předložení viz č. 11.1. zadávací dokumentace.

__________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení