- Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Boxy mrazící 2018 |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2018-031588 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 21/18/VZ |

  - Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů – 4 ks mrazících boxů pro využití na oddělení klinických laboratoří a transfúzní služby zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.

  - Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

  - Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

  - Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-	s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

1.5	Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanovena min./max. hodnota nebo min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

1.6	Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | Kde uvedeno v nabídce (např. strana nabídky) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKŘÍŇOVÉ MRAZÍCÍ BOXY |  |  |  |  |  |
| 1. | 4ks skříňové mrazicí boxy do expedice a výroby, určené pro skladování klinické plazmy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 2. | nové, nepoužité přístroje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 3. | objem min. 500 l, možnost zaplnění plazmou v celém obsahu vnitřku mrazícího zařízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne.. ………..litrů | ……… |
| 4. | vnitřní povrch odpovídající požadavkům Pokynu VYR-32 v aktuální verzi | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 5. | schopnost udržovat teplotu stabilizovaného čidla za plného i minimálního obsazení na - 26 °C a nižší, a to i po dobu nezbytně nutného otevření dveří pro běžnou manipulaci s plazmou (max. 5 min) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne teplota…°C | ……… |
| 6. | nastavení teploty do -40°C a více | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne teplota…..°C | ……… |
| 7. | homogenita a stabilita teploty v zařízení pro nastavenou teplotu (doložit validací) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 8. | součástí dodávky - vnitřní koše pro uložení plazem, vnitřní šířka košíku v nejužším místě min. 14 cm; alternativou košů mohou být i zásuvky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne šířka v nejužším místě…..cm | ……… |
| 9. | zobrazení aktuální teploty na displeji s přesností na stupně | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 10. | interní akustický alarm s nastavením "alarmové teploty" | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 11. | vložení čidla pro připojení k centrální jednotce ke sledování teploty (externí alarm) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 12. | součástí dodávky je zpracování a předložení teplotní mapy min. v 5-ti bodech | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……..bodů | ……… |
| 13. | součástí dodávky je validace a kalibrace (kontrola elektrických, mechanických parametrů, kontrola regulace a homogenity teploty) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 14. | schválená distribuce zdravotnického prostředku v ČR | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |
| 15. | označení CE | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ……… |

1.7	OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- popisy, případně i fotografie nabízeného zboží,

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží,

- návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Podrobnosti k předložení viz č. 11.1. zadávací dokumentace.

___________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

V souladu s ust. § 90 odst. 3 zákona zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast