TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Zvýšení kvality návazné péče – Pacientská lůžka

Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku: 	4 500 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Poř. číslo | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| OBECNÉ POŽADAVKY |  |  |  |
| 1 | Elektricky polohovatelné lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52 (nebo rovnocenné řešení) - 100 kusů |  |  |
| 2 | Ložná plocha z odnímatelných plastových dílů |  |  |
| 3 | Elektrické polohování minimálně zádového a stehenního dílu |  |  |
| 4 | Funkce mechanického rychlospuštění zádového dílu |  |  |
| 5 | Odnímatelná celoplastová čela lůžka, možnost výběru barvy z více variant |  |  |
| 6 | Bezpečná pracovní zátěž lůžka - minimálně 250 kg |  |  |
| 7 | Funkce elektrického polohování kardiackého křesla |  |  |
| 8 | Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |
| 9 | Ruční pacientský ovladač s možností uzamykání funkcí, podsvícený |  |  |
| 10 | Kolečka lůžka bržděná centrálně, aretace směru |  |  |
| 11 | Zvukový alarm nezabrzděného lůžka |  |  |
| 12 | Funkční nárazová kolečka v rozích lůžka |  |  |
| 13 | Postranice lůžka: - sklopné postranice s pojistkou proti nežádoucímu spuštění (sklopená postranice nesmí omezovat pacienta při vstávání ani překážet při sezení na okraji lůžka) - dělené postranice (v případě, že jednodílné postranice sahají pouze do 2/3 lůžka, požaduje se možnost montáže jednoduché přídavné zábrany zamezující pacientovi v nežádoucím opuštění lůžka) - plastové |  |  |
| ROZMĚRY, POLOHOVÁNÍ |  |  |  |
| 14 | Rozměry ložné plochy – minimálně 90 x 200 cm |  |  |
| 15 | Šířka lůžka včetně postranic - maximálně 100 cm |  |  |
| 16 | Prodloužení lůžka - minimálně o 15 cm |  |  |
| 17 | Rozsah pro nastavení výšky ložné plochy min. 40 – 75 cm |  |  |
| 18 | Průměr koleček - minimálně 15 cm |  |  |
| 19 | Elektrické polohování TR/ATR – min. rozsah 15° |  |  |
| 20 | Autoregrese – posun zádového dílu - minimálně 10 cm |  |  |
| 21 | Autoregrese – posun stehenního dílu - minimálně 6 cm |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |
| 22 | Záložní baterie – 100 kusů |  |  |
| 23 | Napřimovací hrazda s rukojetí – 100 kusů |  |  |
| 24 | Integrovaný infuzní stojan – 100 kusů |  |  |
| 25 | Držák močových sáčků – 100 kusů |  |  |
| 26 | Pasivní antidekubitní matrace – 100 kusů: - oboustranná matrace, vyrobená ze studené polyuretanové pěny (na jedné straně min. hustota 50 kg/m3) - výška matrace min. 14 cm - max. 16 cm - nosnost min. 200 kg - profilované jádro musí být příčně prořezané pro dobré rozložení hmotnosti pacienta - matrace určená pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů - součástí matrace musí být voděodolný potah opatřený minimálně ze tří stran zipem krytým chlopní |  |  |
| 27 | Noční stolek – 100 kusů: - kovový noční stolek na kolečkách - s uzamykatelným úložným prostorem, zásuvkou a výškově nastavitelnou naklápěcí jídelní deskou s bezpečnou aretací (nastavení výšky pomocí posilovacích pružin s automatickou aretací) - možnost výběru barevné varianty stolku |  |  |

V rámci hodnotícího kritéria „Celkové předpokládané náklady“ jsou posuzovány hodnoty celkové pořizovací ceny za předmět plnění bez DPH, nabízená cena za roční bezpečnostně technickou kontrolu bez DPH a nabízená doba záruky.

Celkové předpokládané náklady se zjistí výpočtem podle vzorce:

CPN = NC + (120 – ZZJ)/12 x PBTK

Kde:

NC = nabídková cena za předmět plnění bez DPH (za 100 lůžek včetně příslušenství, stolků a matrací)

ZZJ = nabízená záruka v měsících

PBTK = cena roční bezpečnostně technické kontroly bez DPH (za 100 lůžek)