Předmět plnění bude splňovat následující požadavky vymezené jak slovně, tak v následně uvedené tabulce Technické parametry.

Předmět plnění je určen k použití při poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět plnění bude zajišťovat splnění podmínek obecně závazných právních předpisů, zejména zákona o zdravotních službách a předpisů vydaných k jeho provedení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- Nástroj pro administraci a správu zdravotnické obrazové dokumentace

Pro správu zdravotnické obrazové dokumentace je požadován webový portál, který zajistí řízený a logovaný přístup uživatelů pouze k obrazovým datům, na která mají oprávnění. Webový portál bude možné spustit nezávisle na specializovaných pracovních stanicích pouze z prostředí běžného internetového prohlížeče. Portál bude bez omezení počtu uživatelů (multilicence).

- Centrální DICOM prohlížeč

Zadavatel požaduje dodávku multimodalitního centrálního prohlížeče určeného pro diagnostické i klinické použití s architekturou server-klient.

- Modul pro opravy demografických dat a konektor IS

Vzhledem k narůstajícímu počtu generovaných obrazových dat požaduje Zadavatel modernizaci a doplnění jádra PACS tak, aby byla zefektivněna práce s obrazovou dokumentací a zajištěna komunikace s NIS pomocí mezinárodních standardů.

- Počty SW licencí

Zadavatel požaduje kompletní dodávku potřebných licencí, které zaručují odstranění veškerých případných limitů na funkcionality centrálního prohlížeče.

Nabízení řešení nesmí pro svůj provoz vyžadovat přítomnost bezpečnostních předmětů souvisejících s licenční ochranou dodávaného aplikačního software na straně serveru ani na straně klienta (např. použití hardwarových licenčních tokenů, aj.).

- Podpora nabízeného řešení a servisní zajištění

  - Záruka

Na dodané řešení musí být poskytnuta záruční doba v délce 36 měsíců na oblast software (SW).

  - Servisní zajištění

Na dodané řešení musí být zajištěna servisní podpora v minimálním rozsahu tak, jak je uvedeno níže v tabulce.

- Další požadavky

  - Obecné požadavky

Viz. tabulka Technické parametry

  - Implementační služby

Předmětem zakázky jsou i veškeré služby související s dodávkou – doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, konfigurace a zprovoznění komunikace, nastavení datových toků vč. konfigurace funkcí pre-fetch, zaškolení obsluhy a správy systému, testování, bezplatné preventivní prohlídky v rámci poskytování servisních služeb. Veškeré školení bude probíhat v prostorách zadavatele a v českém jazyce.

Součástí nabídkové ceny musí být i veškeré práce či činnosti, které v této zadávací dokumentaci nejsou explicitně uvedeny, ale které musí účastník s ohledem na jím nabízený předmět veřejné zakázky a jeho řádnou a úplnou realizaci provést k dosažení zadavatelem požadovaného cílového stavu.

Z důvodu ochrany investic chce Zadavatel předejít vícenákladům při napojení nabízeného systému na stávající informační systémy (IS). Zadavatel preferuje komunikaci pomocí mezinárodních standardů (DICOM, IHE, HL7, atd.), avšak nemůže předjímat, jakou účastník nabídne technologii. Proto je nutné zajistit konkrétní podmínky integrace nabízeného systému v závislosti na technologii přímo s dodavatelem stávajících IS. V případě, že účastník nabídne řešení, jehož součástí bude náhrada jakékoliv části stávajícího řešení, účastník předloží subdodavatelskou smlouvu se servisní organizací stávajícího řešení, která bude zajišťovat potřebnou součinnost při přechodu na nové řešení.

Zadavatel nepřipouští žádné další náklady.

U všech dodávek bude požadováno dodání originálních a nových prvků, licencovaných na Zadavatele a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce.

| Technické parametry | Účastník uvede ANO, pokud jím nabízený předmět parametr splňuje / NE, pokud nesplňuje; v případě číselných parametrů účastník uvede hodnoty parametrů nabízeného předmětu plnění. |
| --- | --- |
| Nástroj pro administraci a správu zdravotnické obrazové dokumentace |  |
| multilicence pro neomezený počet uživatelů, |  |
| seznam vyšetření uložených v PACS, vč. možnosti zobrazení detailu vyšetření, zobrazení vlastního vyšetření ve webovém diagnostickém a klinickém DICOM prohlížeči a využití dále definovaných funkcí z detailu vyšetření, vyhledávání musí být možné min. podle následujících parametrů: |  |
| jméno pacienta, ID pacienta, číslo žádanky, typ modality, datum narození, od/do data vytvoření vyšetření. |  |
| import DICOM dat s výběrem DICOM archivu, do kterého se importují data, |  |
| import ne-DICOM dat (min. JPG, PDF) s výběrem DICOM archivu, do kterého se importují data, |  |
| při importu ne-DICOM dat vazba na centrální registr pacientů v NIS, ze kterého budou přebírány údaje o pacientovi, nebo možnost vazby na worklist a vytvoření importu na základě tohoto worklistu, |  |
| pořizování obrazové dokumentace pomocí fotoaparátu – funkce pro potřeby pořizování obrazové dokumentace s přímým ukládáním dat do PACS, |  |
| export vyšetření |  |
| formát JPG – v komprimované či nekomprimované podobě na úrovni snímek, série, studie |  |
| formát MP4 – v komprimované či nekomprimované podobě s možností nastavení FPS na úrovni snímek, série, studie |  |
| formát DICOM – na úrovni snímek, série, studie |  |
| vypalování dat na CD/DVD vč. prohlížeče (vzhledem k zabezpečení webových prohlížečů lze pro tuto funkci využít instalace doplňkového modulu nebo s využitím samostatného SW), |  |
| oprava demografických dat pacientů (min. jméno pacienta, ID pacienta, číslo žádanky, datum narození, pohlaví, datum vytvoření vyšetření, čas vytvoření vyšetření), |  |
| rozdělování, přeskupení a slučování vyšetření – přesun vybraných sérií mezi různými vyšetřeními, rozdělení vyšetření a přenesení vybraných sérií do nového vyšetření. |  |
| přesun dat mezi různými (připojenými) DICOM uzly – možnost přesunu nebo kopírování vyšetření nebo pouze jednotlivých sérií mezi připojenými DICOM uzly – tato funkce slouží např. pro přesun dat z odděleného obrazového archivu do centrálního PACS, |  |
| vkládání komentářů k jednotlivým vyšetřením vč. údajů o času vytvoření komentáře a jeho autorovi, |  |
| možnost vytváření žádanek na provedení vyšetření v rámci nemocnice i mimo ni, v případě interní potřeby možnost vazby na modality worklist, Součástí žádanky musí být možné vyplnit min. následující údaje: jméno a příjmení pacienta, ID pacienta, datum narození, pohlaví, kód zdravotní pojišťovny, datum žádosti, odbornost, urgentnost a typ požadovaného vyšetření. |  |
| možnost výběru vyšetření pro zachování ve vybraném připojeném DICOM archivu, který má nastavené automatické odmazávání (např. uchování dat v odděleném obrazovém archivu), |  |
| možnost odesílání dat přes ePACS, ReDiMed vč. výběru sítě, přes kterou se data posílají a možností rychlého hledání v seznamu příjemců, |  |
| zobrazení statistik zaplnění úložiště provozovaného systému (roční/měsíční přehled uložených dat v TB), |  |
| zobrazení statistik počtu vyšetření za vybrané období dle konkrétní modality, |  |
| možnost centrální správy přístupových práv uživatelů (dle rolí) a vytváření uživatelských skupin pro přístup k jednotlivým funkcím uvedeným výše, |  |
| možnost autentizace uživatelů při spouštění prostřednictvím Active Directory / LDAP a řízení oprávnění na úrovni role a pracoviště uživatele, |  |
| logování veškerých činností uživatelů vč. možnosti prohlížení logů a jejich filtrace (uživatel, datum apod.), a možnost exportu logů, |  |
| technologie, která nevyžaduje instalaci doplňkových modulů do webového prohlížeče (například HTML5), |  |
| responsivní vzhled pro použití na jakémkoliv koncovém zařízení (tablet, chytrý telefon, stanice, atd.), |  |
| součástí tohoto nástroje bude i integrace odděleného PACS archivu pro práci s daty z externích zdrojů (USB, CD/DVD, ePACS, ReDiMed). Ke snímkům v odděleném archivu se bude přistupovat prostřednictvím webového portálu, ale také prostřednictvím diagnostické i klinické verze webového prohlížeče, |  |
| všechny požadované funkce, které jsou součástí portálu budou dostupné pro všechny připojené DICOM archivy, |  |
| integrovaný webový diagnostický i klinický DICOM prohlížeč s funkcionalitou uvedenou v předchozím bodě technické specifikace. Na základě role uživatele musí systém umožňovat spuštění diagnostické nebo klinické verze webového DICOM prohlížeče, který je součástí dodávky. |  |
| Centrální DICOM prohlížeč |  |
| Obecné vlastnosti centrálního DICOM prohlížeče |  |
| napojení na PACS a zobrazení DICOM dat ze systému PACS, |  |
| architektura server-klient, |  |
| jednotné uživatelské prostředí diagnostické i klinické verze |  |
| provoz klientské části nezávisle na operačním systému pracovní stanice pouze v prostředí standardního webového prohlížeče/browseru bez nutnosti instalace dalšího SW (aplikací, modulů, appletů či knihoven), tedy bez použití např. ORACLE Java, Microsoft .NET FrameWork, Adobe Flash apod., |  |
| ověřená kompatibilita s nejrozšířenějšími webovými prohlížeči/browsery – minimálně s MS Internet Explorer (v. 11 a vyšší), Mozilla Firefox, Chrome, Apple Safari, a to na 32bit i 64bit platformě, |  |
| podpora zobrazení na různých koncových zařízeních – PC, notebook, tablet, smart phone apod., |  |
| serverová část SW musí být nativní 64-bitovou aplikací (tj. aplikace nelze provozovat na 32-bitovou nebo starší platformě), klientskou část musí být možné provozovat na 32-bit. i 64-bit. platformě, |  |
| kompatibilita se standardem DICOM verze 3.0, |  |
| podpora DICOM služeb: Query/Retrieve, Store, |  |
| podpora připojení neomezeného počtu různých zdrojů obrazových dat (např. možnost přímého odesílání obrazových dat z modalit do centrálního prohlížeče, napojení libovolného počtu DICOM archivů různých výrobců), |  |
| možnost zabezpečeného přístupu přes síť Internet odkudkoliv i mimo areál nemocnice (podpora HTTPS certifikátu), |  |
| centrální prohlížeč musí umožňovat centrální správu uživatelských účtů a nastavení jednotlivých uživatelských profilů nebo skupin, |  |
| centrální prohlížeč musí umožňovat autentizaci uživatelů při spouštění prostřednictvím Active Directory a LDAP a řízení oprávnění na úrovni role a pracoviště uživatele, |  |
| napojení na stávající NIS minimálně v rozsahu: |  |
| spuštění prohlížeče z prostředí NIS pomocí šifrovaného URL odkazu s parametrem Accession Number, případně podle dalších parametrů (např. ID pacienta), tak aby zobrazil vyšetření příslušející k dané žádance, |  |
| zobrazení textového popisu vyšetření v prostředí prohlížeče (vždy je načítán aktuální textový popis z NIS a tento textový popis se neukládá do PACS), komunikaci, formát přenášených dat a další služby je povinen zajistit dodavatel v rámci zajištění součinnosti dodavatele NIS, |  |
| systém musí umožňovat zpětné dohledání přístupu konkrétního uživatele k dané obrazové dokumentaci nebo pacientským datům po celou dobu životního cyklu řešení, tato funkcionalita musí být zákaznicky dostupná prostřednictvím přehledného nastavení (např. přes HTML formulář), |  |
| podpora ovládání pomocí dotykových displejů včetně podpory multidotykových gest |  |
| podpora uživatelsky editovatelných klávesových zkratek, tlačítek myši, |  |
| podpora automatického znovunačtení seznamu nalezených vyšetření |  |
| funkce pro zobrazení všech vyšetření pacienta, ze všech připojených zdrojů dat, na časové ose, možnost filtrace zobrazovaných vyšetření na časové ose min. v rozsahu: volba řazení od nejstaršího/nejmladšího vyšetření, filtrace typu modality, stáří vyšetření, klíčová slova, |  |
| podpora zobrazení DICOM SR (Structured Report), |  |
| podpora zobrazení medicínských zpráv v jiných formátech (např. *.pdf) přímo v prostředí prohlížeče bez spouštění SW třetích stran, |  |
| podpora zobrazení MPEG-4 přímo v prostředí prohlížeče bez spouštění SW třetích stran, |  |
| možnost rychlé volby pro zobrazení/skrytí DICOM atributů (volby pro skrytí údajů o pacientovi /vyšetření, orientace snímku, anotace, referenční čáry, apod.), |  |
| možnost rozdělení obrazovky horizontálně i vertikálně pro zobrazení více snímků na jednom monitoru v rámci jednoho vyšetření a pro porovnání vícero vyšetření, |  |
| možnost automatické nebo ruční synchronizace pro zobrazení dvou a více sérií, |  |
| možnost integrace do nástroje pro administraci a správu obrazové dokumentace |  |
| Požadovaná funkcionalita diagnostické verze centrálního DICOM prohlížeče |  |
| základní měření: densita, pravítko, tříbodový úhel, poměr, kalibrace, |  |
| manipulace s dvourozměrnými, i 3D snímky (nastavení W/L, nastavení LUT, zvětšení, posouvání, lupa, rotace…), |  |
| možnost rozdělení obrazovky, |  |
| video smyčka vč. nastavení rychlosti přehrávání a volby přehrávání (smyčka, tam a zpět), |  |
| možnost vkládání anotací, |  |
| podpora manuální a automatické synchronizace snímků, sérií a vyšetření, |  |
| vytvoření klíčových snímků dle standardu DICOM (Key objects) vč. jejich zobrazení a možnosti uložení jako nové série vyšetření |  |
| možnost porovnání vyšetření různých pacientů, |  |
| MPR, 3D (objemová rekonstrukce, MIP, průměr), 3D kurzor, |  |
| fúze pro neomezené množství modalit (min. ze 3 modalit – PET CT, MR, CT), |  |
| pokročilé měření: elipsa, obrys, kruh, čtverec, obdélník, mnohoúhelník, ROI, Cobbův úhel, zakřivení, zobrazení statistiky v ROI – max, průměr, směrodatná odchylka, gamma korekce |  |
| možnost práce s EKG signály generovanými ve formátu DICOM min. v rozsahu: |  |
| zobrazení 12-svodového záznamu, |  |
| možnost zobrazit pouze vybraný svod/vybrané svody, |  |
| možnost daný signál zvětšovat a posouvat v průběhu signálu, |  |
| možnost porovnávat dva a více různých signálů, |  |
| zobrazení základních informací o signálu, |  |
| měření amplitud a period, |  |
| tisk signálu v odpovídajícím měřítku včetně cejchu, |  |
| závěsné (hanging) protokoly – možnost pokročilé definice hanging protokolů a kombinace pravidel pro zobrazení vyšetření. Musí být možné definovat min. rozložení obrazu (rozdělení obrazovky/obrazovek) dle typu vyšetření, počet diagnostických monitorů a nastavení zobrazení na každém z nich vč. nastavení zobrazení na tabletu či telefonu, automatické porovnání aktuálního a předchozích vyšetření, definice nastavení výchozí hodnot jako je např. WL, zoom, nastavení pozice otevření vyšetření, MPR, 3D rekonstrukce, apod. Všechna tato pravidla musí být možné kombinovat. Uživatelé musí mít také možnost uložit aktuální nastavení prohlížeče při práci s vyšetřením jako hanging protokol. |  |
| centrální prohlížeč musí umožňovat správu rozvržení panelu nástrojů na pracovní ploše prohlížeče |  |
| možnost přednastavení šablon pro různé typy vyšetření. Šablony umožňují přednastavení hodnot window level, případně další parametry, |  |
| centrální prohlížeč musí umožňovat uživatelské nastavení viditelnosti konkrétních DICOM tagů na obrazovce prohlížeče dle typu modality – musí být možné zobrazit libovolný DICOM tag |  |
| indikátor aktuálně otevřené série, |  |
| automatické dočítání otevřených nedokončených / rozpracovaných vyšetření, |  |
| možnost uložení rozpracovaného stavu vyšetření na server pro následné použití (po přihlášení z jiného koncového zařízení, musí být možné zobrazit vyšetření v uloženém rozpracovaném stavu včetně komentářů, měření, rozložené obrazu, W/L apod.), |  |
| integrovaná, zabezpečená online vzdálená konzultace více uživatelů s následujícími vlastnostmi: |  |
| sdílení pohledu v reálném čase na stejná dynamická obrazová data, |  |
| v rámci konzultace musí být umožněno každému účastníkovi konzultace pracovat individuálně s vyšetřením, aniž by úpravy vyšetření vytvořené uživatelem viděli ostatní účastníci konzultace a zároveň musí mít každý účastník možnost provedené úpravy vyšetření zobrazit ostatním účastníkům konzultace. Sdílení provedených úprav vyšetření musí být provedeno formou přenesení pouze příkazů, aniž by se přenášela vlastní obrazová data (z důvodu rychlosti komunikace a zabránění zatížení sítě přenosem obrazových dat), |  |
| vkládání značek a textových poznámek, |  |
| neomezený počet současně spolupracujících uživatelů nad jedním vyšetřením, |  |
| neomezený počet současně aktivních konzultací, |  |
| podpora přizvání hostů, kteří nemají vytvořený účet pro přístup do systému, k on-line konzultaci (podpora externích spolupracovníků), |  |
| možnost vytvoření a odeslání odkazu na vyšetření vč. možnosti odeslání odkazu na rozpracované vyšetření (např. pro konzultaci vyšetření, apod.), |  |
| podpora pro přehrávání smyček z ultrazvuku, angiografie, laparoskopie apod., možnost nastavení rychlosti a rozsahu přehrávání, |  |
| tvorba složek a pracovních seznamů |  |
| export vyšetření/snímků ve formátu DICOM, MP4, JPG, PNG s možností anonymizace dat pro publikační a prezentační účely, |  |
| pro zpracování 3D rekonstrukcí možnost využití výkonu grafických karet v diagnostických stanicích a na serveru pro sdílení jejich výkonu pro více koncových zařízení – možnost definice priorit využití graf. karet na základě IP adres, apod. |  |
| Požadovaná funkcionalita klinické verze centrálního DICOM prohlížeče |  |
| základní měření: densita (bod, elipsa, obdélník), pravítko, tříbodový úhel, Cobbův úhel manipulace s dvourozměrnými snímky (W/L, zoom, lupa, posouvání, rotace, inverze atd.), |  |
| video smyčka, |  |
| podpora manuální a automatické synchronizace snímků, sérií a vyšetření, |  |
| přístup pro externí lékaře, kteří žádali o vyšetření a zajištění přístupu prostřednictvím prohlížeče pouze na ta data, o která požádali (na základě IČP). |  |
| Modul pro opravy demografických dat a konektor IS |  |
| podpora komunikace s NIS pomocí web services, |  |
| komunikace s NIS přes mezinárodní standard HL7, |  |
| příjem nebo načtení textových popisů vyšetření uložených v NIS a jejich zobrazení v DICOM prohlížečích, |  |
| otevření DICOM prohlížeče a zobrazení konkrétních snímků z prostředí NIS voláním dotazu dle definovaných parametrů (např. Accession Number, ID pacienta), |  |
| příjem podkladů pro sestavení MWL (pracovní seznam modality) a jejich distribuce modalitám na základě žádanky vystavené v NIS, |  |
| možnost automatické opravy dat uložených v centrálním PACS na základě informace předané z NIS - rozšíření funkcionality stávajícího PACS o modul zajišťující automatickou změnu/opravu demografických dat pacientů uložených v PACS na základě změny dat provedených v NIS, |  |
| informace o stavu zpracování studie (MPPS) a předání informace do NIS, |  |
| vazba na centrální registr pacientů v NIS pro využití této funkce při importu dat či provádění oprav v prostředí nástroje pro administraci a správu zdravotnické obrazové dokumentace, který je předmětem veřejné zakázky. |  |
| Počty SW licencí |  |
| 5x licence (pro současně pracující uživatele) webového diagnostického DICOM prohlížeče, |  |
| neomezená multilicence webového klinického DICOM prohlížeče, |  |
| neomezená multilicence nástroje pro správu obrazové dokumentace, |  |
| Podpora nabízeného řešení a servisní zajištění |  |
| Záruka |  |
| Na dodané řešení musí být poskytnuta záruční doba v délce min. 36 měsíců na oblast software (SW). |  |
| Servisní zajištění |  |
| hotline v režimu 24x7x365 v českém jazyce, |  |
| služba helpdesk min. v pracovních dnech od 8:00 do 16:00, |  |
| helpdesk musí být v českém jazyce, |  |
| doba odezvy max. 1 hod. od diagnostiky či od nahlášení na HelpDesk, |  |
| servisní zásah v místě do 24 hodin (např. nefunkční jádro PACS), |  |
| update veškerého SW - oprava chyb, garance legislativy, |  |
| upgrade veškerého SW - nárok na nové verze SW včetně nových funkcí, novou verzí se rozumí nejnovější verze vydaná výrobcem. Účastník musí garantovat v rámci servisní podpory nasazení nové verze SW řešení a jeho instalaci v rámci paušální podpory. Každá změna SW musí být před instalací vyzkoušena na samostatném testovacím serveru, |  |
| odstranění závady do 48 hodin od jejího nahlášení, |  |
| sepsání protokolu o odstranění závady. |  |
| Další požadavky |  |
| Obecné požadavky |  |
| uživatelské prostředí musí být moderní, intuitivní a uživatelsky přívětivé, |  |
| všechny části systému musí být integrované a modulárně koncipované, |  |
| administrativní a uživatelská náročnost na obsluhu systému/aplikací a doba reakce systému/aplikací na jednotlivé uživatelské úkony a zpracování dat musí být minimální, |  |
| dodavatel musí zajistit na vlastní náklady úpravu systému/aplikací tak, aby odpovídaly výše uvedeným požadavkům a případným požadavkům zadavatele na snížení administrativní zátěže a uživatelské náročnosti (snadná obsluha, přizpůsobení uživatelského prostředí apod.). V případě, že dodavatel bude pro tyto požadavky potřebovat dodávku jiného SW/HW vybavení, než je součástí požadavků zadavatele, účastník je povinen na své náklady dodat takovéto SW/HW vybavení. |  |
| součástí nabídky, resp. nabídkové ceny bude technický popis realizace a případná dodávka nebo zápůjčka potřebných HW a SW nástrojů (např. migračního kontroléru s obslužným SW nebo dočasného datového úložiště pro případnou migraci dat), |  |
| účastník popíše postup implementace předmětu zakázky vč. návrhu harmonogramu, který bude obsahovat časovou náročnost jednotlivých kroků, |  |
| součástí projektu je i instalace a implementace stávajících SW licencí jádra PACS na nově dodaný HW pořízený v rámci samostatné zakázky a napojení všech stávajících modalit s DICOM výstupem, |  |
| v rámci implementace musí dodavatel zajistit plnohodnotný provoz dodávaného řešení současně s provozem stávajících systémů. To vše bez jakéhokoliv omezení provozu. Účastník do nabídky popíše postup přechodu systémů. Účastník je povinen přizpůsobit realizaci předmětu zakázky podmínkám zadavatele. |  |
| účastník musí v nabídce specifikovat název výrobce, označení nabízeného SW (popř. i HW) a verze SW, |  |
| aktualizace v souladu s legislativou nejpozději ke dni účinnosti legislativní změny po dobu udržitelnosti v rámci servisní podpory, |  |
| veškeré nabízené SW (popř. i HW) prvky musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem PACS (MARIE PACS, dodavatel OR-CZ spol. s.r.o.). Součástí implementace musí být i veškeré potřebné licence a služby dodavatele PACS. |  |
| soubor dodaného aplikačního programového vybavení, tzn. všechny nabízené SW moduly, musí být certifikován jako „Zdravotnický prostředek třídy IIa nebo vyšší“ v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, nařízením EU MDD 93/42/EEC a nařízením vlády č. 54/2015 Sb. |  |
| Implementační služby |  |
| předmětem zakázky jsou i veškeré služby související s dodávkou – doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, konfigurace a zprovoznění komunikace, nastavení datových toků vč. konfigurace funkcí pre-fetch, zaškolení obsluhy a správy systému, testování, bezplatné preventivní prohlídky v rámci poskytování servisních služeb. Veškeré školení bude probíhat v prostorách zadavatele a v českém jazyce. |  |
| součástí nabídkové ceny musí být i veškeré práce a činnosti, které v této zadávací dokumentaci nejsou explicitně uvedeny, ale které musí dodavatel s ohledem na jím nabízený předmět veřejné zakázky a jeho řádnou a úplnou realizaci provést k dosažení zadavatelem požadovaného cílového stavu. |  |
| z důvodu ochrany investic chce Zadavatel předejít vícenákladům při napojení nabízeného systému na stávající informační systémy (IS). Zadavatel preferuje komunikaci pomocí mezinárodních standardů (DICOM, IHE, HL7, atd.), avšak nemůže předjímat, jakou nabídne dodavatel technologii. Proto je nutné zajistit konkrétní podmínky integrace nabízeného systému v závislosti na technologii přímo s dodavatelem stávajících IS. V případě, že účastník nabídne řešení, jehož součástí bude náhrada jakékoliv části stávajícího řešení, účastník předloží subdodavatelskou smlouvu se servisní organizací stávajícího řešení, která bude zajišťovat potřebnou součinnost při přechodu na nové řešení. |  |
| zadavatel nepřipouští žádné další náklady. |  |
| u všech dodávek bude požadováno dodání originálních a nových prvků/zařízení, licencovaných na Zadavatele a podle pravidel výrobce tak, aby bylo možné eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce. |  |