TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Sáňkové mikrotomy

Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku 3 kusů přístrojů:	450 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Specifikace pro 1 ks přístroje:

| Poř. číslo | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky přístroje |  |  |  |
| 1 | Přístroj pro řezání měkkých tkání i tvrdších vzorků zalitých do parafínu |  |  |
| 2 | Řezný pohyb – manuální |  |  |
| 3 | Nastavení nulového referenčního bodu pro vzorek |  |  |
| 4 | Orientace vzorku minimálně ± 8° |  |  |
| 5 | Stabilní a odolné tělo přístroje |  |  |
| 6 | Snadno čistitelný povrch, odolný pro použití dezinfekčních prostředků |  |  |
| 7 | Lehké ovládání ručního posunu držáku nožů |  |  |
| 8 | Jednoduchý a rychlý systém výměny držáku kazet a bločků |  |  |
| Nastavení řezu |  |  |  |
| 9 | Horizontální posuv – minimálně 150 mm |  |  |
| 10 | Vertikální posuv – minimálně 28 mm |  |  |
| 11 | Tloušťka řezu minimálně v rozsahu 1 – 40 µm |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 12 | Antistatická vana na odpadní řezy |  |  |
| 13 | Držák na kazety |  |  |
| 14 | Kryt na žiletku |  |  |