Příloha č. 2 – technická specifikace –

plicní ventilátor pro dětské oddělení – VZ/24/2018

Novorozenecký ventilátor pro nasální CPAP

| Novorozenecký ventilátor pro nasální CPAP Přístroj pro intenzívní péči novorozenců (extrémně nezralých) s konvenčními ventilačními režimy a nasálním CPAP s otevřenou exspirační větví, bez ventilu | Splňuje, Ano/Ne (případně další popis) |
| --- | --- |
| Ventilátor musí kromě klasických tlakově řízených režimů jako CMV (IPPV), A/C (SIPPV) a SIMV, nabízet také ventilační režim PSV. Pro maximální bezpečnost při ventilaci nezralých plic musí též mít možnost nastavit limit dechového objemu a garanci dechového objemu (VG nebo TTV) s automatickou kompenzací pro úniky okolo ET kanyly. |  |
| Plynulé a nezávislé nastavení jak inspiračního, tak exspiračního kontinuálního průtoku |  |
| Monitorování tlaku proximálně u Y-kusu |  |
| Objemová/průtoková/tlaková synchronizace (trigger) |  |
| Dechový objem (Vt) nastavitelný v rozsahu 1 – 500 ml |  |
| Pro novorozence s iRDS vyžadujeme v režimu PSV nastavitelné kritérium ukončení inspirace minimálně 10-50 % průtoku |  |
| Možnost spuštění „manuálního dechu“ v každém režimu včetně nCPAP s nastavitelnou maximální délkou |  |
| nasální CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“. |  |
| automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních a to v rozsahu minimálně do 35 % |  |
| možnost připojení nasálních CPAP aplikátorů s jednou inspirační větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku |  |
| variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách |  |
| Možnost nastavení bi-level druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) s volitelnou možností synchronizace pomocí průtokového trigru |  |
| Možnost rozšíření o průtokový NIV-trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5-ti stupních |  |
| Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta). Funkce smyčka SpO2 musí být spustitelná ve všech ventilačních režimech ventilátoru včetně nCPAPu |  |
| Režim O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s monitorováním Paw |  |
| integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru |  |
| Plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu pro NIV ventilaci s obecně známým označením „nCPAP Infant Flow, Inspire nebo nFlow“ |  |
| Musí být k dispozici široký výběr nasálních kanyl nejméně v 5 velikostech, nasálních masek nejméně v 5 velikostech a fixačních čepiček/čelenek. Uveďte, jaké pacientské rozhraní lze použít s nabízeným ventilátorem. |  |
| Grafické zobrazení ventilace včetně trendů na barevném displeji |  |
| ovládání přístroje pomocí dotykového barevného displeje a SW v českém jazyce |  |
| paměť trendu minimálně na 4 dny |  |
| Alarmy: akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených parametrů |  |
| Automatická kalibrace O2 senzoru při 21 % i 100 % |  |
| Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a také z integrovaného akumulátoru po dobu minimálně 3 hodiny |  |
| Externí napájení 12 nebo 24V. |  |
| Požadován je nový přístroj |  |
| pacientské okruhy a veškeré další příslušenství ventilátoru, které je nezbytné k zahájení ventilace minimálně pro 3 pacienty |  |

Poznámka: Všechny parametry jsou minimální požadované.