TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Plicní ventilátor pro pediatrii

Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku: 	410 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Poř. číslo | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky přístroje |  |  |  |
| 1 | plicní ventilátor vyšší střední třídy pro ventilaci pacientů na intenzivních pracovištích, pro dlouhodobou ventilaci i pro transport dospělých a dětských i novorozených pacientů |  |  |
| 2 | přístroj pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu (umělou plicní ventilaci) |  |  |
| 3 | ventilátor nezávislý na centrálním rozvodu stlačeného vzduchu, s integrovanou, elektricky poháněnou turbínou |  |  |
| 4 | dva vstupy pro O2: HPO – vysokotlaké připojení O2 a LPO – nízkotlaké připojení O2 |  |  |
| 5 | připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (min. O2) |  |  |
| 6 | vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků |  |  |
| 7 | ovládání přístroje z více míst - přes dotykovou obrazovku a otočným knoflíkem |  |  |
| 8 | funkce standby |  |  |
| 9 | aktivní tepelný zvlhčovač umožňující plynulé nastavení výstupní teploty z komory a plynulé nastavení gradientu zvlhčení |  |  |
| 10 | procedury: min. podání 100 % O2, odsávání |  |  |
| 11 | ovládání: jednoduché a jednoznačné, přehledné, ovládání a komunikace v ČJ |  |  |
| 12 | napájení: standardní síťové napájení 230 V/50 Hz + bateriový provoz na min. 4 hod provozu |  |  |
| 13 | hmotnost: max. 5 kg včetně baterie |  |  |
| 14 | možnost rozšíření o měření volumetrické kapnometrie s monitorací eliminace CO2 v jednotlivém dechu i minutové CO2 eliminace, minutové alveolární ventilace, velikosti mrtvého prostoru |  |  |
| 15 | možnost rozšíření o připojení přístroje k informačnímu systému nemocnice (např. LAN, COM…) |  |  |
| 16 | možnost rozšíření o modul SpO2 |  |  |
| Technické parametry |  |  |  |
| 17 | dechový objem: nastavitelný, minimální rozsah 20 - 2000 ml |  |  |
| 18 | koncentrace kyslíku: nastavitelná, minimální rozsah 21 - 100 % |  |  |
| 19 | PEEP: nastavitelný, minimální rozsah 0 - 35 cm H2O |  |  |
| 20 | flow trigger: minimální rozsah 1 - 20 l/min., stavitelný náběh tlaku |  |  |
| 21 | citlivost expiračního triggeru: minimální rozsah 5 – 75 % |  |  |
| 22 | špičkový inspirační průtok: minimálně 250 l/min. |  |  |
| 23 | inspirační čas: minimální rozsah 0,1 – 12 sek. |  |  |
| Monitorace |  |  |  |
| 24 | na ovládací dotykové obrazovce o velikosti min. 8“ |  |  |
| 25 | sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách, sledování min. 3 křivek v čase, min. 2 křivky současně, možnost sledování 3 smyček, možnost grafických trendů až 72 hod zpětně |  |  |
| 26 | objem: jednotlivý a minutový objem |  |  |
| 27 | tlak: PEEP/CPAP, plateau, mean |  |  |
| 28 | čas: poměr l:E, inspirační čas, expirační čas, dechová frekvence |  |  |
| 29 | grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky |  |  |
| 30 | monitorace plicní mechaniky – minimálně poddajnost, rezistence, automatické měření AutoPEEP, P0.1, RSB |  |  |
| 31 | akustické a optické alarmy chybových stavů - min. alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnea interval minimálně 15 – 60 s., koncentrace O2, vadná čidla |  |  |
| Ventilační režimy |  |  |  |
| 32 | CMV, SIMV, PCV, P-SIMV |  |  |
| 33 | ventilační režimy s garantovaným objemem |  |  |
| 34 | NIV neinvazivní ventilace |  |  |
| 35 | ventilace na dvou tlakových hladinách (Bi-level, apod…) |  |  |
| 36 | automatický ventilační režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 37 | pojízdný podvozek – 1 kus |  |  |
| 38 | držák pacientských okruhů – 1 kus |  |  |
| 39 | pacientský okruh jednorázový, pro děti, dvoucestný – 5 ks |  |  |
| 40 | pacientský okruh jednorázový, pro dospělé, dvoucestný – 5 ks |  |  |
| 41 | pacientský okruh k aktivnímu zvlhčovači s vyhřívaným inspiriem i exspiriem, jednorázový, pro děti/dospělé – 1 kus |  |  |
| 42 | pacientský okruh k aktivnímu zvlhčovači s vyhřívaným inspiriem i exspiriem, jednorázový, pro novorozence – 1 kus |  |  |
|  | tlaková hadice pro přívod medicinálních plynů (min. O2) – 1 kus |  |  |

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.