TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –

Magnetická rezonance

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	31 454 545,50 Kč bez DPH

38 060 000,00 Kč vč. DPH

Popis přístroje

Vyšetření pomocí magnetické rezonance (MR) patří mezi moderní zobrazovací metody. Vyniká především vynikajícím kontrastním rozlišením jednotlivých tkání, tj. schopností odlišit od sebe i tkáně s velmi obdobnou strukturou. V praxi to znamená nejen například vynikající odlišení bílé a šedé hmoty mozkové, ale (a to je důležitější) rozlišení normální tkáně od tkáně postižené chorobným procesem. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami.

Účel:

Morfologická MR vyšetření v oblastech hlavy, krku, hrudi včetně prsou, břicha, pánve a končetin. Celotělová vyšetření. Perfuzní diagnostika a difúzně vážené zobrazování. SWI zobrazování. Cévní vyšetření všech oblastí těla. Spektroskopická vyšetření. Kompletní kardiologická vyšetření.

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit dle pravdivých skutečností (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Základní charakteristika |  |  |
| 1.1 | Supravodivý aktivně stíněný magnet s indukcí pole 1,5 Tesla |  |  |
| 1.2 | Bezodparový systém, bez nutnosti doplňování chladiva |  |  |
| 1.3 | Průměr otvoru pro tělo pacienta ≥ 70 cm |  |  |
| 1.4 | Vyšetřovací FOV v objemu min. 50x50x45 cm v osách (x,y,z) |  |  |
| 1.5 | Garantovaná homogenita pole v požadovaném FOV ≤ 4ppm VRMS |  |  |
| 1.6 | Aktivní kompenzace nehomogenity vnesené pacientem |  |  |
| 1.7 | Aktivní shim na pacienta, automatický algoritmus výpočtu pro zvolený 3D objem |  |  |
| 1.8 | Systém ventilace a osvětlení místa pacienta v gantry včetně obousměrné slovní komunikace s pacientem během vyšetření, zrcátko (pro výhled při poloze v leže), bezpečnostní pacientské tlačítko, sluchátka pro pacienta (ochrana sluchu/audio) |  |  |
| 1.9 | Hradlování podle EKG, dechu a pulzu včetně potřebného příslušenství pro plnou funkčnost |  |  |
| 1.10 | Možnost současné akvizice a rekonstrukce dat |  |  |
| 2 | Gradientní systém |  |  |
| 2.1 | Dosažitelná amplituda gradientního systému v každé ose (x,y,z) ≥ 40 mT/m |  |  |
| 2.2 | Rychlost vzrůstu amplitudy v každé ose (x,y,z) ≥ 200 T/m/s |  |  |
| 2.3 | Obou uvedených hodnot musí být dosaženo současně a po 100 % času |  |  |
| 3 | Radiofrekvenční systém |  |  |
| 3.1 | Počet nezávislých RF přijímacích kanálů akvizičního systému ≥ 32 |  |  |
| 3.2 | Maximální dosažitelný výkon RF zesilovače ≥ 15 kW |  |  |
| 4 | Vyšetřovací stůl - dokovací |  |  |
| 4.1 | Vyšetřovací stůl s možností dokování celého stolu pro přípravu pacienta mimo vyšetřovnu |  |  |
| 4.2 | Nosnost stolu při zachování všech motorických pohybů ≥ 220 kg |  |  |
| 4.3 | Vyšetřovací rozsah stolu (podélná osa pacienta) ≥ 200 cm |  |  |
| 4.4 | Minimální výška pacientské desky stolu od podlahy ≤ 76 cm |  |  |
| 4.5 | Součástí bude sada matrací stolu, podpěry (hlavy, nohou, kolen), klíny a upínací řemínky pro komfort pacienta a jeho polohování |  |  |
| 5 | Cívky |  |  |
| 5.1 | Sada cívek pro celotělové vyšetření (bez nutnosti změny polohy pacienta či cívek) umožňující zobrazení celého těla v kvalitě lokální cívky, součet rozměrů (kraniokaudálních) použitých cívek musí být ≥ 200 cm Sada se musí skládat minimálně z: |  |  |
|  | - dedikovaná hlavokrční (neurovaskulární) cívka pro současné i samostatné zobrazení hlavy a krku, počet nezávislých kanálů ≥ 20 |  |  |
|  | - dedikovaná/é torzo (anterior) cívka/y pokrývající nejméně 54 cm v „z“ směru samostatně nebo kombinací více cívek, počet nezávislých kanálů každé cívky ≥ 16 |  |  |
|  | - dedikovaná periferní cévní cívka pro vyšetření dolních končetin, pokrývající nejméně 85 cm v „z“ směru, počet nezávislých kanálů ≥ 24 |  |  |
|  | - dedikovaná páteřní (posterior) cívka, integrovaná ve stole, počet nezávislých kanálů ≥ 32 |  |  |
| 5.2 | Povrchové cívky dodané zvlášť mimo celotělový koncept cívek: |  |  |
|  | - rigidní anatomicky tvarované dedikované cívky pro koleno (Tx/Rx), rameno, zápěstí, kotník, počet nezávislých kanálů ≥ 15 |  |  |
| 5.3 | - dedikovaná prsní cívka pro současné zobrazení obou prsů, počet nezávislých kanálů ≥ 8 |  |  |
| 5.4 | - vícekanálové flexibilní cívky pro všeobecné použití – 1x velká a 1x malá, počet nezávislých kanálů každé cívky ≥ 4 |  |  |
| 6 | Druhy vyšetření |  |  |
| 6.1 | MR vyšetření mozku (morfologické, difuzní, perfuzní, traktografie, kvantitativní měření toku, Arterial Spin Labeling – ASL, ADC mapy), výpočet obsahu skalní kosti, orbit a čelistních kloubů |  |  |
| 6.2 | MR vyšetření srdce (morfologické, dynamické, viabilita, perfuze a koronarografie, charakterizace tkáně, EKG a pulsní hradlování, relaxační mapy) |  |  |
| 6.3 | MR vyšetření jednotlivých úseků páteře a míchy i zobrazení celé páteře (automatické skládání jednotlivých úseků) ve vysokém rozlišení včetně MR myelografií |  |  |
| 6.4 | MR vyšetření ortopedická (zobrazování MSK, chrupavek včetně numerického hodnocení, diferenciace kloubní tekutiny) |  |  |
| 6.5 | MR vyšetření prsů včetně dynamického postkontrastního, spektroskopie |  |  |
| 6.6 | Kompletní MR angiografie včetně periferní a celotělové, s použitím kontrastní látky i bez použití kontrastní látky s možností EKG hradlování, dynamická 4D MRA |  |  |
| 6.7 | Morfologické zobrazování orgánů hrudníku a krku |  |  |
| 6.8 | Zobrazování jater, ledvin, gynekologických orgánů, prostaty (včetně spektroskopie), rekta (vyšetření: morfologická, dynamická, onkologická kontrastní) |  |  |
| 6.9 | Zobrazování orgánů trávicí trubice včetně MR cholangiopankreatikografie (2D i 3D) |  |  |
| 6.10 | MR enterografie |  |  |
| 6.11 | MR vyšetření pediatrická |  |  |
| 7 | Sekvence a technologie snímání |  |  |
| 7.1 | Všechny sekvence a technologie snímání k plnohodnotnému provádění výše uvedených vyšetření |  |  |
| 7.2 | Základní standardní sekvence |  |  |
| 7.3 | Paralelní akviziční techniky pro paralelní akvizici ve 2D i 3D |  |  |
| 7.4 | Volumetrické akvizice (izotropní 3D) možné rekonstruovat ve všech rovinách |  |  |
| 7.5 | Technologie pro potlačení pohybových artefaktů hybridním náběrem dat (kombinace radiálního a karteziánského) či obdobným způsobem |  |  |
| 7.6 | Sekvence a technologie pro potlačení artefaktů z metalických implantátů |  |  |
| 7.7 | Technologie pro snížení hluku během akvizice (bez zmenšení gradientního výkonu nebo prodloužení času akvizice) |  |  |
| 7.8 | MR spektroskopie single-voxel i chemical shift imaging ve 2D a 3D (použitelné ve všech částech těla) |  |  |
| 7.9 | MR celotělové difuzně vážené sekvence s maximálním b faktorem nejméně 800 zhotovené beze změny polohy pacienta, možnost společného plánování sekvencí v různých úrovních |  |  |
| 7.10 | Sekvence pro difuzní zobrazení s vysokým rozlišením a potlačením susceptibility |  |  |
| 7.11 | Ultrarychlé sekvence se saturací tuku k vyšetření břicha během jednoho nádechu pacienta |  |  |
| 7.12 | Sekvence se supresí tuku včetně chemical shift (typu DIXON – TSE i GRE) |  |  |
| 7.13 | Sekvence gradientního echa se zesíleným efektem susceptibility (SWI) |  |  |
| 7.14 | Sekvence pro kvantifikaci toku v cévách i likvoru |  |  |
| 7.15 | Numerické vyhodnocování objemu a stavu chrupavek v kloubech |  |  |
| 7.16 | Kardiologické sekvence včetně sekvence MOLLI |  |  |
| 7.17 | Automatické polohování řezů (minimálně pro: srdce, mozek) |  |  |
| 7.18 | Sekvence pro T1, T2, T2* mapping, relaxometrické sekvence |  |  |
| 7.19 | Skládání obrazů z různých poloh stolu do jednoho anatomického celku – celotělové zobrazování |  |  |
| 8 | Akviziční stanice |  |  |
| 8.1 | Stanice s odpovídajícím HW a SW pro komplexní přípravu a řízení akvizice, zpracování dat a prohlížení obrazové dokumentace včetně barevného min. 19“ LCD monitoru |  |  |
| 8.2 | Vyšetřovací protokoly s anatomicky naváděnými a automatizovanými pracovními procesy pro standardní klinické situace v oblasti mozku a srdce |  |  |
| 8.3 | Možnost práce s více pacienty najednou (v průběhu akvizice dat jednoho pacienta je možné pracovat s daty jiného pacienta) |  |  |
| 8.4 | SW pro tvorbu MPR, MIP rekonstrukcí |  |  |
| 8.5 | SW pro spektroskopii |  |  |
| 8.6 | SW pro časování vstřiku kontrastní látky — včetně rekonstrukce real time pro sledování průtoku kontrastní látky |  |  |
| 8.7 | Komunikace formou protokolu DICOM v rozsahu min.: Modality Worklist, Send/Receive, Storage, Q/R, Media |  |  |
| 8.8 | Archivace na CD/DVD |  |  |
| 8.9 | Možnost exportu dat, včetně anonymizovaného exportu na lokální flash medium |  |  |
| 8.10 | Možnost opakování studie při zachování parametrů předchozího vyšetření téhož pacienta |  |  |
| 9 | Vyhodnocovací stanice |  |  |
| 9.1 | Stanice s odpovídajícím HW i SW vybavením pro efektivní zpracování a vyhodnocení výše uvedeného požadovaného spektra vyšetření a sekvencí včetně dvojice min. 21“ LCD monitorů |  |  |
| 9.2 | DICOM kompatibilita a možnost základní práce s objekty jiných modalit |  |  |
| 9.3 | Archivace na CD/DVD |  |  |
| 9.4 | Možnost exportu dat, včetně anonymizovaného exportu na lokální flash medium |  |  |
| 10 | NIS stanice |  |  |
| 10.1 | Pracovní stanice s vhodným HW i SW vybavením pro práci s NISem a PACSem zadavatele, možnost doinstalování MS Office, PDF Reader, NIS a PACS zadavatele (požadavkem je OS Windows 7 Pro, 64 bit, obrazovka min. 19“) |  |  |
| 11 | Další vybavení |  |  |
| 11.1 | Odpovídající RF stínící kabina zajišťující komplexní odstínění vysokofrekvenčních kmitů včetně odpovídajícího vnitřního vybavení (pozorovací okno, dveře, podlahová krytina, stěny, podhledy, LED osvětlení, kotevní prvky, rámy, kabelové kanály, terminál medicinálních plynů, el. a datové zásuvky, nouzové odtahové potrubí pro tzv. Quench) Rozměry RF stínící kabiny: 7490 x 4675 x 2800 mm (DxŠxV) |  |  |
| 11.2 | Odpovídající pracovní stůl a 2x křeslo do ovladovny |  |  |
| 11.3 | Systém polic pro umístění přijímacích cívek ve vyšetřovně |  |  |
| 11.4 | Systém chlazení v provedení s nejméně dvěma nezávislými kompresorovými okruhy a dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroje, s možností nouzového provozu na vodu z vodovodního řadu, chlazení technické místnosti |  |  |
| 11.6 | Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu s monitoringem stavu bezpečnostních tlačítek a automatickou obnovou napájení po výpadku |  |  |
| 11.7 | Vzdálený monitoring parametrů systému |  |  |
| 11.8 | Zapojení zařízení – instalační a testovací práce na zařízení vč. zapojení celého zařízení do PACS a NIS systému nemocnice v rámci plné funkcionality |  |  |
| 11.9 | MR kompatibilní dvoupístkový mobilní injektor kontrastní látky s možností přímého napojení na napájecí síť |  |  |
| 11.10 | MR kompatibilní mobilní anesteziologický přístroj včetně monitoringu anesteziologických plynů, specifikace níže |  |  |
| 11.11 | MR kompatibilní ventilátor transportní s odpovídajícím stojanem/stolkem, specifikace níže |  |  |
| 11.12 | MR kompatibilní monitorovací systém vitálních funkcí s odpovídajícím stojanem/stolkem, specifikace níže |  |  |
| 11.13 | MR kompatibilní stanice pro infuzní přístroje s min. 2 lineárními dávkovači, specifikace níže |  |  |

Zvlášť bodované parametry – v rámci hodnotícího kritéria „Technická úroveň“

| Bodované vlastnosti | Váha kritéria | Konkrétní hodnota nabízeného řešení |
| --- | --- | --- |
| Maximální součin současně dosažitelné amplitudy a slew rate gradientního systému (gradient performance) pro každou z os (x,y,z) | 25 |  |
| Počet nezávislých cívkových elementů, plně umístitelných a použitelných ve FOV s garantovanou homogenitou (údaj pro vyšetření s maximální hodnotou, ale s dodanými cívkami) | 50 |  |
| Počet nezávislých kanálů pro specifický (nelineární) shim na pacienta | 25 |  |

Součástí dodávky bude doplňkové vybavení k anestezii:

MR kompatibilní mobilní anesteziologický přístroj – 1 kus

      - anesteziologický přístroj do prostředí MRI s indukcí magnetického pole 1,5 T

      - pro pacienty všech věkových skupin – novorozenci (od 5 ml dechového objemu), děti a dospělí

      - použití pro všechny typy MRI scaneru

      - garance zamezení rušení při všech provozních režimech MRI scaneru

      - low-flow anestézie všech věkových skupin

      - směšovač čerstvé směsi plynů s hypoxickou ochranou

      - elektronicky řízený ventilátor s automatickou kompenzací úniků

      - ventilační režimy: VC, PC, PSV

      - elektronický PEEP v rozsahu až do 30 cm H2O

      - dechová frekvence v rozsahu až do 100 dechů/minutu

      - 1 ks odpařovače plynů pro prostředí magnetické rezonance 1,5 T – sevoflurane,

      - přepínání ruční a řízené ventilace jedním úkonem

      - vizuální kontrola netěsností systémem měchu v průhledném válci

      - integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu nebo regulátor podtlaku z centrálního rozvodu

      - integrovaný monitoring magnetického pole

      - příslušné tlakové hadice pro připojení k centrálnímu rozvodu plynů – vzduch, N2O, O2

      - systém odtahu přebytečných plynů včetně potřebného příslušenství

      - záložní zdroj elektrické energie pro pohon ventilátoru minimálně na 30 minut provozu

      - pojízdný podvozek s brzděnými kolečky nebo centrální brzdou

      - spotřební materiál potřebný pro plnou funkčnost přístroje – kompatibilní s MR, pro všechny věkové kategorie

MR kompatibilní ventilátor transportní – 1 kus

- kompatibilní přístroj s MR až do 3 T

- plicní ventilátor pro ventilaci všech věkových skupin – děti a dospělí

- kompaktní provedení

- provoz bez nutnosti připojení ke zdroji elektrické energie – postačuje pouze připojení ke zdroji kyslíku

- ventilační režimy: Demand, CMV/Demand, CPAP/Flow a Manual

- dechový objem v rozsahu min. 70–1300 ml

- dechová frekvence v rozsahu min. 8–40 dechů/minutu

- průtok O2 v rozsahu min. 35 l/minutu

- elektronický PEEP v rozsahu min. 0–20 cm H2O

- nastavitelný FiO2 min. 50 % a 100 %

- akustické a optické alarmy pro vysokou hodnotu inspiračního tlaku, nízký tlak/rozpojení, nízký tlak pohonného plynu, vybitá baterie

- tlakové omezení s akustickým alarmem min. 20–60 cm H2O

- baterie pro napájení systému alarmu

- spotřební materiál a příslušenství potřebné pro plnou funkčnost přístroje – kompatibilní s MR, včetně pacientského okruhu s exhalačním ventilem a tlakovou hadičkou

MR kompatibilní monitorovací systém vitálních funkcí – 1 kus

- kompatibilní přístroj s MR až do 3 T, instalace v magnetickém poli 5000 Gauss

- monitorace všech věkových kategorií – novorozenci, děti a dospělí

- monitorace parametrů: EKG, SpO2, NIBP, IBP, EtCO2/N2O, analýza koncentrace anesteziologických plynů s automatickou detekcí druhu anestetika, max. aleveolární koncentrace

- barevný dotykový displej min. 15“

- expresní Low Flow EtCO2 a duální Agents

- zobrazení hodnoty MAC

- bezdrátová monitorace parametrů EKG, SpO2, respirace

- vzdálený ovládací barevný dotykový LCD displej min. 19“

- alarm vizuální a akustický

- aktivní dynamická vizualizace vývoje trendů

- možnost gatingu pro MR různých výrobců

- pojízdný vozík kompatibilní s MR

- spotřební materiál a příslušenství potřebné pro plnou funkčnost přístroje (kompatibilní s MR) a k monitoringu všech výše popsaných funkcí a pro všechny věkové kategorie – elektrody, čidla, manžety různých rozměrů

MR kompatibilní stanice pro infuzní přístroje – 1 kus

- kompatibilní přístroj s MR až do 3 T

- podávání léčiva infuzním setem i stříkačkou (funkce injekčního dávkovače)

- možnost použití stříkaček od různých výrobců

- ultrazvuková detekce vzduchu v setu

- detekce okluze (uzávěru)

- detekce vstupního tlaku

- rozsah průtoku 1–99 ml/hod (krok po 0,1 ml/hod)

- 100–999 ml/hod (krok po 1 ml/hod)

- přesnost průtoku min +/- 3 %

- rozsah udržovacího průtoku (KVO) min. 1–5 ml/hod.

- provoz na baterie

- příslušenství potřebné pro plnou funkčnost přístroje – kompatibilní s MR