TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –

Ultrazvukové přístroje

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění (2 kusy): 	3 980 000 Kč bez DPH

4 815 800 Kč vč. DPH

Přístroj č. 1 – Ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro onkogynekologii

Maximálně přípustná cena za přístroj č. 1:	1 990 000 Kč bez DPH

2 407 900 Kč vč. DPH

Popis přístroje, jeho využití a účel

High-end ultrazvukový přístroj s 3D/4D technologií pro využití v onkogynekologické péči s monitorem s vysokým rozlišením s úhlopříčkou alespoň 23“ a čtyřmi sondami. Pro neinvazivní vyšetření v onkogynekologii. Umožňuje zobrazení onkologických nálezů pomocí ultrazvukového přístroje v oblastech gynekologického traktu.

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit dle pravdivých skutečností (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry: |  |  |  |
| 1. | Ultrazvukový přístroj vyšší třídy, určený pro onkogynekologická vyšetření |  |  |
| 2. | Nový přístroj, který bude v budoucnu umožňovat jednoduchý upgrade stávajících i nových metod vyšetření |  |  |
| 3. | Vysoká rozlišovací schopnost přístroje, kvalitní zobrazení ve všech režimech a na všech sondách |  |  |
| 4. | Výškově nastavitelný ovládací panel |  |  |
| 5. | Možnost otáčení a nastavení ovládacího panelu nezávisle na podvozku přístroje |  |  |
| 6. | Barevný, dotykový ovládací displej, minimálně 10“, s možností nastavení jasu, alfanumerická klávesnice integrovaná na ovládacím panelu (nikoli zajížděcí) |  |  |
| 7. | Podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje |  |  |
| 8. | Přístroj umožňující archivaci pacientských dat na interním НDD, minimální kapacita paměti 500 GB |  |  |
| 9. | Přístroj s připojením na PACS a DICOM |  |  |
| 10. | Přístroj vybavený jednotkou s možností kontinuálního záznamu a nahrávky na DVD nebo USB |  |  |
| 11. | Přístroj vybavený jednotkou pro záznam obrazové informace na discích typu DVD-R/RW, s minimálně 2 USB porty |  |  |
| 12. | Přístroj se 4 aktivními konektory pro připojení 2D/3D/4D sond, možnost připojení matrixové 2D sondy |  |  |
| 13. | Přístroj vybavený integrovanou baterií, pro možnost vyšetření bez připojení do el. sítě, baterie musí mít výdrž minimálně 20 minut při plném provozu přístroje |  |  |
| Zobrazovací parametry: |  |  |  |
| 14. | Softwarové vybavení pro provádění měření, užívaných v sonografii pro gynekologii а porodnictví |  |  |
| 15. | 3D/4D zobrazení |  |  |
| 16. | Software pro postprocessing nasnímaných 3D/4D dat (změna renderingu, práce se 3D/4D daty, tomografické zobrazení, rekonstrukce, multiplanární zobrazení ze 3D dat, práce s rovinami, měření objemových struktur, tomografické zobrazení, atd.), který lze instalovat na libovolné PC – 1 licence |  |  |
| 17. | Zobrazovací B-mód v základních frekvencích |  |  |
| 18. | Harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní, vaginální) |  |  |
| 19. | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  |
| 20. | Další „nadstavbové“ dopplerovské zobrazení s vyšší citlivostí pro přesnější mapování toků se zobrazením rychlostí v barevné škále – možnost nastavení rychlostních (cm/s) cut-off hodnot pro lepší detekci patologických změn |  |  |
| 21. | Spektrální doppler – PW |  |  |
| 22. | Možnost automatické optimalizace 2D obrazu а PW křivky |  |  |
| 23. | Automatická optimalizace TGC |  |  |
| 24. | Tkáňový doppler |  |  |
| 25. | Panoramatické zobrazení |  |  |
| 26. | Speciální 2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování) |  |  |
| 27. | Automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |  |
| 28. | Automatické měření biometrických parametru (АС, FL, НС) na dodávaných sondách |  |  |
| 29. | Software pro zobrazení jakékoliv virtuální roviny z 3D/4D nasnímaných dat |  |  |
| 30. | Na 3D/4D vaginální sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy) |  |  |
| 31. | Automatická live „živá“ optimalizace náhledové roviny pro 3D/4D zobrazení (k odrušení překrývajících struktur před objektem zájmu ve 3D/4D) |  |  |
| 32. | Možnost fetoskopického zobrazení pro 3D/4D rendering |  |  |
| 33. | Možnost softwarového nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu а průměru, barevného zobrazení hypoechogenních struktur (automatická kalkulace objemu folikulu) ve 3D obraze |  |  |
| 34. | Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 6 krocích (např. 0,1,2,3,4) v В obraze i v В obraze s barevným dopplerem |  |  |
| 35. | Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích (např. 0,1,2,3,4) v В obraze i v В obraze s barevným dopplerem |  |  |
| 36. | Modul pro současné zobrazení ultrazvukového obrazu získaného ze dvou různých vysílacích frekvencích s dvěma různými fokusačními zónami v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |  |
| 37. | Automatické měření NT а IT na všech dodávaných sondách |  |  |
| 38. | Možnost softwarového nástroje pro zobrazení standardních kardiologických rovin z nasnímaného 3D datasetu (z akvizice pomocí STIC) |  |  |
| 39. | Možnost software pro STIC (kardiologická aplikace pro zobrazení fetálního srdce) |  |  |
| 40. | Měření v režimu „live“ i zmrazeného obrazu |  |  |
| 41. | Zvětšení – ZOOM obrazu (read & write; panzoom) |  |  |
| 42. | Zvětšení – ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) |  |  |
| 43. | Přístroj umožňující archivaci tzv. hrubých dat s možností postprocessingu ve 2D, např. změna korekčního úhlu v dopplerovském vyšetření na uložených snímcích, postprocessing musí umožňovat i práci se 2D/3D/4D datasety |  |  |
| 44. | Interní paměťová smyčka vpřed i vzad |  |  |
| 45. | Přístroj umožňující uživatelské přednastavení, nastavené uživatelské režimy |  |  |
| Sondy: |  |  |  |
| 46. | 3D/4D konvexní abdominální sonda, cca 2-8 MHz, FOV: úhel cca 90°, min. 190 elementů – 1 kus |  |  |
| 47. | 3D/4D mikro-konvexní vaginální sonda, cca 4-9 MHz, FOV: úhel cca 180°, min. 190 elementů – 1 kus |  |  |
| 48. | 2D konvexní abdominální sonda, cca 2-5 MHz, FOV: úhel cca 110°, min. 190 elementů – 1 kus |  |  |
| 49. | 2D lineární sonda typu matrix (minimálně 1000 elementů, sondy s uspořádáním piezoelektrických krystalů-elementů v několika řadách), frekvence cca 5-12 MHz – 1 kus |  |  |
| 50. | Veškeré výše uvedené sondy musí být vzájemně kompatibilní s oběma ultrazvukovými přístroji, které jsou součástí předmětu plnění |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| 51. | Barevný integrovaný monitor s vysokým rozlišením, s úhlopříčkou minimálně 23" – 1 kus |  |  |
| 52. | Barevný monitor s vysokým rozlišením, s úhlopříčkou minimálně 26“ – 1 kus |  |  |
| 53. | Černobílá integrovaná termo tiskárna – 1 kus |  |  |

Přístroj č. 2 – Ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro gynekologii a perinatologii

Maximálně přípustná cena za přístroj č. 2:	1 990 000 Kč bez DPH

2 407 900 Kč vč. DPH

Popis přístroje, jeho využití a účel

High-end utrazvukový přístroj s 3D/4D technologií pro využití v gynekologické a perinatální péči s monitorem s vysokým rozlišením s úhlopříčkou alespoň 23“ a třemi sondami. Neinvazivní vyšetření v gynekologii pro zobrazení dělohy, vejcovodů, vaječníků a plodu v těhotenství.

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit dle pravdivých skutečností (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry: |  |  |  |
| 1. | Ultrazvukový přístroj vyšší třídy, určený pro gynekologická a perinatální vyšetření |  |  |
| 2. | Nový přístroj, který bude v budoucnu umožňovat jednoduchý upgrade stávajících i nových metod vyšetření |  |  |
| 3. | Vysoká rozlišovací schopnost přístroje, kvalitní zobrazení ve všech režimech a na všech sondách |  |  |
| 4. | Výškově nastavitelný ovládací panel |  |  |
| 5. | Možnost otáčení a nastavení ovládacího panelu nezávisle na podvozku přístroje |  |  |
| 6. | Barevný, dotykový ovládací displej, minimálně 10“, s možností nastavení jasu, alfanumerická klávesnice integrovaná na ovládacím panelu (nikoli zajížděcí) |  |  |
| 7. | Podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje |  |  |
| 8. | Přístroj umožňující archivaci pacientských dat na interním НDD, minimální kapacita paměti 500 GB |  |  |
| 9. | Přístroj s připojením na PACS a DICOM |  |  |
| 10. | Přístroj vybavený jednotkou s možností kontinuálního záznamu a nahrávky na DVD nebo USB |  |  |
| 11. | Přístroj vybavený jednotkou pro záznam obrazové informace na discích typu DVD-R/RW, s minimálně 2 USB porty |  |  |
| 12. | Přístroj se 4 aktivními konektory pro připojení 2D/3D/4D sond, možnost připojení matrixové 2D sondy |  |  |
| 13. | Přístroj vybavený integrovanou baterií, pro možnost vyšetření bez připojení do el. sítě, baterie musí mít výdrž minimálně 20 minut při plném provozu přístroje |  |  |
| Zobrazovací parametry: |  |  |  |
| 14. | Softwarové vybavení pro provádění měření, užívaných v sonografii pro gynekologii а porodnictví |  |  |
| 15. | 3D/4D zobrazení |  |  |
| 16. | Software pro postprocessing nasnímaných 3D/4D dat (změna renderingu, práce se 3D/4D daty, tomografické zobrazení, rekonstrukce, multiplanární zobrazení ze 3D dat, práce s rovinami, měření objemových struktur, tomografické zobrazení, atd.), který lze instalovat na libovolné PC – 1 licence |  |  |
| 17. | Zobrazovací B-mód v základních frekvencích |  |  |
| 18. | Harmonické zobrazení bez vlivu na Frame Rate na všech sondách (lineární, konvexní, vaginální) |  |  |
| 19. | Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  |
| 20. | Další „nadstavbové“ dopplerovské zobrazení s vyšší citlivostí pro přesnější mapování toků se zobrazením rychlostí v barevné škále – možnost nastavení rychlostních (cm/s) cut-off hodnot pro lepší detekci patologických změn |  |  |
| 21. | Spektrální doppler – PW |  |  |
| 22. | Možnost automatické optimalizace 2D obrazu а PW křivky |  |  |
| 23. | Automatická optimalizace TGC |  |  |
| 24. | Tkáňový doppler |  |  |
| 25. | Panoramatické zobrazení |  |  |
| 26. | Speciální 2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování) |  |  |
| 27. | Automatické měření parametrů dopplerovského spektra |  |  |
| 28. | Automatické měření biometrických parametru (АС, FL, НС) na dodávaných sondách |  |  |
| 29. | Software pro zobrazení jakékoliv virtuální roviny z 3D/4D nasnímaných dat |  |  |
| 30. | Na 3D/4D vaginální sondě ve 2D režimu možnost elektronicky volit náklon 2D roviny zobrazení (multi-úhlové zobrazení jako u jícnové sondy) |  |  |
| 31. | Automatická live „živá“ optimalizace náhledové roviny pro 3D/4D zobrazení (k odrušení překrývajících struktur před objektem zájmu ve 3D/4D) |  |  |
| 32. | Fetoskopické zobrazení pro 3D/4D rendering |  |  |
| 33. | Možnost softwarového nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu а průměru, barevného zobrazení hypoechogenních struktur (automatická kalkulace objemu folikulu) ve 3D obraze |  |  |
| 34. | Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 6 krocích (např. 0,1,2,3,4) v В obraze i v В obraze s barevným dopplerem |  |  |
| 35. | Modul pro kompaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích (např. 0,1,2,3,4) v В obraze i v В obraze s barevným dopplerem |  |  |
| 36. | Modul pro současné zobrazení ultrazvukového obrazu získaného ze dvou různých vysílacích frekvencích s dvěma různými fokusačními zónami v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem |  |  |
| 37. | Automatické měření NT а IT na všech dodávaných sondách |  |  |
| 38. | Možnost softwarového nástroje pro zobrazení standardních kardiologických rovin z nasnímaného 3D datasetu (z akvizice pomocí STIC) |  |  |
| 39. | Software pro STIC (kardiologická aplikace pro zobrazení fetálního srdce) |  |  |
| 40. | Měření v režimu „live“ i zmrazeného obrazu |  |  |
| 41. | Zvětšení – ZOOM obrazu (read & write; panzoom) |  |  |
| 42. | Zvětšení – ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) |  |  |
| 43. | Přístroj umožňující archivaci tzv. hrubých dat s možností postprocessingu ve 2D, např. změna korekčního úhlu v dopplerovském vyšetření na uložených snímcích, postprocessing musí umožňovat i práci se 2D/3D/4D datasety |  |  |
| 44. | Interní paměťová smyčka vpřed i vzad |  |  |
| 45. | Přístroj umožňující uživatelské přednastavení, nastavené uživatelské režimy |  |  |
| Sondy: |  |  |  |
| 46. | 3D/4D konvexní abdominální sonda, cca 2-8 MHz, FOV: úhel cca 90°, min. 190 elementů – 1 kus |  |  |
| 47. | 2D mikro-konvexní vaginální sonda, cca 3-9 MHz, FOV: úhel cca 180°, min. 190 elementů – 1 kus |  |  |
| 48. | 2D konvexní abdominální sonda single crystal, cca 3-9 MHz, FOV: úhel cca 90°, min. 190 elementů – 1 kus |  |  |
| 49. | Veškeré výše uvedené sondy musí být vzájemně kompatibilní s oběma ultrazvukovými přístroji, které jsou součástí předmětu plnění |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| 50. | Barevný integrovaný monitor s vysokým rozlišením, s úhlopříčkou minimálně 23" – 1 kus |  |  |
| 51. | Barevný monitor s vysokým rozlišením, s úhlopříčkou minimálně 26“ – 1 kus |  |  |
| 52. | Černobílá integrovaná termo tiskárna – 1 kus |  |  |
| 53. | Barevná termo tiskárna – 1 kus |  |  |