TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Ultrazvukový přístroj pro urologii

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	780 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo p. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky přístroje |  |  |  |
| 1 | Ultrazvukový přístroj střední třídy pro ambulantní urologická vyšetření |  |  |
| 2 | Mobilní provedení přístroje, pro možnost přesunu na jiná pracoviště, bržděná kolečka |  |  |
| 3 | Plně digitální přístroj |  |  |
| 4 | Ovládací panel s klávesnicí, výškově nastavitelný, vodotěsný |  |  |
| 5 | Monitor LCD s vysokou rozlišovací schopností, minimálně 19“, výškově nastavitelný, sklopný |  |  |
| 6 | Frekvenční rozsah přístroje v rozsahu minimálně 2-15 MHz |  |  |
| 7 | Přístroj umožňující připojení minimálně 3 sond současně |  |  |
| 8 | Přístroj umožňující elektronické přepínání připojených sond |  |  |
| 9 | Přístroj umožňující připojení multifrekvenčních sond |  |  |
| 10 | Hmotnost přístroje maximálně 60 kg (včetně podvozku) |  |  |
| 11 | Síťové napájení |  |  |
| 12 | Napájení pomocí integrované baterie |  |  |
| Požadovaná zobrazení |  |  |  |
| 13 | Duplexní a triplexní zobrazení, pro všechny sondy |  |  |
| 14 | M-mód |  |  |
| 15 | B-mód na základních frekvencích |  |  |
| 16 | B-mód na harmonických frekvencích |  |  |
| 17 | PW – pulzní doppler |  |  |
| 18 | Barevné dopplerovské zobrazení |  |  |
| 19 | Power doppler a směrový doppler |  |  |
| 20 | Automatická optimalizace obrazu |  |  |
| 21 | Technologie speckle reduction |  |  |
| 22 | Měření a ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz) |  |  |
| 23 | Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence) |  |  |
| 24 | Programové vybavení pro obecné zobrazení, vyšetření dutiny břišní a vyšetření cév |  |  |
| 25 | Urologická měření |  |  |
| 26 | Zobrazení ve 2 rovinách izolovaně i současně v reálném čase |  |  |
| 27 | Přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů, včetně jejich ukládání |  |  |
| Archivace a komunikace |  |  |  |
| 28 | Interní HDD (harddisk) umožňující archivaci snímků a smyček o kapacitě minimálně 500 GB |  |  |
| 29 | Integrovaný DVD-RW ROM |  |  |
| 30 | Archivace ve formátech: DICOM 3, JPEG, AVI |  |  |
| 31 | Archivace na: USB, CD, DVD, PACS |  |  |
| 32 | Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist |  |  |
| 33 | Možnost ukládání statických obrazů i CineLoop |  |  |
| 34 | Výstupy: minimálně 2x USB, Video VGA |  |  |
| Snímače |  |  |  |
| 35 | Abdominální konvexní multifrekvenční sonda pro vyšetření orgánů dutiny břišní a pánve, frekvenční rozsah minimálně 2–5 MHz |  |  |
| 36 | Lineární sonda pro zobrazení small parts, frekvenční rozsah minimálně 5-12 MHz |  |  |
| 37 | Transrektální sonda pro zobrazení dvou rovin izolovaně i současně v reálném čase, frekvenční rozsah minimálně 10-5 MHz, plně sterilizovatelná |  |  |
| Nástavce |  |  |  |
| 38 | Punkční nástavec k abdominální sondě, sterilizovatelný |  |  |
| 39 | Punkční nástavec k rektální sondě, sterilizovatelný |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 40 | Černobílá termotiskárna |  |  |
| 41 | Součástí dodávky je veškeré příslušenství, potřebné pro plný provoz přístroje, včetně připojení sond |  |  |