**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

**Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –**

**Vybavení operačních sálů**

**Část 5 – Mobilní operační stůl**

**Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 411 511,58 Kč bez DPH**

**497 929,01 Kč vč. DPH**

**Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit dle pravdivých skutečností a učinit ji součástí svojí nabídky. U číselně vyjádřitelných parametrů je účastník povinen uvést konkrétní hodnotu nabízeného předmětu plnění.**

**Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.**

| **Číslo p.** | **Požadavek** | **Splnění**  **ANO/NE** | **Konkrétní hodnota nabízeného zařízení** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základní charakteristika** | | | |
| **1** | Mobilní, elektricky polohovatelný operační stůl |  |  |
| **2** | Volně stojící operační stůl, bez nutnosti stavebních úprav |  |  |
| **3** | Kolečka s brzdou |  |  |
| **4** | Nosnost operačního stolu ≥ 200 kg v základní poloze |  |  |
| **5** | Pracovní deska:   * minimálně 4-dílná (hlavová, středová, nožní dělená část) * hlavová a nožní dělená část odnímatelná * středová část s gynekologickým výřezem * eurolišty minimálně po obvodu celé středové části * délka kompletní pracovní desky ≥ 195 cm * šířka kompletní pracovní desky ≥ 55 cm (bez eurolišt) * plně RTG transparentní v rozsahu minimálně celé středové části desky, plně RTG transparentní plocha musí být zároveň dlouhá minimálně 70 cm |  |  |
| **6** | Kombinované polohování operačního stolu – pomocí elektromotorů a plynových vzpěr nebo jiné obdobné řešení |  |  |
| **7** | Nastavení výšky pracovní desky v rozsahu min. 77–100 cm (od podlahy) |  |  |
| **8** | Trendelenburg v rozsahu min. +/- 20° |  |  |
| **9** | Manipulační plocha pro C-rameno pod operační deskou, minimálně v rozsahu středové části desky a zároveň v rozsahu plně RTG transparentní plochy dlouhé minimálně 70 cm |  |  |
| **10** | Napájení z integrované bezúdržbové baterie |  |  |
| **11** | Napájení z elektrické sítě (230 V) |  |  |
| **12** | Polohování stolu pomocí ručního ovladače, záložní ovládání na noze stolu |  |  |
| **Příslušenství** | | | |
| **13** | Podpěra horní končetiny s popruhem a uchycením na eurolištu – 1 pár |  |  |
| **14** | Gynekologické šauty/opěrky nohou s uchycením na eurolištu – 1 pár |  |  |
| **15** | Infuzní stojan |  |  |