**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

**Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –**

**Vybavení operačních sálů**

**Část 4 – Instrumentárium pro hysteroskopickou operativu**

**Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 267 741,75 Kč bez DPH**

**323 967,52 Kč vč. DPH**

(Předmětem plnění jsou **2 kompletní sady** instrumentária a doplňkové příslušenství pro hysteroskopickou operativu).

**Účastník je povinen níže uvedenou tabulku učinit součástí svojí nabídky. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.**

**Specifikace pro 1 sadu:**

| **Instrumentárium – sada** | **Počet ks** |
| --- | --- |
| **Hysteroresektoskop** | **1** |
| * autoklávovatelný (134 °C), 4 mm optika 30° |  |
| * standardní objektiv pro připojení kamerové hlavy |  |
| * bipolární pasivní pracovní element |  |
| * dvouplášťový systém, rotační, kontinuální oplach, připojení k hadicím stopcock, obturátor |  |
| * rychloupínací systém zámků |  |
| * vnější průměr max. 8,5 mm |  |
| * bipolární kabel pro připojení s VF generátorem, délka min. 400 mm |  |
| * světlovodný kabel k nástroji, průměr 3,5 mm, délka min. 300 mm |  |
| * bipolární resekční klička |  |
| **Sterilizační kontejner –** ventilový systém (bezúdržbový), systém 3 v 1 (kazeta, víko a bezpečnostní víko), vana z eloxovaného hliníku (odlehčený), silikonová podložka do kontejneru pro ochranu nástrojů, rozměry 580 x 280 x 135 mm | **1** |
| **Drátěné síto do kontejneru –** s bočními úchyty, rozměry 540 x 255 x 100 mm | **1** |

**Norma provedení pro všechny relevantní nástroje:**

* instrumentárium musí splňovat normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 1088-1 (evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58)
* dobrá korozivzdornost veškerého instrumentária