TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –

Vybavení operačních sálů

Část 3 - Instrumentárium pro laparoskopickou operativu

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	2 506 336,34 Kč bez DPH

3 032 666,97 Kč vč. DPH

(Předmětem plnění jsou 3 kompletní sady instrumentária a doplňkové ostatní instrumentárium a příslušenství pro laparoskopickou operativu).

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku učinit součástí svojí nabídky. Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Specifikace pro 1 sadu:

| Instrumentárium – požadovány dvě sady | Počet ks |
| --- | --- |
| Laparoskopické nástroje klasické: délka min. 310 mm, max. 360 mm, resterilizovatelné |  |
| Porty |  |
| - trokar (komplet) se závitem 11 mm, s nástavcem na insuflaci, délka min. 105 mm s automatickým ventilem (kovový), boční ventil k insuflaci, závitový, včetně bodce, nabíjecí (atraumatický) | 2 |
| - trokar (komplet) se závitem 12,5 mm, s nástavcem na insuflaci, délka min. 102 mm s automatickým ventilem (kovový), boční ventil k insuflaci, závitový, včetně bodce, nabíjecí (atraumatický) | 2 |
| - trokar (komplet) se závitem 5,5 mm, s nástavcem na insuflaci, délka min. 98 mm s automatickým ventilem (kovový), boční ventil k insuflaci, závitový, včetně bodce, nabíjecí (atraumatický) | 4 |
| Nástroje a pomůcky |  |
| - laparoskopické monopolární nůžky zahnuté, vroubkované (tubus, vnitřek, rukojeť bez aretace), průměr 5 mm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, zahnuté, vroubkované | 2 |
| - disektor (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, zahnuté, vroubkované | 2 |
| - grasper Wisap/Sawalhe/ - zubatý 2x3, průměr 10 mm, složen ze 3 částí, kovová ručka s aretací (otvory pro větší prsty), bez konektoru na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé | 1 |
| - grasper – okénkový (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, vroubkované | 4 |
| - grasper American – zubatý 1x1 (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, zubaté 1x1 | 1 |
| - grasper – střevní, atraumatický, okénkový (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé | 1 |
| - grasper Babcock (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, jedna branže pohyblivá, na konci jemné vroubky | 1 |
| - jehelec, průměr 5 mm, složen vcelku, celokovový, jedna branže pohyblivá, branže rovné, rovná rukojeť | 2 |
| - automatický klipovač, průměr 10 mm, složený ze 3 částí, automatický systém nabíjení klipů o velikosti M, L | 2 |
| - retraktor, 10 mm, složený ze 2 částí, vějířek s 9 prsty | 1 |
| - retraktor, 5 mm, složený ze 2 částí, vějířek s 5 prsty | 1 |
| - bipolární pálicí kleště (grasper) s konektorem na bipolární koagulaci, složený ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé okénkové, vroubkované, bipolární kabel délky min. 300 cm | 2 |
| - pálicí háček ve tvaru L, průměr 5 mm, monopolární kabel délka min. 300 cm | 2 |
| - Verresova jehla, 130 mm, průměr 2,1 mm, zamykatelný kohoutek k insuflaci | 2 |
| - pátradlo, průměr 5 mm | 1 |
| - pusher/extrakorporální uzlení/, průměr 5 mm | 1 |

| Instrumentárium – požadována jedna sada | Počet ks |
| --- | --- |
| Laparoskopické nástroje prodloužené: délka min. 400 mm, max. 450 mm, resterilizovatelné |  |
| Porty |  |
| - trokar (komplet) se závitem, průměr 11 mm s bočním nástavcem (ventilem) na insuflaci, délka min. 150 mm, s multifunkčním kovovým ventilem, závitovým rukávem, včetně bodce – atraumatický distální konec trokaru | 2 |
| - trokar (komplet) se závitem, průměr 13,5 mm s bočním nástavcem (ventilem) na insuflaci, délka min. 150 mm, s multifunkčním kovovým ventilem, závitovým rukávem, včetně bodce – atraumatický distální konec trokaru | 2 |
| - trokar (komplet) se závitem, průměr 6 mm s bočním nástavcem (ventilem) na insuflaci, délka 150 mm, s multifunkčním kovovým ventilem, závitovým rukávem, včetně bodce – atraumatický distální konec trokaru | 3 |
| Nástroje a pomůcky |  |
| - laparoskopické nůžky zahnuté, vroubkované (tubus, vnitřek, rukojeť bez aretace), průměr 5 mm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, zahnuté, vroubkované | 1 |
| - disektor (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, zahnuté, vroubkované | 1 |
| - grasper – okénkový (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, okénkové, vroubkované | 2 |
| - grasper – zubatý (tubus, vnitřek, rukojeť s vypínatelnou aretací), průměr 5 mm, složen ze 3 částí, robustní plastová ručka (otvory pro větší prsty), s konektorem na monopolární koagulaci, obě branže pohyblivé, okénkové, zoubkaté „alligator“ | 1 |
| - jehelec, průměr 5 mm, složen v celku, rovná rukojeť, jedna branže pohyblivá, branže rovné | 1 |
| - Verresova jehla, 15 cm, průměr 2,1 mm, zamykatelný kohoutek k insuflaci | 2 |

| Ostatní – mimo sady |  |
| --- | --- |
| - sterilizační kontejner – ventilový systém (bezúdržbový), systém 3 v 1 (kazeta, víko a bezpečnostní víko), vana z eloxovaného hliníku (odlehčený), rozměry 580 x 280 x 260 mm | 1 |
| - drátěné síto do kontejneru – s bočními úchyty, rozměry 540 x 255 x 100 mm | 1 |
| - drátěný stojan pro 10 kusů LSK nástrojů – silikonové úchyty o průměru 5 mm, 10 mm, rozměry 485 x 235 x 160 mm | 1 |
| - děložní manipulátor HOHL - rukojeť - manipulační tyč celokovová - keramické kloboučky k usazení na čípek rozměry: průměr 40 mm, délka 30 mm – 1 kus průměr 35 mm, délka 30 mm – 1 kus průměr 32 mm, délka 30 mm – 1 kus - část insertu ve tvaru spirály rozměry: průměr 20 mm, velký – 1 kus průměr 15 mm, malý – 1 kus - pracovní část insertu (hladký) rozměry: průměr 6 mm, délka 60 mm – 1 kus průměr 6 mm, délka 80 mm – 1 kus průměr 6 mm, délka 100 mm – 1 kus - klíč k upevnění pracovních insertů – 1 kus - kontejner pro uložení děložního manipulátoru včetně silikonové podložky – 1 kus - vše sterilizovatelné v autoklávu | 1 |

Norma provedení pro všechny relevantní nástroje:

- instrumentárium musí splňovat normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 1088-1 (evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58)

- dobrá korozivzdornost veškerého instrumentária