TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Endoskopická věž s elektromagnetickou navigací

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Pořadové číslo požadavku | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor – 2 ks |  |  |
| 1 | Min. 32‘‘ úhlopříčka, poměr stran 16:9 |  |  |
| 2 | Rozlišení min. 1920 x 1080 pixelů (Full HD) |  |  |
| 3 | Svítivost min. 450 cd/m2 |  |  |
| 4 | Vstupy minimálně: BNC, Y/C, RGB, DVI-D, HD/SD-SDI |  |  |
| 5 | Výstupy minimálně: DVI-D |  |  |
|  | Kamerová jednotka |  |  |
| 6 | Jednotka pro připojení 2D kamerové hlavy s možností rozšíření o připojení flexibilních videoendoskopů s čipovou technologií na distálním konci |  |  |
| 7 | Modul pro regulaci jasu, elektronický anti-Moiré filtr, automatické nastavení intenzity světla ze světelného zdroje |  |  |
| 8 | Režimy změny barevného spektra pro rozšířenou a včasnou diagnostiku bez speciálních světelných zdrojů nebo filtrů, spektrální posuv barev |  |  |
| 9 | Možnost dalších speciálních zobrazení: zvýraznění struktur, homogenní osvětlení operačního pole |  |  |
| 10 | Omyvatelná klávesnice s touchpadem pro ovládání kamerové jednotky a vkládání pacientských dat |  |  |
| 11 | Možnost vkládání pacientských dat (jméno, rok narození atd.) |  |  |
| 12 | Možnost uložení předvoleb uživatelů |  |  |
| 13 | Možnost záznamu fotek a videa ve full HD rozlišení přes USB konektor |  |  |
| 14 | Možnost nastavení bílé na čelním panelu jednotky, pomocí klávesnice a přes tlačítko na kamerové hlavě |  |  |
| 15 | Výstupy min.: 1xSD/HD/3G SDI, 2xDVI-D, 4xUSB 2.0 |  |  |
|  | Kamerová hlava s možností připojení k mikroskopu |  |  |
| 16 | Tříčipová CCD, Full HD kamerová hlava s rozlišením 1920x1080 pixelů |  |  |
| 17 | Progresivní scan |  |  |
| 18 | Optický zoom (2x) |  |  |
| 19 | Min. 3 tlačítka na kamerové hlavě s možností 4 volitelných programů |  |  |
| 20 | Podpora úzkopásmového zobrazení bez nutnosti použití speciálního zdroje světla |  |  |
| 21 | Možnost dalších speciálních zobrazení: zvýraznění struktur, homogenní osvětlení operačního pole |  |  |
| 22 | Délka kabelu min. 300 cm |  |  |
| 23 | Standardní upevnění okuláru všech endoskopů pomocí rychlospojky (očnicového adaptéru) |  |  |
| 24 | Hmotnost do max. 270 g |  |  |
| 25 | Sterilizovatelná v plynu nebo plazmě, povlékatelná do sterilních obalů |  |  |
| 26 | Příslušenství: adaptér pro připojení kamerové hlavy k mikroskopu Carl Zeiss OPMI VARIO 700 |  |  |
|  | Světelný zdroj |  |  |
| 27 | Technologie LED |  |  |
| 28 | Výkon LED min. 175 W |  |  |
| 29 | Životnost minimálně 30 000 provozních hodin |  |  |
| 30 | Funkce Standby s pamětí nastavení |  |  |
| 31 | Ochranná clona |  |  |
| 32 | Možnost propojení s video jednotkou pomocí komunikační sběrnice |  |  |
| 33 | Plynulé nastavení intenzity osvětlení |  |  |
|  | Rigidní endoskop |  |  |
| 34 | 1 x rigidní endoskop 30°, průměr 4 mm, délka 18 cm, safírové krycí sklíčko odolné proti poškrábání, kompatibilní s oplachovým systémem Thumfart STORZ |  |  |
| 35 | 1 x rigidní endoskop 70°, průměr 4 mm, délka 18 cm, safírové krycí sklíčko odolné proti poškrábání, kompatibilní s oplachovým systémem Thumfart STORZ |  |  |
| 36 | 2 x světlovodný kabel, průměr 3,5 mm, délka min. 230 cm |  |  |
| 37 | 2 x košík pro uložení a sterilizaci optik |  |  |
|  | Kombinovaný elektrický mikrochirurgický systém pro operativu ORL (shaver s vrtačkou) |  |  |
| 38 | Ovládací jednotka |  |  |
| 39 | Připojení ORL Shaveru, ORL vrtaček, mikropilek a dermatomu |  |  |
| 40 | Minimálně dva motorové výstupy s možností současného připojení dvou pracovních nástrojů/motorů |  |  |
| 41 | Automatické rozpoznání připojeného pracovního nástroje/motoru |  |  |
| 42 | Nastavení rychlosti otáček připojených motorů |  |  |
| 43 | Nastavení směru otáčení – po směru nebo proti směru hodinových ručiček |  |  |
| 44 | Nastavení chodu shaveru – kmitavý nebo otáčivý pohyb |  |  |
| 45 | Integrovaná irigační pumpa s regulací průtoku |  |  |
| 46 | Přehledný displej pro zobrazení nastavených parametrů |  |  |
| 47 | Připojení nožního spínače, nožní spínač součástí dodávky |  |  |
|  | Shaverový handpiece |  |  |
| 48 | Maximální oscilační rychlost minimálně 10 000 osc./min. |  |  |
| 49 | Maximální rychlost otáček minimálně 12 000 ot/min. |  |  |
| 50 | Tužkové držení |  |  |
| 51 | Vzduchem chlazený |  |  |
| 52 | Rovný odsávací kanál |  |  |
| 53 | Plně autoklávovatelný do 134 °C včetně kabelu |  |  |
| 54 | Nastavení polohy pracovní části shaverové frézy v rozsahu 360° kolem své osy |  |  |
| 55 | Uchycení pracovního nože rychlospojkou |  |  |
| 56 | Možnost elektromagnetické navigace |  |  |
|  | ORL vrtačka |  |  |
| 57 | Vysokorychlostní mikromotor s odmontovatelným kabelem a s lomeným nástavcem |  |  |
| 58 | Autoklávovatelný |  |  |
| 59 | Maximální točivý moment 4 Nm |  |  |
| 60 | Otáčky plynule nastavitelné v rozmezí 0 – 40.000 ot./min. |  |  |
| 61 | Možnost různých nástavců, rovných a lomených, s převodem 1:2 (až 80.000 ot./min.) |  |  |
| 62 | Nástavec lomený, délka pracovní části 12,5 cm, 80.000 ot./min., adaptér pro připojení irigace |  |  |
|  | Příslušenství |  |  |
| 63 | Shaverová fréza rovná, průměr 4 mm, délka 12 cm, zoubkované ostří, resterilizovatelná – 2 ks |  |  |
| 64 | Shaverová fréza zahnutá 65°, řezací okénko na vnitřní straně, průměr 4 mm, délka 12 cm, resterilizovatelná – 1 ks |  |  |
| 65 | Koš pro čištění, sterilizaci a skladování příslušenství |  |  |
|  | Elektromagnetická navigace |  |  |
| 66 | Možnost využití jednoho monitoru pro endoskopický i navigační obraz |  |  |
| 67 | Přenos dat přes CDRW/ DVD/USB/Network/PACS |  |  |
| 68 | DVI výstup pro monitor |  |  |
| 69 | Autoklávovatelné nástroje a příslušenství |  |  |
| 70 | Možnost importu dat (CT, MRI) přes DICOM interface |  |  |
| 71 | Automatickou obrazovou fúzi z různých modalit (CT, MRI) |  |  |
| 72 | Přiřazení rizikových struktur v pre-operativním plánování |  |  |
| 73 | Účinná a jednoduchá registrace 4 anatomických bodů pacienta bez nutnosti dalšího softwaru |  |  |
| 74 | Možnost intraoperativní přeregistrace pro maximální přesnost |  |  |
| 75 | Měřit vzdálenosti v pre-operativním plánování |  |  |
| 76 | Možnost plánování a zobrazení přístupové cesty v endoskopickém obrazu |  |  |
| 77 | Signalizace ohrožení kritických oblastí/struktur |  |  |
| 78 | Možnost použití navigovaného shaveru – tracker pro shaver |  |  |
| 79 | Možnost navigovaného endoskopu – tracker pro endoskop |  |  |
| 80 | Automatická identifikace nového instrumentu |  |  |
| 81 | Navigace až 3 instrumentů zároveň |  |  |
| 82 | Aktuální geometrie užívaných nástrojů viditelná v sagitálním, axiálním, koronálním a 3D zobrazení |  |  |
| 83 | Změna polohy pacienta bez ztráty registrace |  |  |
| 84 | Uložení obrázku pomocí navigovaného instrumentu |  |  |
| 85 | Navigované nástroje a trackery s kabelem délky min. 250 cm |  |  |
| 86 | Nástroje s garantovaným počtem použití min. 30 |  |  |
| 87 | Autoklávovatelné navigované nástroje a trackery |  |  |
|  | Součástí dodávky navigace: |  |  |
| 88 | Jednotka navigace |  |  |
| 89 | Modul pro elektromagnetickou navigaci |  |  |
| 90 | Klávesnice a myš pro ovládání |  |  |
| 91 | Propojovací kabely (k jednotkám a monitoru) |  |  |
| 92 | Generátor elektromagnetického pole umístitelný do hlavové opěrky |  |  |
| 93 | Hlavová opěrka s prostorem pro generátor připojitelná ke stávajícímu operačnímu stolu |  |  |
| 94 | Pacientský tracker – fixace na čelo pacienta |  |  |
| 95 | Registrační sonda, bajonetová |  |  |
| 96 | Navigovaná sonda zahnutá cca 65°, ohebná |  |  |
| 97 | Tracker pro shaver |  |  |
| 98 | Navigovaná odsávací kanyla, lomená, pracovní délka 10 cm, průměr 3,5 mm, konektor LUER pro odsávání, otvor pro regulaci sání |  |  |
|  | Endoskopický přístrojový vozík |  |  |
| 99 | Přístrojový vozík vhodný pro umístění přístrojů dodávané sestavy |  |  |
| 100 | 4 antistatická kolečka, alespoň 2 brzditelná |  |  |
| 101 | 2 x kloubové flexibilní rameno pro umístění obou monitorů |  |  |
| 102 | Zásuvka pro uložení příslušenství |  |  |
| 103 | Zásuvka na klávesnici a myš |  |  |
| 104 | Izolační transformátor |  |  |
| 105 | Držák kamerové hlavy |  |  |