Stacionární digitální skiaskopicko-skiagrafický přístroj

Obecná charakteristika systému

Předmětem plnění je dodávka stacionárního digitálního skiaskopicko-skiagrafického systému s jedním C-ramenem se zemním kotvením určeného pro skiaskopické a skiagrafické výkony např. v gastroente-rologii a urologii.

Výkony jsou primárně prováděny pod skiaskopickou kontrolou, požadovaný systém bude současně sloužit i jako záložní skiagrafický systém.

Systém musí být vybaven vyšetřovacím stolem, který lze umístit do mnoha různých poloh, včetně vertikální pozice.

Systém musí umožňovat provedení skiagrafických vyšetření vč. vyšetření plic, tj. vyšetřovací stůl musí být natolik flexibilní, aby bylo možné ho dočasně umístit mimo primární rtg svazek při umístění 
C-ramene v horizontální pozici (např. jeho bočním vysunutím nebo úplným odpojením).

Kromě samotné dodávky přístroje je součástí předmětu plnění rovněž:

- demontáž a ekologická likvidace stávající rtg skiaskopicko-skiagrafické stěny AXIOM ICONOS R200,

- dodávka veškerého níže uvedeného příslušenství přístroje,

- veškeré další práce, služby a činnosti uvedené v čl. III. odst. 3.1 Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace (kupní smlouva).

Dodaný skiaskopicko-skiagrafický systém musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Základní technické parametry stacionárního digitálního skiaskopicko-skiagrafického přístroje |  |
| Požadované komponenty přístroje: dálkově ovládaná výškově nastavitelná skiaskopicko-skiagrafická sklopná stěna s rentgenkou s automatickými clonami, plovoucí deskou a s plochým detektorem umožňující skiaskopický i skiagrafický režim. | ANO/NE |
| Umístění rentgenové lampy v základní pozici pod vyšetřovacím stolem pro minimalizaci radiační zátěže pracovníků během skiaskopického výkonu. | ANO/NE |
| Zařízení s využitelností i jako záložní skiagrafický systém. | ANO/NE |
| Skiaskopicko-skiagrafický přístroj |  |
| Systém určený pro široké spektrum skiaskopických a skiagrafických vyšetření – gastrointestinální vyšetření, urologická vyšetření, plicní snímkování, vyšetření kompletního skeletu. | ANO/NE |
| Excentrické kotvení skiaskopického systému s úchytem vyšetřovacího stolu vpravo od C-ramene. | ANO/NE |
| Vysokofrekvenční generátor a rentgenka |  |
| Vysokofrekvenční generátor s nominálním výkonem min. 80 kW. |  |
| Expoziční napětí pro skiaskopii minimálně v rozmezí 40–125 kV. |  |
| Rtg lampa s rotační anodou, s min. dvěma ohnisky, velikost menšího ohniska min. 0,6 mm. |  |
| Tepelná kapacita krytu rentgenky min. 2 MHU. |  |
| Tepelná kapacita anody min. 1,5 MHU. |  |
| Automatická volba přídavné filtrace v závislosti na zobrazovacím módu a/nebo zeslabení prozařovaného objektu. | ANO/NE |
| Rozsah nastavení počtu pulzů za sekundu (p/s) ve skiaskopickém módu minimálně v rozsahu 1-15 p/s. |  |
| Minimálně čtyři předvolby nastavení počtu p/s v daném skiaskopickém módu mezi hodnotami 1-15 p/s. |  |
| Akviziční módy s volbou minimálně 5 přednastavených programů. |  |
| Kolimátor s primárními vykrývacími obdélníkovými clonami a polopropustnými clonami. | ANO/NE |
| Systém vybaven DAP metrem s transparentní ionizační komorou umožňující měřit a zaznamenat dávkové hodnoty pro každou skiaskopickou a akviziční scénu. | ANO/NE |
| Obrazová část, dynamický plochý detektor |  |
| Digitální plochý dynamický detektor s integrovanou odnímatelnou protirozptylovou mřížkou. | ANO/NE |
| Detektor umožňující skiaskopické i skiagrafické expozice. | ANO/NE |
| Velikost pixelu max. 160 µm. |  |
| Velikost obrazového detektoru (vstupního pole): min. 35 cm x 40 cm, matrice min. 2 000 x 2 000 bodů, s bitovou hloubkou min. 12 bitů. |  |
| C-rameno, vyšetřovací stůl |  |
| C-rameno se zemním kotvením s rentgenovou lampou a protilehle umístěným detektorem. | ANO/NE |
| Sklápění vyšetřovacího stolu spolu s C ramenem v rozsahu min. +90°/-90°. |  |
| Vyšetřovací stůl ze všech směrů velmi dobře přístupný, s motorickým posunem v podélném a příčném směru úložné desky. | ANO/NE |
| Volba polohy rentgenky musí umožnovat její umístění pod vyšetřovacím stolem i nad vyšetřovacím stolem. | ANO/NE |
| C-rameno s variabilní vzdáleností ohnisko-detektor. Největší vzdálenost ohnisko-detektor musí být minimálně 120 cm, důležité pro snímky rtg plic. |  |
| Antikolizní systém na krytu detektoru a rentgenky. | ANO/NE |
| Motoricky nastavitelná výška stolu s minimální nástupní výškou nad podlahou max. 55 cm. |  |
| Deska stolu o velikosti min. 220 x 55 cm, bez výřezu na hlavu, transparentní pro rtg záření. |  |
| Zatížení stolu min. 225 kg bez KPR, důležité u obézních pacientů. |  |
| Mechanická podpora vyšetřovacího stolu při KPR pacienta s vyšší hmotností. | ANO/NE |
| Možnost alespoň bočního vysunutí stolu mimo rentgenový paprsek, nebo možnost úplného odpojení vyšetřovacího stolu a provozu přístroje bez stolu. |  |
| Expoziční automatika pro boční projekce z obou stran bez nutnosti polohování pacienta. | ANO/NE |
| Deska stolu s odnímatelnou plošinkou, o kterou je pacient zapřen při změně z horizontální polohy do vertikální. | ANO/NE |
| Matrace na vyšetřovací stůl. | ANO/NE |
| Madla pro fixaci pacienta. | ANO/NE |
| Popruhy k fixaci pacienta k vyšetřovacímu stolu. | ANO/NE |
| Ovládání systému |  |
| Dvě samostatné ovládací konzole všech funkcí C-ramene, detektoru, stolu a kolimátoru. Jedna umístěná ve vyšetřovně, druhá v ovladovně. | ANO/NE |
| Expoziční spínače – nožní ve vyšetřovně, ruční v ovladovně. | ANO/NE |

| Zpracování dat, akviziční stanice |  |
| --- | --- |
| Digitální záznam jednotlivých akvizičních obrazů i akvizičních smyček pro všechny programy – minimálně 2k px x 2k px s hloubkou 12 bitů při snímkovací frekvenci 1–15 obr/s včetně. |  |
| Kapacita HDD přístroje pro záznam minimálně 20 000 obr., každý o velikosti 2k px x 2k px s hloubkou 12 bitů. |  |
| Volba minimálně čtyř formátů obrazu – standardní + 3x zvětšení (zoom). |  |
| Virtuální kolimace – grafické zobrazení aktuální pozice primárních a polopropustných clon bez nutnosti expozice. | ANO/NE |
| Funkce uchování a zobrazení poslední provedené scény (skiaskopické i akviziční) – tzv. last image hold. | ANO/NE |
| Automatické využití softwaru pro úpravu obrazu – základní postprocessing: redukce šumu, zvýraznění hran, zvýraznění detailů, zlepšení kontrastu, redukce pohybových artefaktů, případně další možnosti. |  |
| Schopnost předprogramování a vyvolání minimálně 5 pozic automatického nastavení pozice C-ramene, detektoru, clon a vyšetřovacího stolu. |  |
| Zobrazení a archivace celkové dávky v intervenčním referenčním bodě a celkového skiaskopického času. Dále zobrazení počtu akvizic nebo počtu snímků pořízených v rámci akvizičních scén po ukončení výkonu, např. v rámci radiation dose structured reportu. | ANO/NE |
| Zobrazení a archivace strukturované zprávy o dávce záření – radiation dose structured reportu, tj. v DICOM objektu s tagem „Media Storage SOP Class“ rovným „X-Ray Radiation Dose SR“ a ukládání a vyplnění tagu „Irradiation Event UID“ v obrazových datech. | ANO/NE |
| Nahrávání obrazových smyček (akvizice i skiaskopie) a jednotlivých obrazů na CD/DVD s Windows kompatibilním prohlížečem v DICOM3 formátu s možností zpětného přehrávání CD/DVD nosičů na displeji ve vyšetřovně. | ANO/NE |
| Výstupní data systému ve formátu DICOM3. | ANO/NE |
| Podpora DICOM3 Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, MPPS. | ANO/NE |
| Připojení k počítačové síti a kompatibilita s PACS a NIS zadavatele. | ANO/NE |
| Zobrazení |  |
| V ovladovně – dva medicínské barevné displeje o úhlopříčce min. 21“ (po zaokrouhlení) pro live a referenční obraz, s kalibrovanou (typickou) luminancí minimálně 400 cd/m2, kontrastem minimálně 1000:1, velikostí pixelu maximálně 300 μm a s poměrem stran 4:3. |  |
| Ve vyšetřovně dva medicínské barevné displeje o úhlopříčce min. 21“ (po zaokrouhlení) pro live a referenční obraz, s kalibrovanou (typickou) luminancí minimálně 400 cd/m2, kontrastem minimálně 1000:1, velikostí pixelu maximálně 300 μm a s poměrem stran 4:3. |  |
| Medicínské displeje na vyšetřovně budou instalovány a připevněny na původním nastavitelném stropním závěsu. | ANO/NE |
| Příslušenství |  |
| Flexibilní závěsné stolní ochranné stínění s ekvivalentem minimálně 0,5 mm Pb, o rozměrech minimálně 90 cm na šířku a 60 cm na výšku uchycené na pravé straně pacienta. |  |
| Flexibilní závěsné stolní ochranné stínění s ekvivalentem minimálně 0,5 mm Pb, o rozměrech minimálně 90 cm na šířku a 60 cm na výšku uchycené na levé straně pacienta. |  |

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní každé pole sloupce. V případě polí, ve kterých je předvyplněn text „ANO/NE“, dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený systém podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V ostatních polí sloupce dodavatel uvede podrobné konkrétní informace a hodnoty prokazující, jak je podmínka splněna.

Přitom platí, že veškeré podmínky plnění zadavatele jsou závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení!

V šedě podbarvených polích sloupce dodavatel uvede informace a hodnoty, které budou předmětem hodnocení nabídek v rámci kritéria „Technické parametry nabízeného systému“.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.