TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Ultrazvukový přístroj pro ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Jihlava

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 		400 000 Kč bez DPH

Popis přístroje:

Pojízdný ultrazvukový přístroj pro potřeby ortopedicko-traumatologického oddělení.

Účel:

Pro zobrazování především – podkolenních cyst, ganglií, svalů, šlach, výpotků hrudníku… Použití při kanylaci cév, periferních blokádách nervů apod.

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Základní charakteristika |  |  |
| 1.1 | Plně digitální, pojízdný přístroj (4x brzděné kolečko) se snadnou obsluhou |  |  |
| 1.2 | Plochý LED monitor s úhlopříčkou min. 17“ s vysokým rozlišením – otočný / sklopný |  |  |
| 1.3 | Panel s podsvícenými ovládacími prvky včetně klávesnice a trackball, utěsněný pro snadné čištění |  |  |
| 1.4 | Interní disk s kapacitou min. 500 GB |  |  |
| 1.5 | Možnost připojení (přes HDMI) externí obrazovky / tiskárny |  |  |
| 1.6 | Současné připojení minimálně tří sond - elektronicky přepínatelných (držák na sondy a gel) |  |  |
| 1.7 | Integrované reproduktory |  |  |
| 1.8 | Váha přístroje do 50 kg, šířka přístroje do 50 cm |  |  |
| 1.9 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |
| 2 | Zobrazovací režimy |  |  |
| 2.1 | 2D zobrazení (B-mód) |  |  |
| 2.2 | Barevný M-mód |  |  |
| 2.3 | Výkonový Doppler (PDI) |  |  |
| 2.4 | PW pulzní Doppler |  |  |
| 2.5 | CFM barevný Doppler |  |  |
| 2.6 | Trapezoidní zobrazení (lineární sonda) |  |  |
| 3 | Programové vybavení – zpracování obrazu |  |  |
| 3.1 | Funkce Zoom v reálném i „zmrazeném obraze“ |  |  |
| 3.2 | Redukce speklí, nastavitelná v min. 5 úrovních |  |  |
| 3.3 | Kompaundní zobrazení, nastavitelné v min. 3 úrovních |  |  |
| 3.4 | Automatická optimalizace obrazu (auto gain) |  |  |
| 3.5 | Měření a protokoly pro ortopedická vyšetření včetně automatického měření dětských kyčlí podle Grafa |  |  |
| 3.6 | SW vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem…) |  |  |
| 3.7 | Zobrazení jehly (kanylace cév, blokáda nervů) |  |  |
| 3.8 | Záznam videosmyčky ve všech režimech zobrazení |  |  |
| 3.9 | Přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů |  |  |
| 3.10 | Možnost editovat IP konfiguraci přístroje |  |  |
| 4 | Archivace obrazových dat |  |  |
| 4.1 | Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání, exportu a importu |  |  |
| 4.2 | DICOM komunikace (min. Worklist, Store, Send, Print, Modality) |  |  |
| 4.3 | Připojení a funkční komunikace s PACS zadavatele (Ethernet min. 10 / 100 Mb/s) |  |  |
| 4.4 | Formát exportovaných záznamů – DICOM, JPEG, AVI |  |  |
| 4.5 | Minimálně 3x USB port |  |  |
| 4.6 | USB nožní pedál, integrovaná termotiskárna |  |  |
| 5 | Sondové vybavení |  |  |
| 5.1 | Lineární multifrekvenční sonda (bezpinový „pinless“ konektor) s rozsahem min. 5 – 13 MHz, min. 190 krystalů (footprint 40 mm), s vyznačením středu a osy sondy pro intervenční zákroky |  |  |